## Summary
MAE 334 - Lab 2 - Thermocouple Static and Dynamic Calibration
2002-09-25
Scott Woodward
Dynamic Calibration of a Type T Thermocouple using Virtual Bench Data Logger
Initial Temp | Final Temp | Step Size | Time Constant t estimated from data | Time Constant t from Error Function G | R2 | Standard Error
5.3015 | 75.4477 | 70.1462 | 5 | 4.8028 | 0.97468 | 0.12046
72.9096 | 7.2195 | -65.6901 | 5 | 5.0013 | 0.95429 | 0.15665
5.8916 | 20.0221 | 14.1305 | 5 | 5.3181 | 0.75451 | 0.12921
20.4494 | 4.6114 | -15.8379 | 5 | 5.5151 | 0.6126 | 0.16881
5.2 | 9.4 | 4.2 | 5 | 4.8045 | 0.10804 | 0.21652
9.2688 | 5.0287 | -4.24 | 5 | 5.1461 | 0.072295 | 0.26098
3.5856 | 20.7817 | 17.1961 | 70 | 62.6157 | 0.51068 | 0.26806
29 | 20.9382 | -8.0618 | 70 | 78.6836 | 0.065462 | 0.63826

## LG Step Up
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 13:43 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 5.3015 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 75.4477 | C
|  |  |  | t(0) | 2.16 | seconds
START COMMENT |  |  |  | Sx | 0.45491
4.5 Ice bath to 77 hot water |  |  |  | Resolution | 0.57378 | C
END COMMENT |  |  |  | Tau from Γ(t) | 4.8053
|  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.48177 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.2081
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.48177
2002-09-25 | 13:43 | -0.00051269 | 0.06 | 4.3506 | 0.013464 | 5.3015 | 0.46929
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.12 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.4568
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.18 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.44432
2002-09-25 | 13:43 | -0.00043945 | 0.24 | 6.072 | -0.011045 | 5.3015 | 0.43183
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.3 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.41934
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 0.36 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.40686
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 0.42 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.39437
2002-09-25 | 13:43 | -0.00043945 | 0.48 | 6.072 | -0.011045 | 5.3015 | 0.38188
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.54 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.3694
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 0.6 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.35691
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 0.66 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.34443
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.72 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.33194
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.78 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.31945
2002-09-25 | 13:43 | -0.00043945 | 0.84 | 6.072 | -0.011045 | 5.3015 | 0.30697
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 0.9 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.29448
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 0.96 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.28199
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.02 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.26951
2002-09-25 | 13:43 | -0.00051269 | 1.08 | 4.3506 | 0.013464 | 5.3015 | 0.25702
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.14 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.24454
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 1.2 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.23205
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.26 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.21956
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 1.32 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.20708
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.38 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.19459
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.44 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.1821
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 1.5 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.16962
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.56 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.15713
2002-09-25 | 13:43 | -0.00043945 | 1.62 | 6.072 | -0.011045 | 5.3015 | 0.14465
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.68 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.13216
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 1.74 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.11967
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 1.8 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.10719
2002-09-25 | 13:43 | -0.00043945 | 1.86 | 6.072 | -0.011045 | 5.3015 | 0.094701
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 1.92 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.082215
2002-09-25 | 13:43 | -0.00048828 | 1.98 | 4.9244 | 0.0053609 | 5.3015 | 0.069729
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 2.04 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.057242
2002-09-25 | 13:43 | -0.00046387 | 2.1 | 5.4982 | -0.0028084 | 5.3015 | 0.044756
2002-09-25 | 13:43 | -0.00041504 | 2.16 | 6.6458 | -0.01935 | 5.3015 | 0.03227
2002-09-25 | 13:43 | -0.00039063 | 2.22 | 7.2195 | -0.027725 | 6.1719 | 0.019784
2002-09-25 | 13:43 | -0.0003418 | 2.28 | 8.3671 | -0.044687 | 7.0315 | 0.0072975
2002-09-25 | 13:43 | -0.00036621 | 2.34 | 7.7933 | -0.03617 | 7.8805 | -0.0051887
2002-09-25 | 13:43 | -0.00026856 | 2.4 | 10.0885 | -0.070683 | 8.7189 | -0.017675
2002-09-25 | 13:43 | -0.00026856 | 2.46 | 10.0885 | -0.070683 | 9.5469 | -0.030161
2002-09-25 | 13:43 | -0.00024414 | 2.52 | 10.6622 | -0.079501 | 10.3646 | -0.042647
2002-09-25 | 13:43 | -0.00021973 | 2.58 | 11.236 | -0.088397 | 11.1722 | -0.055134 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 13:43 | -0.00019531 | 2.64 | 11.8098 | -0.097373 | 11.9698 | -0.06762 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 13:43 | -0.00012207 | 2.7 | 13.5312 | -0.1248 | 12.7574 | -0.080106 |  | slope | -0.20821 | 0.48333 | intercept
2002-09-25 | 13:43 | -0.00012207 | 2.76 | 13.5312 | -0.1248 | 13.5353 | -0.092592 |  | Standard error for the slope | 0.0013867 | 0.017152 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 13:43 | -7.3242e-05 | 2.82 | 14.6787 | -0.1435 | 14.3036 | -0.10508 |  | R Square | 0.98726 | 0.12046 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 13:43 | -4.8828e-05 | 2.88 | 15.2525 | -0.15299 | 15.0623 | -0.11756 |  | The F statistic | 22544.8474 | 291 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 13:43 | -4.8828e-05 | 2.94 | 15.2525 | -0.15299 | 15.8116 | -0.13005 |  | regression sum of squares | 327.1425 | 4.2226 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 13:43 | 4.8828e-05 | 3 | 17.5477 | -0.19186 | 16.5516 | -0.14254
2002-09-25 | 13:43 | 7.3242e-05 | 3.06 | 18.1214 | -0.20182 | 17.2824 | -0.15502 |  | t = -1/Slope = | 4.8028 | seconds
2002-09-25 | 13:43 | 7.3242e-05 | 3.12 | 18.1214 | -0.20182 | 18.0042 | -0.16751
2002-09-25 | 13:43 | 9.7656e-05 | 3.18 | 18.6952 | -0.21188 | 18.717 | -0.18
2002-09-25 | 13:43 | 0.0001709 | 3.24 | 20.4166 | -0.24268 | 19.4209 | -0.19248
2002-09-25 | 13:43 | 0.00014648 | 3.3 | 19.8428 | -0.23231 | 20.1161 | -0.20497
2002-09-25 | 13:43 | 0.00014648 | 3.36 | 19.8428 | -0.23231 | 20.8027 | -0.21745
2002-09-25 | 13:43 | 0.00019531 | 3.42 | 20.9904 | -0.25316 | 21.4808 | -0.22994
2002-09-25 | 13:43 | 0.00026856 | 3.48 | 22.7117 | -0.28528 | 22.1504 | -0.24243
2002-09-25 | 13:43 | 0.00026856 | 3.54 | 22.7117 | -0.28528 | 22.8118 | -0.25491
2002-09-25 | 13:43 | 0.00029297 | 3.6 | 23.2855 | -0.29622 | 23.4649 | -0.2674
2002-09-25 | 13:43 | 0.0003418 | 3.66 | 24.4331 | -0.31847 | 24.11 | -0.27989
2002-09-25 | 13:43 | 0.00036621 | 3.72 | 25.0069 | -0.32978 | 24.747 | -0.29237
2002-09-25 | 13:43 | 0.00036621 | 3.78 | 25.0069 | -0.32978 | 25.3761 | -0.30486
2002-09-25 | 13:43 | 0.0003418 | 3.84 | 24.4331 | -0.31847 | 25.9974 | -0.31734
2002-09-25 | 13:43 | 0.00041504 | 3.9 | 26.1544 | -0.35279 | 26.611 | -0.32983
2002-09-25 | 13:43 | 0.00046387 | 3.96 | 27.302 | -0.37635 | 27.217 | -0.34232
2002-09-25 | 13:43 | 0.00048828 | 4.02 | 27.8758 | -0.38834 | 27.8155 | -0.3548
2002-09-25 | 13:43 | 0.00051269 | 4.08 | 28.4496 | -0.40047 | 28.4066 | -0.36729
2002-09-25 | 13:43 | 0.00051269 | 4.14 | 28.4496 | -0.40047 | 28.9903 | -0.37978
2002-09-25 | 13:43 | 0.00053711 | 4.2 | 29.0233 | -0.41276 | 29.5667 | -0.39226
2002-09-25 | 13:43 | 0.00053711 | 4.26 | 29.0233 | -0.41276 | 30.1361 | -0.40475
2002-09-25 | 13:43 | 0.00061035 | 4.32 | 30.7447 | -0.45054 | 30.6983 | -0.41723
2002-09-25 | 13:43 | 0.00056152 | 4.38 | 29.5971 | -0.42519 | 31.2536 | -0.42972
2002-09-25 | 13:43 | 0.00065918 | 4.44 | 31.8923 | -0.47655 | 31.802 | -0.44221
2002-09-25 | 13:43 | 0.00058594 | 4.5 | 30.1709 | -0.43779 | 32.3436 | -0.45469
2002-09-25 | 13:43 | 0.00065918 | 4.56 | 31.8923 | -0.47655 | 32.8784 | -0.46718
2002-09-25 | 13:43 | 0.00065918 | 4.62 | 31.8923 | -0.47655 | 33.4066 | -0.47967
2002-09-25 | 13:43 | 0.00073242 | 4.68 | 33.6136 | -0.51687 | 33.9283 | -0.49215
2002-09-25 | 13:43 | 0.00073242 | 4.74 | 33.6136 | -0.51687 | 34.4435 | -0.50464
2002-09-25 | 13:43 | 0.00078125 | 4.8 | 34.7612 | -0.54469 | 34.9523 | -0.51712
2002-09-25 | 13:43 | 0.00075684 | 4.86 | 34.1874 | -0.53068 | 35.4548 | -0.52961
2002-09-25 | 13:43 | 0.00073242 | 4.92 | 33.6136 | -0.51687 | 35.9511 | -0.5421
2002-09-25 | 13:43 | 0.00078125 | 4.98 | 34.7612 | -0.54469 | 36.4412 | -0.55458
2002-09-25 | 13:43 | 0.00085449 | 5.04 | 36.4825 | -0.58791 | 36.9252 | -0.56707
2002-09-25 | 13:43 | 0.00085449 | 5.1 | 36.4825 | -0.58791 | 37.4032 | -0.57956
2002-09-25 | 13:43 | 0.00087891 | 5.16 | 37.0563 | -0.60275 | 37.8753 | -0.59204
2002-09-25 | 13:43 | 0.00090332 | 5.22 | 37.6301 | -0.61781 | 38.3415 | -0.60453
2002-09-25 | 13:43 | 0.00092773 | 5.28 | 38.2039 | -0.6331 | 38.8019 | -0.61701
2002-09-25 | 13:43 | 0.00095215 | 5.34 | 38.7777 | -0.64862 | 39.2566 | -0.6295
2002-09-25 | 13:43 | 0.00097656 | 5.4 | 39.3515 | -0.66439 | 39.7057 | -0.64199
2002-09-25 | 13:43 | 0.00095215 | 5.46 | 38.7777 | -0.64862 | 40.1492 | -0.65447
2002-09-25 | 13:43 | 0.001001 | 5.52 | 39.9253 | -0.68042 | 40.5872 | -0.66696
2002-09-25 | 13:43 | 0.00095215 | 5.58 | 38.7777 | -0.64862 | 41.0198 | -0.67945
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010254 | 5.64 | 40.499 | -0.6967 | 41.447 | -0.69193
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010498 | 5.7 | 41.0728 | -0.71326 | 41.8689 | -0.70442
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010498 | 5.76 | 41.0728 | -0.71326 | 42.2856 | -0.7169
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010986 | 5.82 | 42.2204 | -0.74721 | 42.6971 | -0.72939
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010742 | 5.88 | 41.6466 | -0.73009 | 43.1035 | -0.74188
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010986 | 5.94 | 42.2204 | -0.74721 | 43.5048 | -0.75436
2002-09-25 | 13:43 | 0.001123 | 6 | 42.7942 | -0.76463 | 43.9012 | -0.76685
2002-09-25 | 13:43 | 0.0011475 | 6.06 | 43.368 | -0.78236 | 44.2926 | -0.77933
2002-09-25 | 13:43 | 0.0010986 | 6.12 | 42.2204 | -0.74721 | 44.6792 | -0.79182
2002-09-25 | 13:43 | 0.0011963 | 6.18 | 44.5155 | -0.81878 | 45.061 | -0.80431
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012207 | 6.24 | 45.0893 | -0.83751 | 45.4381 | -0.81679
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012207 | 6.3 | 45.0893 | -0.83751 | 45.8104 | -0.82928
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012451 | 6.36 | 45.6631 | -0.85659 | 46.1782 | -0.84177
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012207 | 6.42 | 45.0893 | -0.83751 | 46.5414 | -0.85425
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012695 | 6.48 | 46.2369 | -0.87604 | 46.9001 | -0.86674
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012451 | 6.54 | 45.6631 | -0.85659 | 47.2543 | -0.87922
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012939 | 6.6 | 46.8107 | -0.89588 | 47.6042 | -0.89171
2002-09-25 | 13:43 | 0.0013184 | 6.66 | 47.3844 | -0.91612 | 47.9497 | -0.9042
2002-09-25 | 13:43 | 0.0012939 | 6.72 | 46.8107 | -0.89588 | 48.2909 | -0.91668
2002-09-25 | 13:43 | 0.0013184 | 6.78 | 47.3844 | -0.91612 | 48.6278 | -0.92917
2002-09-25 | 13:43 | 0.0013428 | 6.84 | 47.9582 | -0.93678 | 48.9606 | -0.94166
2002-09-25 | 13:43 | 0.0013428 | 6.9 | 47.9582 | -0.93678 | 49.2893 | -0.95414
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014404 | 6.96 | 50.2534 | -1.024 | 49.6139 | -0.96663
2002-09-25 | 13:43 | 0.0013672 | 7.02 | 48.532 | -0.95787 | 49.9345 | -0.97911
2002-09-25 | 13:43 | 0.001416 | 7.08 | 49.6796 | -1.0014 | 50.251 | -0.9916
2002-09-25 | 13:43 | 0.001416 | 7.14 | 49.6796 | -1.0014 | 50.5637 | -1.0041
2002-09-25 | 13:43 | 0.001416 | 7.2 | 49.6796 | -1.0014 | 50.8725 | -1.0166
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014893 | 7.26 | 51.4009 | -1.0706 | 51.1774 | -1.0291
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014404 | 7.32 | 50.2534 | -1.024 | 51.4786 | -1.0415
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014648 | 7.38 | 50.8272 | -1.047 | 51.776 | -1.054
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014648 | 7.44 | 50.8272 | -1.047 | 52.0697 | -1.0665
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014648 | 7.5 | 50.8272 | -1.047 | 52.3598 | -1.079
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014648 | 7.56 | 50.8272 | -1.047 | 52.6463 | -1.0915
2002-09-25 | 13:43 | 0.0014893 | 7.62 | 51.4009 | -1.0706 | 52.9292 | -1.104
2002-09-25 | 13:43 | 0.0015381 | 7.68 | 52.5485 | -1.1195 | 53.2087 | -1.1165
2002-09-25 | 13:43 | 0.0015381 | 7.74 | 52.5485 | -1.1195 | 53.4846 | -1.1289
2002-09-25 | 13:43 | 0.0015381 | 7.8 | 52.5485 | -1.1195 | 53.7572 | -1.1414
2002-09-25 | 13:43 | 0.0015625 | 7.86 | 53.1223 | -1.1449 | 54.0263 | -1.1539
2002-09-25 | 13:43 | 0.0015869 | 7.92 | 53.6961 | -1.1709 | 54.2921 | -1.1664
2002-09-25 | 13:43 | 0.0015869 | 7.98 | 53.6961 | -1.1709 | 54.5546 | -1.1789
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.04 | 55.4174 | -1.2533 | 54.8139 | -1.1914
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016113 | 8.1 | 54.2699 | -1.1976 | 55.0699 | -1.2039
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.16 | 55.4174 | -1.2533 | 55.3228 | -1.2164
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.22 | 55.4174 | -1.2533 | 55.5725 | -1.2288
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016357 | 8.28 | 54.8436 | -1.2251 | 55.8191 | -1.2413
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.34 | 55.4174 | -1.2533 | 56.0627 | -1.2538
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.4 | 55.4174 | -1.2533 | 56.3032 | -1.2663
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.46 | 55.4174 | -1.2533 | 56.5408 | -1.2788
2002-09-25 | 13:43 | 0.001709 | 8.52 | 56.565 | -1.3123 | 56.7754 | -1.2913
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017334 | 8.58 | 57.1388 | -1.3432 | 57.0071 | -1.3038
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017578 | 8.64 | 57.7126 | -1.375 | 57.2359 | -1.3162
2002-09-25 | 13:43 | 0.0016602 | 8.7 | 55.4174 | -1.2533 | 57.4619 | -1.3287
2002-09-25 | 13:43 | 0.001709 | 8.76 | 56.565 | -1.3123 | 57.6851 | -1.3412
2002-09-25 | 13:43 | 0.001709 | 8.82 | 56.565 | -1.3123 | 57.9055 | -1.3537
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017334 | 8.88 | 57.1388 | -1.3432 | 58.1232 | -1.3662
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017334 | 8.94 | 57.1388 | -1.3432 | 58.3381 | -1.3787
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018066 | 9 | 58.8601 | -1.4419 | 58.5504 | -1.3912
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017822 | 9.06 | 58.2864 | -1.4079 | 58.7601 | -1.4036
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017578 | 9.12 | 57.7126 | -1.375 | 58.9672 | -1.4161
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017822 | 9.18 | 58.2864 | -1.4079 | 59.1717 | -1.4286
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018311 | 9.24 | 59.4339 | -1.4771 | 59.3736 | -1.4411
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018066 | 9.3 | 58.8601 | -1.4419 | 59.5731 | -1.4536
2002-09-25 | 13:43 | 0.0017822 | 9.36 | 58.2864 | -1.4079 | 59.7701 | -1.4661
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018311 | 9.42 | 59.4339 | -1.4771 | 59.9646 | -1.4786
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018311 | 9.48 | 59.4339 | -1.4771 | 60.1567 | -1.491
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018799 | 9.54 | 60.5815 | -1.5515 | 60.3465 | -1.5035
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018311 | 9.6 | 59.4339 | -1.4771 | 60.5339 | -1.516
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018555 | 9.66 | 60.0077 | -1.5136 | 60.7189 | -1.5285
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018555 | 9.72 | 60.0077 | -1.5136 | 60.9017 | -1.541
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018311 | 9.78 | 59.4339 | -1.4771 | 61.0822 | -1.5535
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018799 | 9.84 | 60.5815 | -1.5515 | 61.2604 | -1.566
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019043 | 9.9 | 61.1553 | -1.5909 | 61.4365 | -1.5785
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019287 | 9.96 | 61.729 | -1.6318 | 61.6103 | -1.5909
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019043 | 10.02 | 61.1553 | -1.5909 | 61.782 | -1.6034
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019043 | 10.08 | 61.1553 | -1.5909 | 61.9516 | -1.6159
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019531 | 10.14 | 62.3028 | -1.6746 | 62.1191 | -1.6284
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019531 | 10.2 | 62.3028 | -1.6746 | 62.2845 | -1.6409
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019287 | 10.26 | 61.729 | -1.6318 | 62.4478 | -1.6534
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019287 | 10.32 | 61.729 | -1.6318 | 62.6091 | -1.6659
2002-09-25 | 13:43 | 0.0018799 | 10.38 | 60.5815 | -1.5515 | 62.7684 | -1.6783
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019531 | 10.44 | 62.3028 | -1.6746 | 62.9258 | -1.6908
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019775 | 10.5 | 62.8766 | -1.7192 | 63.0811 | -1.7033
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019531 | 10.56 | 62.3028 | -1.6746 | 63.2346 | -1.7158
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019531 | 10.62 | 62.3028 | -1.6746 | 63.3861 | -1.7283
2002-09-25 | 13:43 | 0.0019287 | 10.68 | 61.729 | -1.6318 | 63.5358 | -1.7408
2002-09-25 | 13:44 | 0.002002 | 10.74 | 63.4504 | -1.7659 | 63.6836 | -1.7533
2002-09-25 | 13:44 | 0.002002 | 10.8 | 63.4504 | -1.7659 | 63.8296 | -1.7657
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020752 | 10.86 | 65.1717 | -1.9208 | 63.9738 | -1.7782
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020264 | 10.92 | 64.0242 | -1.8149 | 64.1161 | -1.7907
2002-09-25 | 13:44 | 0.0019775 | 10.98 | 62.8766 | -1.7192 | 64.2567 | -1.8032
2002-09-25 | 13:44 | 0.002002 | 11.04 | 63.4504 | -1.7659 | 64.3956 | -1.8157
2002-09-25 | 13:44 | 0.0019775 | 11.1 | 62.8766 | -1.7192 | 64.5327 | -1.8282
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020264 | 11.16 | 64.0242 | -1.8149 | 64.6682 | -1.8407
2002-09-25 | 13:44 | 0.002002 | 11.22 | 63.4504 | -1.7659 | 64.8019 | -1.8532
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020996 | 11.28 | 65.7455 | -1.9782 | 64.934 | -1.8656
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020508 | 11.34 | 64.598 | -1.8664 | 65.0645 | -1.8781
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020508 | 11.4 | 64.598 | -1.8664 | 65.1933 | -1.8906
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020752 | 11.46 | 65.1717 | -1.9208 | 65.3206 | -1.9031
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020264 | 11.52 | 64.0242 | -1.8149 | 65.4462 | -1.9156
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020996 | 11.58 | 65.7455 | -1.9782 | 65.5704 | -1.9281
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020752 | 11.64 | 65.1717 | -1.9208 | 65.6929 | -1.9406
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020508 | 11.7 | 64.598 | -1.8664 | 65.814 | -1.953
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020996 | 11.76 | 65.7455 | -1.9782 | 65.9335 | -1.9655
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020752 | 11.82 | 65.1717 | -1.9208 | 66.0516 | -1.978
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 11.88 | 66.8931 | -2.1041 | 66.1682 | -1.9905
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020508 | 11.94 | 64.598 | -1.8664 | 66.2833 | -2.003
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020752 | 12 | 65.1717 | -1.9208 | 66.397 | -2.0155
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020752 | 12.06 | 65.1717 | -1.9208 | 66.5093 | -2.028
2002-09-25 | 13:44 | 0.002124 | 12.12 | 66.3193 | -2.0392 | 66.6202 | -2.0404
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020996 | 12.18 | 65.7455 | -1.9782 | 66.7298 | -2.0529
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.24 | 66.8931 | -2.1041 | 66.8379 | -2.0654
2002-09-25 | 13:44 | 0.0020996 | 12.3 | 65.7455 | -1.9782 | 66.9448 | -2.0779
2002-09-25 | 13:44 | 0.002124 | 12.36 | 66.3193 | -2.0392 | 67.0503 | -2.0904
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021729 | 12.42 | 67.4669 | -2.1735 | 67.1545 | -2.1029
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.48 | 66.8931 | -2.1041 | 67.2574 | -2.1154
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.54 | 66.8931 | -2.1041 | 67.359 | -2.1278
2002-09-25 | 13:44 | 0.002124 | 12.6 | 66.3193 | -2.0392 | 67.4594 | -2.1403
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.66 | 66.8931 | -2.1041 | 67.5585 | -2.1528
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.72 | 66.8931 | -2.1041 | 67.6564 | -2.1653
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021729 | 12.78 | 67.4669 | -2.1735 | 67.7531 | -2.1778
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.84 | 66.8931 | -2.1041 | 67.8486 | -2.1903
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.9 | 66.8931 | -2.1041 | 67.9429 | -2.2028
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021484 | 12.96 | 66.8931 | -2.1041 | 68.036 | -2.2153
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022217 | 13.02 | 68.6145 | -2.3288 | 68.128 | -2.2277
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022217 | 13.08 | 68.6145 | -2.3288 | 68.2188 | -2.2402
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021973 | 13.14 | 68.0407 | -2.2482 | 68.3085 | -2.2527
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021973 | 13.2 | 68.0407 | -2.2482 | 68.3971 | -2.2652
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021973 | 13.26 | 68.0407 | -2.2482 | 68.4846 | -2.2777
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 13.32 | 69.1882 | -2.4165 | 68.571 | -2.2902
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021729 | 13.38 | 67.4669 | -2.1735 | 68.6563 | -2.3027
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022217 | 13.44 | 68.6145 | -2.3288 | 68.7406 | -2.3151
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021729 | 13.5 | 67.4669 | -2.1735 | 68.8238 | -2.3276
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021973 | 13.56 | 68.0407 | -2.2482 | 68.906 | -2.3401
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021973 | 13.62 | 68.0407 | -2.2482 | 68.9872 | -2.3526
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 13.68 | 69.1882 | -2.4165 | 69.0673 | -2.3651
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 13.74 | 69.1882 | -2.4165 | 69.1465 | -2.3776
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 13.8 | 69.1882 | -2.4165 | 69.2247 | -2.3901
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 13.86 | 70.3358 | -2.619 | 69.3019 | -2.4025
2002-09-25 | 13:44 | 0.0021729 | 13.92 | 67.4669 | -2.1735 | 69.3782 | -2.415
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 13.98 | 70.3358 | -2.619 | 69.4535 | -2.4275
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 14.04 | 69.1882 | -2.4165 | 69.5279 | -2.44
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 14.1 | 69.1882 | -2.4165 | 69.6013 | -2.4525
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022217 | 14.16 | 68.6145 | -2.3288 | 69.6739 | -2.465
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022217 | 14.22 | 68.6145 | -2.3288 | 69.7455 | -2.4775
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.28 | 69.762 | -2.5126 | 69.8163 | -2.4899
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.34 | 69.762 | -2.5126 | 69.8861 | -2.5024
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 14.4 | 70.3358 | -2.619 | 69.9552 | -2.5149
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.46 | 69.762 | -2.5126 | 70.0233 | -2.5274
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 14.52 | 70.3358 | -2.619 | 70.0906 | -2.5399
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.58 | 69.762 | -2.5126 | 70.1571 | -2.5524
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.64 | 69.762 | -2.5126 | 70.2227 | -2.5649
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.7 | 69.762 | -2.5126 | 70.2876 | -2.5774
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 14.76 | 70.9096 | -2.7381 | 70.3516 | -2.5898
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 14.82 | 70.9096 | -2.7381 | 70.4148 | -2.6023
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 14.88 | 69.762 | -2.5126 | 70.4773 | -2.6148
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 14.94 | 70.3358 | -2.619 | 70.539 | -2.6273
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022461 | 15 | 69.1882 | -2.4165 | 70.5999 | -2.6398
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 15.06 | 70.3358 | -2.619 | 70.66 | -2.6523
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 15.12 | 70.3358 | -2.619 | 70.7194 | -2.6648
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 15.18 | 70.9096 | -2.7381 | 70.7781 | -2.6772
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 15.24 | 70.3358 | -2.619 | 70.8361 | -2.6897
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 15.3 | 69.762 | -2.5126 | 70.8933 | -2.7022
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 15.36 | 70.9096 | -2.7381 | 70.9498 | -2.7147
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022705 | 15.42 | 69.762 | -2.5126 | 71.0056 | -2.7272
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 15.48 | 70.9096 | -2.7381 | 71.0607 | -2.7397
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 15.54 | 70.3358 | -2.619 | 71.1152 | -2.7522
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 15.6 | 70.3358 | -2.619 | 71.1689 | -2.7646
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 15.66 | 70.9096 | -2.7381 | 71.222 | -2.7771
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 15.72 | 70.3358 | -2.619 | 71.2745 | -2.7896
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 15.78 | 70.9096 | -2.7381 | 71.3262 | -2.8021
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 15.84 | 72.0572 | -3.0296 | 71.3774 | -2.8146
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023437 | 15.9 | 71.4834 | -2.8732 | 71.4279 | -2.8271
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 15.96 | 72.0572 | -3.0296 | 71.4778 | -2.8396
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023437 | 16.02 | 71.4834 | -2.8732 | 71.527 | -2.852
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 16.08 | 70.3358 | -2.619 | 71.5757 | -2.8645
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 16.14 | 70.9096 | -2.7381 | 71.6237 | -2.877
2002-09-25 | 13:44 | 0.0022949 | 16.2 | 70.3358 | -2.619 | 71.6712 | -2.8895
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 16.26 | 72.0572 | -3.0296 | 71.718 | -2.902
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023437 | 16.32 | 71.4834 | -2.8732 | 71.7643 | -2.9145
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 16.38 | 72.6309 | -3.215 | 71.81 | -2.927
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023437 | 16.44 | 71.4834 | -2.8732 | 71.8552 | -2.9395
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 16.5 | 70.9096 | -2.7381 | 71.8997 | -2.9519
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023193 | 16.56 | 70.9096 | -2.7381 | 71.9438 | -2.9644
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 16.62 | 72.0572 | -3.0296 | 71.9872 | -2.9769
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 16.68 | 72.6309 | -3.215 | 72.0302 | -2.9894
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 16.74 | 72.0572 | -3.0296 | 72.0726 | -3.0019
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 16.8 | 72.6309 | -3.215 | 72.1145 | -3.0144
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 16.86 | 72.0572 | -3.0296 | 72.1558 | -3.0269
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 16.92 | 72.0572 | -3.0296 | 72.1967 | -3.0393
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 16.98 | 73.2047 | -3.4428 | 72.237 | -3.0518
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.04 | 72.6309 | -3.215 | 72.2769 | -3.0643
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 17.1 | 72.0572 | -3.0296 | 72.3162 | -3.0768
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 17.16 | 72.0572 | -3.0296 | 72.3551 | -3.0893
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023437 | 17.22 | 71.4834 | -2.8732 | 72.3934 | -3.1018
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.28 | 72.6309 | -3.215 | 72.4313 | -3.1143
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023437 | 17.34 | 71.4834 | -2.8732 | 72.4688 | -3.1267
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 17.4 | 72.0572 | -3.0296 | 72.5057 | -3.1392
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.46 | 72.6309 | -3.215 | 72.5422 | -3.1517
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.52 | 72.6309 | -3.215 | 72.5783 | -3.1642
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 17.58 | 72.0572 | -3.0296 | 72.6139 | -3.1767
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.64 | 72.6309 | -3.215 | 72.6491 | -3.1892
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 17.7 | 72.0572 | -3.0296 | 72.6838 | -3.2017
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 17.76 | 72.0572 | -3.0296 | 72.7181 | -3.2141
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.82 | 72.6309 | -3.215 | 72.752 | -3.2266
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 17.88 | 73.2047 | -3.4428 | 72.7854 | -3.2391
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 17.94 | 72.6309 | -3.215 | 72.8184 | -3.2516
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18 | 73.2047 | -3.4428 | 72.8511 | -3.2641
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18.06 | 73.2047 | -3.4428 | 72.8833 | -3.2766
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 18.12 | 72.0572 | -3.0296 | 72.9151 | -3.2891
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 18.18 | 72.6309 | -3.215 | 72.9465 | -3.3016
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 18.24 | 72.6309 | -3.215 | 72.9776 | -3.314
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 18.3 | 72.6309 | -3.215 | 73.0082 | -3.3265
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18.36 | 73.2047 | -3.4428 | 73.0385 | -3.339
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 18.42 | 73.7785 | -3.7382 | 73.0684 | -3.3515
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 18.48 | 72.0572 | -3.0296 | 73.0979 | -3.364
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 18.54 | 73.7785 | -3.7382 | 73.1271 | -3.3765
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18.6 | 73.2047 | -3.4428 | 73.1559 | -3.389
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 18.66 | 73.7785 | -3.7382 | 73.1843 | -3.4014
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 18.72 | 73.7785 | -3.7382 | 73.2124 | -3.4139
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18.78 | 73.2047 | -3.4428 | 73.2401 | -3.4264
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18.84 | 73.2047 | -3.4428 | 73.2675 | -3.4389
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 18.9 | 73.7785 | -3.7382 | 73.2946 | -3.4514
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 18.96 | 73.2047 | -3.4428 | 73.3213 | -3.4639
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023682 | 19.02 | 72.0572 | -3.0296 | 73.3477 | -3.4764
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.08 | 73.7785 | -3.7382 | 73.3737 | -3.4888
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 19.14 | 72.6309 | -3.215 | 73.3995 | -3.5013
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.2 | 73.7785 | -3.7382 | 73.4249 | -3.5138
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 19.26 | 74.3523 | -4.1595 | 73.45 | -3.5263
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.32 | 73.7785 | -3.7382 | 73.4748 | -3.5388
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 19.38 | 73.2047 | -3.4428 | 73.4993 | -3.5513
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 19.44 | 73.2047 | -3.4428 | 73.5234 | -3.5638
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 19.5 | 73.2047 | -3.4428 | 73.5473 | -3.5762
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 19.56 | 73.2047 | -3.4428 | 73.5709 | -3.5887
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.62 | 73.7785 | -3.7382 | 73.5942 | -3.6012
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.68 | 73.7785 | -3.7382 | 73.6172 | -3.6137
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.74 | 73.7785 | -3.7382 | 73.6399 | -3.6262
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.8 | 73.7785 | -3.7382 | 73.6623 | -3.6387
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 19.86 | 74.3523 | -4.1595 | 73.6845 | -3.6512
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 19.92 | 73.7785 | -3.7382 | 73.7064 | -3.6637
2002-09-25 | 13:44 | 0.0023926 | 19.98 | 72.6309 | -3.215 | 73.728 | -3.6761
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.04 | 73.7785 | -3.7382 | 73.7493 | -3.6886
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.1 | 73.7785 | -3.7382 | 73.7704 | -3.7011
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 20.16 | 74.9261 | -4.9014 | 73.7912 | -3.7136
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 20.22 | 73.2047 | -3.4428 | 73.8117 | -3.7261
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.28 | 73.7785 | -3.7382 | 73.832 | -3.7386
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.34 | 73.7785 | -3.7382 | 73.8521 | -3.7511
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.4 | 73.7785 | -3.7382 | 73.8719 | -3.7635
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 20.46 | 74.3523 | -4.1595 | 73.8914 | -3.776
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 20.52 | 73.2047 | -3.4428 | 73.9108 | -3.7885
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.58 | 73.7785 | -3.7382 | 73.9298 | -3.801
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.64 | 73.7785 | -3.7382 | 73.9487 | -3.8135
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 20.7 | 74.3523 | -4.1595 | 73.9673 | -3.826
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 20.76 | 73.7785 | -3.7382 | 73.9856 | -3.8385
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 20.82 | 75.4999 | #NUM! | 74.0038 | -3.8509
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 20.88 | 73.2047 | -3.4428 | 74.0217 | -3.8634
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 20.94 | 74.9261 | -4.9014 | 74.0394 | -3.8759
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 21 | 73.7785 | -3.7382 | 74.0569 | -3.8884
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 21.06 | 74.3523 | -4.1595 | 74.0741 | -3.9009
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 21.12 | 73.2047 | -3.4428 | 74.0912 | -3.9134
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 21.18 | 74.3523 | -4.1595 | 74.108 | -3.9259
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 21.24 | 74.9261 | -4.9014 | 74.1246 | -3.9384
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 21.3 | 73.2047 | -3.4428 | 74.141 | -3.9508
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 21.36 | 74.9261 | -4.9014 | 74.1573 | -3.9633
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 21.42 | 73.7785 | -3.7382 | 74.1733 | -3.9758
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 21.48 | 75.4999 | #NUM! | 74.1891 | -3.9883
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 21.54 | 73.7785 | -3.7382 | 74.2047 | -4.0008
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 21.6 | 74.3523 | -4.1595 | 74.2201 | -4.0133
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 21.66 | 74.9261 | -4.9014 | 74.2354 | -4.0258
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 21.72 | 74.9261 | -4.9014 | 74.2504 | -4.0382
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 21.78 | 74.3523 | -4.1595 | 74.2653 | -4.0507
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 21.84 | 73.7785 | -3.7382 | 74.2799 | -4.0632
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 21.9 | 73.7785 | -3.7382 | 74.2944 | -4.0757
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 21.96 | 74.3523 | -4.1595 | 74.3087 | -4.0882
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 22.02 | 74.3523 | -4.1595 | 74.3229 | -4.1007
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 22.08 | 74.9261 | -4.9014 | 74.3368 | -4.1132
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 22.14 | 75.4999 | #NUM! | 74.3506 | -4.1256
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 22.2 | 74.3523 | -4.1595 | 74.3642 | -4.1381
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 22.26 | 73.2047 | -3.4428 | 74.3777 | -4.1506
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 22.32 | 74.3523 | -4.1595 | 74.3909 | -4.1631
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 22.38 | 73.7785 | -3.7382 | 74.4041 | -4.1756
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 22.44 | 75.4999 | #NUM! | 74.417 | -4.1881
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 22.5 | 73.7785 | -3.7382 | 74.4298 | -4.2006
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 22.56 | 73.7785 | -3.7382 | 74.4424 | -4.213
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 22.62 | 75.4999 | #NUM! | 74.4549 | -4.2255
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 22.68 | 74.9261 | -4.9014 | 74.4672 | -4.238
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 22.74 | 74.9261 | -4.9014 | 74.4794 | -4.2505
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 22.8 | 73.7785 | -3.7382 | 74.4914 | -4.263
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 22.86 | 73.7785 | -3.7382 | 74.5033 | -4.2755
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 22.92 | 74.3523 | -4.1595 | 74.515 | -4.288
2002-09-25 | 13:44 | 0.002417 | 22.98 | 73.2047 | -3.4428 | 74.5266 | -4.3005
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 23.04 | 73.7785 | -3.7382 | 74.538 | -4.3129
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.1 | 74.3523 | -4.1595 | 74.5493 | -4.3254
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.16 | 74.3523 | -4.1595 | 74.5604 | -4.3379
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.22 | 74.3523 | -4.1595 | 74.5714 | -4.3504
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.28 | 74.3523 | -4.1595 | 74.5823 | -4.3629
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 23.34 | 73.7785 | -3.7382 | 74.593 | -4.3754
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.4 | 74.3523 | -4.1595 | 74.6037 | -4.3879
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.46 | 74.3523 | -4.1595 | 74.6141 | -4.4003
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 23.52 | 73.7785 | -3.7382 | 74.6245 | -4.4128
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 23.58 | 73.7785 | -3.7382 | 74.6347 | -4.4253
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.64 | 74.3523 | -4.1595 | 74.6448 | -4.4378
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 23.7 | 74.3523 | -4.1595 | 74.6547 | -4.4503
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 23.76 | 74.9261 | -4.9014 | 74.6646 | -4.4628
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 23.82 | 74.9261 | -4.9014 | 74.6743 | -4.4753
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 23.88 | 73.7785 | -3.7382 | 74.6839 | -4.4877
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 23.94 | 74.9261 | -4.9014 | 74.6934 | -4.5002
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7027 | -4.5127
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 24.06 | 75.4999 | #NUM! | 74.712 | -4.5252
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.12 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7211 | -4.5377
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.18 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7301 | -4.5502
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 24.24 | 74.3523 | -4.1595 | 74.739 | -4.5627
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.3 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7478 | -4.5751
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.36 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7565 | -4.5876
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.42 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7651 | -4.6001
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.48 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7735 | -4.6126
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 24.54 | 75.4999 | #NUM! | 74.7819 | -4.6251
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 24.6 | 74.3523 | -4.1595 | 74.7902 | -4.6376
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.66 | 74.9261 | -4.9014 | 74.7983 | -4.6501
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 24.72 | 74.3523 | -4.1595 | 74.8064 | -4.6626
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.78 | 74.9261 | -4.9014 | 74.8143 | -4.675
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 24.84 | 74.3523 | -4.1595 | 74.8222 | -4.6875
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 24.9 | 74.9261 | -4.9014 | 74.83 | -4.7
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 24.96 | 75.4999 | #NUM! | 74.8376 | -4.7125
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 25.02 | 74.3523 | -4.1595 | 74.8452 | -4.725
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 25.08 | 74.9261 | -4.9014 | 74.8527 | -4.7375
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 25.14 | 74.3523 | -4.1595 | 74.8601 | -4.75
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 25.2 | 74.9261 | -4.9014 | 74.8674 | -4.7624
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 25.26 | 74.3523 | -4.1595 | 74.8746 | -4.7749
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 25.32 | 75.4999 | #NUM! | 74.8817 | -4.7874
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 25.38 | 76.0737 | #NUM! | 74.8887 | -4.7999
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 25.44 | 74.3523 | -4.1595 | 74.8956 | -4.8124
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025635 | 25.5 | 76.6474 | #NUM! | 74.9025 | -4.8249
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 25.56 | 76.0737 | #NUM! | 74.9092 | -4.8374
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 25.62 | 75.4999 | #NUM! | 74.9159 | -4.8498
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 25.68 | 76.0737 | #NUM! | 74.9225 | -4.8623
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 25.74 | 75.4999 | #NUM! | 74.929 | -4.8748
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 25.8 | 76.0737 | #NUM! | 74.9355 | -4.8873
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 25.86 | 74.9261 | -4.9014 | 74.9418 | -4.8998
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 25.92 | 76.0737 | #NUM! | 74.9481 | -4.9123
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 25.98 | 75.4999 | #NUM! | 74.9543 | -4.9248
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.04 | 74.9261 | -4.9014 | 74.9604 | -4.9372
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.1 | 74.9261 | -4.9014 | 74.9665 | -4.9497
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.16 | 74.9261 | -4.9014 | 74.9724 | -4.9622
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 26.22 | 73.7785 | -3.7382 | 74.9783 | -4.9747
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 26.28 | 74.3523 | -4.1595 | 74.9842 | -4.9872
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.34 | 74.9261 | -4.9014 | 74.9899 | -4.9997
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 26.4 | 75.4999 | #NUM! | 74.9956 | -5.0122
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 26.46 | 74.3523 | -4.1595 | 75.0012 | -5.0247
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.52 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0068 | -5.0371
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 26.58 | 74.3523 | -4.1595 | 75.0122 | -5.0496
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 26.64 | 74.3523 | -4.1595 | 75.0176 | -5.0621
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 26.7 | 74.3523 | -4.1595 | 75.023 | -5.0746
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.76 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0282 | -5.0871
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 26.82 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0334 | -5.0996
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 26.88 | 75.4999 | #NUM! | 75.0386 | -5.1121
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 26.94 | 76.0737 | #NUM! | 75.0437 | -5.1245
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 27 | 75.4999 | #NUM! | 75.0487 | -5.137
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024414 | 27.06 | 73.7785 | -3.7382 | 75.0536 | -5.1495
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 27.12 | 75.4999 | #NUM! | 75.0585 | -5.162
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 27.18 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0633 | -5.1745
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 27.24 | 74.3523 | -4.1595 | 75.0681 | -5.187
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 27.3 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0728 | -5.1995
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 27.36 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0775 | -5.2119
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 27.42 | 74.9261 | -4.9014 | 75.0821 | -5.2244
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 27.48 | 74.3523 | -4.1595 | 75.0866 | -5.2369
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 27.54 | 76.0737 | #NUM! | 75.0911 | -5.2494
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 27.6 | 74.3523 | -4.1595 | 75.0955 | -5.2619
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 27.66 | 75.4999 | #NUM! | 75.0999 | -5.2744
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 27.72 | 75.4999 | #NUM! | 75.1042 | -5.2869
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 27.78 | 74.3523 | -4.1595 | 75.1085 | -5.2993
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025635 | 27.84 | 76.6474 | #NUM! | 75.1127 | -5.3118
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 27.9 | 74.3523 | -4.1595 | 75.1168 | -5.3243
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 27.96 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1209 | -5.3368
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.02 | 75.4999 | #NUM! | 75.125 | -5.3493
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.08 | 75.4999 | #NUM! | 75.129 | -5.3618
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 28.14 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1329 | -5.3743
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 28.2 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1369 | -5.3868
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.26 | 75.4999 | #NUM! | 75.1407 | -5.3992
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.32 | 75.4999 | #NUM! | 75.1445 | -5.4117
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 28.38 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1483 | -5.4242
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.44 | 75.4999 | #NUM! | 75.152 | -5.4367
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.5 | 75.4999 | #NUM! | 75.1557 | -5.4492
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 28.56 | 74.3523 | -4.1595 | 75.1593 | -5.4617
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 28.62 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1629 | -5.4742
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 28.68 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1664 | -5.4866
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 28.74 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1699 | -5.4991
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 28.8 | 74.3523 | -4.1595 | 75.1733 | -5.5116
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 28.86 | 75.4999 | #NUM! | 75.1767 | -5.5241
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024658 | 28.92 | 74.3523 | -4.1595 | 75.1801 | -5.5366
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 28.98 | 76.0737 | #NUM! | 75.1834 | -5.5491
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 29.04 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1867 | -5.5616
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.1 | 75.4999 | #NUM! | 75.1899 | -5.574
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.16 | 75.4999 | #NUM! | 75.1931 | -5.5865
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 29.22 | 74.9261 | -4.9014 | 75.1963 | -5.599
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 29.28 | 76.0737 | #NUM! | 75.1994 | -5.6115
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.34 | 75.4999 | #NUM! | 75.2025 | -5.624
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.4 | 75.4999 | #NUM! | 75.2055 | -5.6365
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.46 | 75.4999 | #NUM! | 75.2085 | -5.649
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 29.52 | 74.9261 | -4.9014 | 75.2115 | -5.6615
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.58 | 75.4999 | #NUM! | 75.2144 | -5.6739
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.64 | 75.4999 | #NUM! | 75.2173 | -5.6864
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025146 | 29.7 | 75.4999 | #NUM! | 75.2202 | -5.6989
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 29.76 | 74.9261 | -4.9014 | 75.223 | -5.7114
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 29.82 | 76.0737 | #NUM! | 75.2258 | -5.7239
2002-09-25 | 13:44 | 0.0024902 | 29.88 | 74.9261 | -4.9014 | 75.2286 | -5.7364
2002-09-25 | 13:44 | 0.0025391 | 29.94 | 76.0737 | #NUM! | 75.2313 | -5.7489
END DATA

## LG Step Down
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 13:45 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 72.9096 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 7.2195 | C
|  |  |  | t(0) | 2.8 | seconds
START COMMENT |  |  |  | Sx | 0.63599
74 hot water to 4.5 Ice Bath |  |  |  | Resolution | 0.57378 | C
END COMMENT |  |  |  | Tau from Γ(t) | 5.0015
|  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.48074 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.19994
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.48074
2002-09-25 | 13:45 | 0.0024414 | 0.06 | 73.7785 | 0.01314 | 72.9096 | 0.46875
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0.12 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.45675
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0.18 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.44476
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 0.24 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.43276
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 0.3 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.42076
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 0.36 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.40877
2002-09-25 | 13:45 | 0.0024414 | 0.42 | 73.7785 | 0.01314 | 72.9096 | 0.39677
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 0.48 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.38477
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0.54 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.37278
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 0.6 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.36078
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0.66 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.34878
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 0.72 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.33679
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0.78 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.32479
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 0.84 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.31279
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 0.9 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.3008
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 0.96 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.2888
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 1.02 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.27681
2002-09-25 | 13:45 | 0.0024902 | 1.08 | 74.9261 | 0.030235 | 72.9096 | 0.26481
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 1.14 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.25281
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 1.2 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.24082
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 1.26 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.22882
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 1.32 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.21682
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 1.38 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.20483
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 1.44 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.19283
2002-09-25 | 13:45 | 0.0024414 | 1.5 | 73.7785 | 0.01314 | 72.9096 | 0.18083
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 1.56 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.16884
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 1.62 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.15684
2002-09-25 | 13:45 | 0.0024414 | 1.68 | 73.7785 | 0.01314 | 72.9096 | 0.14484
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 1.74 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.13285
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 1.8 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.12085
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 1.86 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.10886
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 1.92 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.096859
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 1.98 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.084862
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 2.04 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | 0.072866
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 2.1 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.060869
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 2.16 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.048873
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 2.22 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.036877
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 2.28 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | 0.02488
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 2.34 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.012884
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 2.4 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | 0.00088734
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 2.46 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | -0.011109
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023682 | 2.52 | 72.0572 | -0.013062 | 72.9096 | -0.023106
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023926 | 2.58 | 72.6309 | -0.0042516 | 72.9096 | -0.035102 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 13:45 | 0.002417 | 2.64 | 73.2047 | 0.0044821 | 72.9096 | -0.047098 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023437 | 2.7 | 71.4834 | -0.021951 | 72.9096 | -0.059095 |  | slope | -0.19995 | 0.48086 | intercept
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023193 | 2.76 | 70.9096 | -0.03092 | 72.9096 | -0.071091 |  | Standard error for the slope | 0.0018034 | 0.022306 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 13:45 | 0.0023193 | 2.82 | 70.9096 | -0.03092 | 72.6475 | -0.083088 |  | R Square | 0.97688 | 0.15665 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 13:45 | 0.0022705 | 2.88 | 69.762 | -0.049102 | 71.8673 | -0.095084 |  | The F statistic | 12293.5418 | 291 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 13:45 | 0.0022217 | 2.94 | 68.6145 | -0.067621 | 71.0964 | -0.10708 |  | regression sum of squares | 301.6873 | 7.1412 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 13:45 | 0.0022461 | 3 | 69.1882 | -0.058319 | 70.3346 | -0.11908
2002-09-25 | 13:45 | 0.0021729 | 3.06 | 67.4669 | -0.086489 | 69.582 | -0.13107 |  | t = -1/Slope = | 5.0013 | seconds
2002-09-25 | 13:45 | 0.0021729 | 3.12 | 67.4669 | -0.086489 | 68.8384 | -0.14307
2002-09-25 | 13:45 | 0.002124 | 3.18 | 66.3193 | -0.10572 | 68.1036 | -0.15507
2002-09-25 | 13:45 | 0.0021484 | 3.24 | 66.8931 | -0.096059 | 67.3775 | -0.16706
2002-09-25 | 13:45 | 0.0020264 | 3.3 | 64.0242 | -0.14533 | 66.6602 | -0.17906
2002-09-25 | 13:45 | 0.0020508 | 3.36 | 64.598 | -0.13528 | 65.9514 | -0.19106
2002-09-25 | 13:45 | 0.002002 | 3.42 | 63.4504 | -0.15548 | 65.251 | -0.20305
2002-09-25 | 13:45 | 0.0019287 | 3.48 | 61.729 | -0.18657 | 64.559 | -0.21505
2002-09-25 | 13:45 | 0.0019287 | 3.54 | 61.729 | -0.18657 | 63.8752 | -0.22704
2002-09-25 | 13:45 | 0.0019043 | 3.6 | 61.1553 | -0.19716 | 63.1996 | -0.23904
2002-09-25 | 13:45 | 0.0019043 | 3.66 | 61.1553 | -0.19716 | 62.5321 | -0.25104
2002-09-25 | 13:45 | 0.0018311 | 3.72 | 59.4339 | -0.22959 | 61.8725 | -0.26303
2002-09-25 | 13:45 | 0.0018066 | 3.78 | 58.8601 | -0.24064 | 61.2208 | -0.27503
2002-09-25 | 13:45 | 0.0017822 | 3.84 | 58.2864 | -0.25181 | 60.5768 | -0.28703
2002-09-25 | 13:45 | 0.0018066 | 3.9 | 58.8601 | -0.24064 | 59.9405 | -0.29902
2002-09-25 | 13:45 | 0.0017578 | 3.96 | 57.7126 | -0.26311 | 59.3118 | -0.31102
2002-09-25 | 13:45 | 0.0016602 | 4.02 | 55.4174 | -0.30963 | 58.6907 | -0.32302
2002-09-25 | 13:45 | 0.0016602 | 4.08 | 55.4174 | -0.30963 | 58.0769 | -0.33501
2002-09-25 | 13:45 | 0.0016113 | 4.14 | 54.2699 | -0.33373 | 57.4704 | -0.34701
2002-09-25 | 13:45 | 0.0016113 | 4.2 | 54.2699 | -0.33373 | 56.8712 | -0.35901
2002-09-25 | 13:45 | 0.0015625 | 4.26 | 53.1223 | -0.35842 | 56.2791 | -0.371
2002-09-25 | 13:45 | 0.0015381 | 4.32 | 52.5485 | -0.371 | 55.6941 | -0.383
2002-09-25 | 13:45 | 0.0015137 | 4.38 | 51.9747 | -0.38374 | 55.116 | -0.39499
2002-09-25 | 13:45 | 0.0015381 | 4.44 | 52.5485 | -0.371 | 54.5449 | -0.40699
2002-09-25 | 13:45 | 0.0015137 | 4.5 | 51.9747 | -0.38374 | 53.9805 | -0.41899
2002-09-25 | 13:45 | 0.0014648 | 4.56 | 50.8272 | -0.40972 | 53.4229 | -0.43098
2002-09-25 | 13:45 | 0.0014648 | 4.62 | 50.8272 | -0.40972 | 52.872 | -0.44298
2002-09-25 | 13:45 | 0.0014648 | 4.68 | 50.8272 | -0.40972 | 52.3276 | -0.45498
2002-09-25 | 13:45 | 0.001416 | 4.74 | 49.6796 | -0.43638 | 51.7897 | -0.46697
2002-09-25 | 13:45 | 0.0013916 | 4.8 | 49.1058 | -0.44999 | 51.2582 | -0.47897
2002-09-25 | 13:45 | 0.0013672 | 4.86 | 48.532 | -0.46378 | 50.733 | -0.49097
2002-09-25 | 13:45 | 0.0013184 | 4.92 | 47.3844 | -0.49195 | 50.2141 | -0.50296
2002-09-25 | 13:45 | 0.0013428 | 4.98 | 47.9582 | -0.47777 | 49.7014 | -0.51496
2002-09-25 | 13:45 | 0.0013184 | 5.04 | 47.3844 | -0.49195 | 49.1948 | -0.52696
2002-09-25 | 13:45 | 0.0012695 | 5.1 | 46.2369 | -0.52094 | 48.6943 | -0.53895
2002-09-25 | 13:45 | 0.0012207 | 5.16 | 45.0893 | -0.5508 | 48.1997 | -0.55095
2002-09-25 | 13:45 | 0.0012207 | 5.22 | 45.0893 | -0.5508 | 47.711 | -0.56294
2002-09-25 | 13:45 | 0.0011963 | 5.28 | 44.5155 | -0.56606 | 47.2282 | -0.57494
2002-09-25 | 13:45 | 0.001123 | 5.34 | 42.7942 | -0.61332 | 46.7511 | -0.58694
2002-09-25 | 13:45 | 0.0011719 | 5.4 | 43.9417 | -0.58157 | 46.2797 | -0.59893
2002-09-25 | 13:45 | 0.0011475 | 5.46 | 43.368 | -0.59732 | 45.8139 | -0.61093
2002-09-25 | 13:45 | 0.001123 | 5.52 | 42.7942 | -0.61332 | 45.3537 | -0.62293
2002-09-25 | 13:45 | 0.001123 | 5.58 | 42.7942 | -0.61332 | 44.8989 | -0.63492
2002-09-25 | 13:45 | 0.0010742 | 5.64 | 41.6466 | -0.64611 | 44.4496 | -0.64692
2002-09-25 | 13:45 | 0.0011475 | 5.7 | 43.368 | -0.59732 | 44.0057 | -0.65892
2002-09-25 | 13:45 | 0.0010254 | 5.76 | 40.499 | -0.68001 | 43.567 | -0.67091
2002-09-25 | 13:45 | 0.0010254 | 5.82 | 40.499 | -0.68001 | 43.1336 | -0.68291
2002-09-25 | 13:45 | 0.001001 | 5.88 | 39.9253 | -0.6974 | 42.7053 | -0.69491
2002-09-25 | 13:45 | 0.0010254 | 5.94 | 40.499 | -0.68001 | 42.2821 | -0.7069
2002-09-25 | 13:45 | 0.00095215 | 6 | 38.7777 | -0.73312 | 41.864 | -0.7189
2002-09-25 | 13:45 | 0.00097656 | 6.06 | 39.3515 | -0.7151 | 41.4509 | -0.73089
2002-09-25 | 13:45 | 0.00095215 | 6.12 | 38.7777 | -0.73312 | 41.0427 | -0.74289
2002-09-25 | 13:45 | 0.00092773 | 6.18 | 38.2039 | -0.75147 | 40.6394 | -0.75489
2002-09-25 | 13:45 | 0.00090332 | 6.24 | 37.6301 | -0.77016 | 40.2408 | -0.76688
2002-09-25 | 13:45 | 0.00092773 | 6.3 | 38.2039 | -0.75147 | 39.8471 | -0.77888
2002-09-25 | 13:45 | 0.00092773 | 6.36 | 38.2039 | -0.75147 | 39.458 | -0.79088
2002-09-25 | 13:45 | 0.00083008 | 6.42 | 35.9088 | -0.82843 | 39.0736 | -0.80287
2002-09-25 | 13:45 | 0.00087891 | 6.48 | 37.0563 | -0.78921 | 38.6937 | -0.81487
2002-09-25 | 13:45 | 0.00080566 | 6.54 | 35.335 | -0.84863 | 38.3184 | -0.82687
2002-09-25 | 13:45 | 0.00083008 | 6.6 | 35.9088 | -0.82843 | 37.9475 | -0.83886
2002-09-25 | 13:45 | 0.00078125 | 6.66 | 34.7612 | -0.86925 | 37.5811 | -0.85086
2002-09-25 | 13:45 | 0.00078125 | 6.72 | 34.7612 | -0.86925 | 37.2191 | -0.86286
2002-09-25 | 13:45 | 0.00078125 | 6.78 | 34.7612 | -0.86925 | 36.8613 | -0.87485
2002-09-25 | 13:45 | 0.00073242 | 6.84 | 33.6136 | -0.91181 | 36.5079 | -0.88685
2002-09-25 | 13:45 | 0.00075684 | 6.9 | 34.1874 | -0.8903 | 36.1586 | -0.89884
2002-09-25 | 13:45 | 0.00070801 | 6.96 | 33.0398 | -0.93379 | 35.8135 | -0.91084
2002-09-25 | 13:45 | 0.00070801 | 7.02 | 33.0398 | -0.93379 | 35.4725 | -0.92284
2002-09-25 | 13:45 | 0.00070801 | 7.08 | 33.0398 | -0.93379 | 35.1356 | -0.93483
2002-09-25 | 13:45 | 0.00068359 | 7.14 | 32.4661 | -0.95626 | 34.8027 | -0.94683
2002-09-25 | 13:45 | 0.00065918 | 7.2 | 31.8923 | -0.97925 | 34.4738 | -0.95883
2002-09-25 | 13:45 | 0.00065918 | 7.26 | 31.8923 | -0.97925 | 34.1488 | -0.97082
2002-09-25 | 13:45 | 0.00068359 | 7.32 | 32.4661 | -0.95626 | 33.8277 | -0.98282
2002-09-25 | 13:45 | 0.00065918 | 7.38 | 31.8923 | -0.97925 | 33.5104 | -0.99482
2002-09-25 | 13:45 | 0.00061035 | 7.44 | 30.7447 | -1.0269 | 33.1969 | -1.0068
2002-09-25 | 13:45 | 0.00058594 | 7.5 | 30.1709 | -1.0516 | 32.8871 | -1.0188
2002-09-25 | 13:45 | 0.00061035 | 7.56 | 30.7447 | -1.0269 | 32.581 | -1.0308
2002-09-25 | 13:45 | 0.00056152 | 7.62 | 29.5971 | -1.0769 | 32.2786 | -1.0428
2002-09-25 | 13:45 | 0.00056152 | 7.68 | 29.5971 | -1.0769 | 31.9798 | -1.0548
2002-09-25 | 13:45 | 0.00058594 | 7.74 | 30.1709 | -1.0516 | 31.6845 | -1.0668
2002-09-25 | 13:45 | 0.00056152 | 7.8 | 29.5971 | -1.0769 | 31.3928 | -1.0788
2002-09-25 | 13:45 | 0.00051269 | 7.86 | 28.4496 | -1.1295 | 31.1045 | -1.0908
2002-09-25 | 13:45 | 0.00051269 | 7.92 | 28.4496 | -1.1295 | 30.8197 | -1.1028
2002-09-25 | 13:45 | 0.00053711 | 7.98 | 29.0233 | -1.1029 | 30.5383 | -1.1148
2002-09-25 | 13:45 | 0.00048828 | 8.04 | 27.8758 | -1.1569 | 30.2602 | -1.1268
2002-09-25 | 13:45 | 0.00051269 | 8.1 | 28.4496 | -1.1295 | 29.9854 | -1.1388
2002-09-25 | 13:45 | 0.00046387 | 8.16 | 27.302 | -1.1851 | 29.714 | -1.1508
2002-09-25 | 13:45 | 0.00048828 | 8.22 | 27.8758 | -1.1569 | 29.4457 | -1.1628
2002-09-25 | 13:45 | 0.00043945 | 8.28 | 26.7282 | -1.2141 | 29.1807 | -1.1748
2002-09-25 | 13:45 | 0.00046387 | 8.34 | 27.302 | -1.1851 | 28.9188 | -1.1868
2002-09-25 | 13:45 | 0.00046387 | 8.4 | 27.302 | -1.1851 | 28.66 | -1.1988
2002-09-25 | 13:45 | 0.00046387 | 8.46 | 27.302 | -1.1851 | 28.4044 | -1.2108
2002-09-25 | 13:45 | 0.00039063 | 8.52 | 25.5806 | -1.2747 | 28.1517 | -1.2227
2002-09-25 | 13:45 | 0.00036621 | 8.58 | 25.0069 | -1.3065 | 27.9021 | -1.2347
2002-09-25 | 13:45 | 0.00041504 | 8.64 | 26.1544 | -1.2439 | 27.6555 | -1.2467
2002-09-25 | 13:45 | 0.00041504 | 8.7 | 26.1544 | -1.2439 | 27.4118 | -1.2587
2002-09-25 | 13:45 | 0.00039063 | 8.76 | 25.5806 | -1.2747 | 27.171 | -1.2707
2002-09-25 | 13:45 | 0.00036621 | 8.82 | 25.0069 | -1.3065 | 26.9331 | -1.2827
2002-09-25 | 13:45 | 0.00036621 | 8.88 | 25.0069 | -1.3065 | 26.698 | -1.2947
2002-09-25 | 13:45 | 0.00036621 | 8.94 | 25.0069 | -1.3065 | 26.4657 | -1.3067
2002-09-25 | 13:45 | 0.00031738 | 9 | 23.8593 | -1.3732 | 26.2362 | -1.3187
2002-09-25 | 13:45 | 0.0003418 | 9.06 | 24.4331 | -1.3393 | 26.0095 | -1.3307
2002-09-25 | 13:45 | 0.00036621 | 9.12 | 25.0069 | -1.3065 | 25.7854 | -1.3427
2002-09-25 | 13:45 | 0.00031738 | 9.18 | 23.8593 | -1.3732 | 25.564 | -1.3547
2002-09-25 | 13:45 | 0.00024414 | 9.24 | 22.1379 | -1.4824 | 25.3453 | -1.3667
2002-09-25 | 13:45 | 0.00029297 | 9.3 | 23.2855 | -1.4082 | 25.1291 | -1.3787
2002-09-25 | 13:45 | 0.00029297 | 9.36 | 23.2855 | -1.4082 | 24.9155 | -1.3907
2002-09-25 | 13:45 | 0.00026856 | 9.42 | 22.7117 | -1.4446 | 24.7045 | -1.4027
2002-09-25 | 13:45 | 0.00024414 | 9.48 | 22.1379 | -1.4824 | 24.496 | -1.4147
2002-09-25 | 13:45 | 0.00024414 | 9.54 | 22.1379 | -1.4824 | 24.29 | -1.4267
2002-09-25 | 13:45 | 0.00024414 | 9.6 | 22.1379 | -1.4824 | 24.0864 | -1.4387
2002-09-25 | 13:45 | 0.00021973 | 9.66 | 21.5642 | -1.5216 | 23.8853 | -1.4507
2002-09-25 | 13:45 | 0.00024414 | 9.72 | 22.1379 | -1.4824 | 23.6866 | -1.4627
2002-09-25 | 13:45 | 0.00021973 | 9.78 | 21.5642 | -1.5216 | 23.4902 | -1.4747
2002-09-25 | 13:45 | 0.00019531 | 9.84 | 20.9904 | -1.5624 | 23.2962 | -1.4867
2002-09-25 | 13:45 | 0.00019531 | 9.9 | 20.9904 | -1.5624 | 23.1045 | -1.4987
2002-09-25 | 13:45 | 0.00029297 | 9.96 | 23.2855 | -1.4082 | 22.915 | -1.5107
2002-09-25 | 13:45 | 0.00019531 | 10.02 | 20.9904 | -1.5624 | 22.7279 | -1.5227
2002-09-25 | 13:45 | 0.00021973 | 10.08 | 21.5642 | -1.5216 | 22.5429 | -1.5347
2002-09-25 | 13:45 | 0.00019531 | 10.14 | 20.9904 | -1.5624 | 22.3602 | -1.5467
2002-09-25 | 13:45 | 0.0001709 | 10.2 | 20.4166 | -1.605 | 22.1797 | -1.5586
2002-09-25 | 13:45 | 0.00012207 | 10.26 | 19.269 | -1.6959 | 22.0013 | -1.5706
2002-09-25 | 13:45 | 0.00014648 | 10.32 | 19.8428 | -1.6494 | 21.825 | -1.5826
2002-09-25 | 13:45 | 0.0001709 | 10.38 | 20.4166 | -1.605 | 21.6508 | -1.5946
2002-09-25 | 13:45 | 0.00014648 | 10.44 | 19.8428 | -1.6494 | 21.4788 | -1.6066
2002-09-25 | 13:45 | 0.0001709 | 10.5 | 20.4166 | -1.605 | 21.3087 | -1.6186
2002-09-25 | 13:45 | 9.7656e-05 | 10.56 | 18.6952 | -1.7447 | 21.1407 | -1.6306
2002-09-25 | 13:45 | 0.00014648 | 10.62 | 19.8428 | -1.6494 | 20.9747 | -1.6426
2002-09-25 | 13:45 | 0.00014648 | 10.68 | 19.8428 | -1.6494 | 20.8107 | -1.6546
2002-09-25 | 13:45 | 0.00012207 | 10.74 | 19.269 | -1.6959 | 20.6486 | -1.6666
2002-09-25 | 13:45 | 0.00014648 | 10.8 | 19.8428 | -1.6494 | 20.4885 | -1.6786
2002-09-25 | 13:45 | 7.3242e-05 | 10.86 | 18.1214 | -1.796 | 20.3302 | -1.6906
2002-09-25 | 13:45 | 9.7656e-05 | 10.92 | 18.6952 | -1.7447 | 20.1739 | -1.7026
2002-09-25 | 13:45 | 7.3242e-05 | 10.98 | 18.1214 | -1.796 | 20.0194 | -1.7146
2002-09-25 | 13:45 | 0.00014648 | 11.04 | 19.8428 | -1.6494 | 19.8668 | -1.7266
2002-09-25 | 13:45 | 9.7656e-05 | 11.1 | 18.6952 | -1.7447 | 19.716 | -1.7386
2002-09-25 | 13:45 | 7.3242e-05 | 11.16 | 18.1214 | -1.796 | 19.5669 | -1.7506
2002-09-25 | 13:45 | 9.7656e-05 | 11.22 | 18.6952 | -1.7447 | 19.4197 | -1.7626
2002-09-25 | 13:45 | 9.7656e-05 | 11.28 | 18.6952 | -1.7447 | 19.2742 | -1.7746
2002-09-25 | 13:45 | 0.00012207 | 11.34 | 19.269 | -1.6959 | 19.1305 | -1.7866
2002-09-25 | 13:45 | 4.8828e-05 | 11.4 | 17.5477 | -1.8501 | 18.9884 | -1.7986
2002-09-25 | 13:45 | 7.3242e-05 | 11.46 | 18.1214 | -1.796 | 18.8481 | -1.8106
2002-09-25 | 13:45 | 2.4414e-05 | 11.52 | 16.9739 | -1.9072 | 18.7094 | -1.8226
2002-09-25 | 13:45 | 7.3242e-05 | 11.58 | 18.1214 | -1.796 | 18.5724 | -1.8346
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 11.64 | 15.8263 | -2.0324 | 18.437 | -1.8466
2002-09-25 | 13:45 | 4.8828e-05 | 11.7 | 17.5477 | -1.8501 | 18.3033 | -1.8586
2002-09-25 | 13:45 | 2.4414e-05 | 11.76 | 16.9739 | -1.9072 | 18.1711 | -1.8706
2002-09-25 | 13:45 | 0 | 11.82 | 16.4001 | -1.9679 | 18.0405 | -1.8826
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 11.88 | 15.8263 | -2.0324 | 17.9115 | -1.8945
2002-09-25 | 13:45 | 2.4414e-05 | 11.94 | 16.9739 | -1.9072 | 17.784 | -1.9065
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12 | 15.8263 | -2.0324 | 17.658 | -1.9185
2002-09-25 | 13:45 | 0 | 12.06 | 16.4001 | -1.9679 | 17.5335 | -1.9305
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.12 | 15.8263 | -2.0324 | 17.4105 | -1.9425
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.18 | 15.8263 | -2.0324 | 17.289 | -1.9545
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.24 | 15.8263 | -2.0324 | 17.1689 | -1.9665
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.3 | 15.8263 | -2.0324 | 17.0503 | -1.9785
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.36 | 15.8263 | -2.0324 | 16.933 | -1.9905
2002-09-25 | 13:45 | -4.8828e-05 | 12.42 | 15.2525 | -2.1014 | 16.8172 | -2.0025
2002-09-25 | 13:45 | 0 | 12.48 | 16.4001 | -1.9679 | 16.7028 | -2.0145
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.54 | 15.8263 | -2.0324 | 16.5897 | -2.0265
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 12.6 | 14.6787 | -2.1755 | 16.4779 | -2.0385
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 12.66 | 14.6787 | -2.1755 | 16.3675 | -2.0505
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 12.72 | 14.6787 | -2.1755 | 16.2585 | -2.0625
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.78 | 15.8263 | -2.0324 | 16.1507 | -2.0745
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 12.84 | 14.6787 | -2.1755 | 16.0442 | -2.0865
2002-09-25 | 13:45 | -2.4414e-05 | 12.9 | 15.8263 | -2.0324 | 15.9389 | -2.0985
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 12.96 | 14.105 | -2.2555 | 15.835 | -2.1105
2002-09-25 | 13:45 | -4.8828e-05 | 13.02 | 15.2525 | -2.1014 | 15.7322 | -2.1225
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 13.08 | 14.6787 | -2.1755 | 15.6307 | -2.1345
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 13.14 | 14.6787 | -2.1755 | 15.5304 | -2.1465
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.2 | 14.105 | -2.2555 | 15.4313 | -2.1585
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.26 | 14.105 | -2.2555 | 15.3334 | -2.1705
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.32 | 14.105 | -2.2555 | 15.2366 | -2.1825
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 13.38 | 14.6787 | -2.1755 | 15.141 | -2.1945
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.44 | 14.105 | -2.2555 | 15.0466 | -2.2065
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.5 | 14.105 | -2.2555 | 14.9532 | -2.2185
2002-09-25 | 13:45 | -4.8828e-05 | 13.56 | 15.2525 | -2.1014 | 14.861 | -2.2304
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 13.62 | 13.5312 | -2.3426 | 14.7699 | -2.2424
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.68 | 14.105 | -2.2555 | 14.6798 | -2.2544
2002-09-25 | 13:45 | -7.3242e-05 | 13.74 | 14.6787 | -2.1755 | 14.5909 | -2.2664
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 13.8 | 13.5312 | -2.3426 | 14.503 | -2.2784
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 13.86 | 12.9574 | -2.4379 | 14.4161 | -2.2904
2002-09-25 | 13:45 | -9.7656e-05 | 13.92 | 14.105 | -2.2555 | 14.3303 | -2.3024
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 13.98 | 13.5312 | -2.3426 | 14.2455 | -2.3144
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 14.04 | 13.5312 | -2.3426 | 14.1617 | -2.3264
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 14.1 | 13.5312 | -2.3426 | 14.0789 | -2.3384
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 14.16 | 13.5312 | -2.3426 | 13.9972 | -2.3504
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 14.22 | 13.5312 | -2.3426 | 13.9163 | -2.3624
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 14.28 | 12.9574 | -2.4379 | 13.8365 | -2.3744
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 14.34 | 11.8098 | -2.661 | 13.7576 | -2.3864
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 14.4 | 13.5312 | -2.3426 | 13.6796 | -2.3984
2002-09-25 | 13:45 | -0.00012207 | 14.46 | 13.5312 | -2.3426 | 13.6026 | -2.4104
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 14.52 | 12.3836 | -2.5432 | 13.5265 | -2.4224
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 14.58 | 12.9574 | -2.4379 | 13.4512 | -2.4344
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 14.64 | 12.9574 | -2.4379 | 13.3769 | -2.4464
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 14.7 | 11.8098 | -2.661 | 13.3035 | -2.4584
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 14.76 | 12.9574 | -2.4379 | 13.231 | -2.4704
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 14.82 | 12.3836 | -2.5432 | 13.1593 | -2.4824
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 14.88 | 12.3836 | -2.5432 | 13.0884 | -2.4944
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 14.94 | 11.8098 | -2.661 | 13.0185 | -2.5064
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 15 | 11.8098 | -2.661 | 12.9493 | -2.5184
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 15.06 | 12.9574 | -2.4379 | 12.881 | -2.5304
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 15.12 | 12.9574 | -2.4379 | 12.8135 | -2.5424
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 15.18 | 11.8098 | -2.661 | 12.7468 | -2.5544
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 15.24 | 12.9574 | -2.4379 | 12.6809 | -2.5663
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 15.3 | 12.3836 | -2.5432 | 12.6157 | -2.5783
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 15.36 | 12.3836 | -2.5432 | 12.5514 | -2.5903
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 15.42 | 12.9574 | -2.4379 | 12.4878 | -2.6023
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 15.48 | 11.8098 | -2.661 | 12.425 | -2.6143
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 15.54 | 12.3836 | -2.5432 | 12.3629 | -2.6263
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 15.6 | 12.3836 | -2.5432 | 12.3016 | -2.6383
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 15.66 | 11.8098 | -2.661 | 12.241 | -2.6503
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 15.72 | 12.3836 | -2.5432 | 12.1811 | -2.6623
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 15.78 | 11.8098 | -2.661 | 12.1219 | -2.6743
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 15.84 | 10.6622 | -2.9487 | 12.0635 | -2.6863
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 15.9 | 11.8098 | -2.661 | 12.0057 | -2.6983
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 15.96 | 11.236 | -2.7945 | 11.9486 | -2.7103
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 16.02 | 11.8098 | -2.661 | 11.8922 | -2.7223
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 16.08 | 11.8098 | -2.661 | 11.8365 | -2.7343
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 16.14 | 11.236 | -2.7945 | 11.7815 | -2.7463
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 16.2 | 11.236 | -2.7945 | 11.7271 | -2.7583
2002-09-25 | 13:45 | -0.00014648 | 16.26 | 12.9574 | -2.4379 | 11.6733 | -2.7703
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 16.32 | 11.236 | -2.7945 | 11.6202 | -2.7823
2002-09-25 | 13:45 | -0.0001709 | 16.38 | 12.3836 | -2.5432 | 11.5677 | -2.7943
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 16.44 | 11.236 | -2.7945 | 11.5159 | -2.8063
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 16.5 | 10.6622 | -2.9487 | 11.4646 | -2.8183
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 16.56 | 11.8098 | -2.661 | 11.414 | -2.8303
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 16.62 | 10.6622 | -2.9487 | 11.364 | -2.8423
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 16.68 | 11.8098 | -2.661 | 11.3146 | -2.8543
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 16.74 | 10.0885 | -3.131 | 11.2657 | -2.8663
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 16.8 | 10.6622 | -2.9487 | 11.2175 | -2.8783
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 16.86 | 11.236 | -2.7945 | 11.1698 | -2.8903
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 16.92 | 11.8098 | -2.661 | 11.1227 | -2.9022
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 16.98 | 11.236 | -2.7945 | 11.0762 | -2.9142
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 17.04 | 11.8098 | -2.661 | 11.0302 | -2.9262
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 17.1 | 11.8098 | -2.661 | 10.9847 | -2.9382
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.16 | 10.6622 | -2.9487 | 10.9398 | -2.9502
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 17.22 | 11.236 | -2.7945 | 10.8955 | -2.9622
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.28 | 10.6622 | -2.9487 | 10.8516 | -2.9742
2002-09-25 | 13:45 | -0.00021973 | 17.34 | 11.236 | -2.7945 | 10.8083 | -2.9862
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.4 | 10.6622 | -2.9487 | 10.7655 | -2.9982
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 17.46 | 10.0885 | -3.131 | 10.7232 | -3.0102
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.52 | 10.6622 | -2.9487 | 10.6815 | -3.0222
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.58 | 10.6622 | -2.9487 | 10.6402 | -3.0342
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.64 | 10.6622 | -2.9487 | 10.5994 | -3.0462
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 17.7 | 8.9409 | -3.6418 | 10.5591 | -3.0582
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.76 | 10.6622 | -2.9487 | 10.5193 | -3.0702
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 17.82 | 10.0885 | -3.131 | 10.4799 | -3.0822
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 17.88 | 10.6622 | -2.9487 | 10.441 | -3.0942
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 17.94 | 10.0885 | -3.131 | 10.4026 | -3.1062
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 18 | 10.6622 | -2.9487 | 10.3647 | -3.1182
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 18.06 | 10.6622 | -2.9487 | 10.3272 | -3.1302
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 18.12 | 10.0885 | -3.131 | 10.2901 | -3.1422
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 18.18 | 10.6622 | -2.9487 | 10.2535 | -3.1542
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 18.24 | 10.0885 | -3.131 | 10.2173 | -3.1662
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 18.3 | 10.0885 | -3.131 | 10.1816 | -3.1782
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 18.36 | 8.9409 | -3.6418 | 10.1462 | -3.1902
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 18.42 | 10.6622 | -2.9487 | 10.1113 | -3.2022
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 18.48 | 9.5147 | -3.3542 | 10.0769 | -3.2142
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 18.54 | 8.3671 | -4.0473 | 10.0428 | -3.2262
2002-09-25 | 13:45 | -0.00019531 | 18.6 | 11.8098 | -2.661 | 10.0091 | -3.2381
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 18.66 | 10.6622 | -2.9487 | 9.9759 | -3.2501
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 18.72 | 10.6622 | -2.9487 | 9.943 | -3.2621
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 18.78 | 9.5147 | -3.3542 | 9.9105 | -3.2741
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 18.84 | 7.7933 | -4.7405 | 9.8784 | -3.2861
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 18.9 | 9.5147 | -3.3542 | 9.8467 | -3.2981
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 18.96 | 10.0885 | -3.131 | 9.8154 | -3.3101
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 19.02 | 8.9409 | -3.6418 | 9.7844 | -3.3221
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 19.08 | 10.0885 | -3.131 | 9.7538 | -3.3341
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 19.14 | 9.5147 | -3.3542 | 9.7236 | -3.3461
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 19.2 | 9.5147 | -3.3542 | 9.6938 | -3.3581
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 19.26 | 10.6622 | -2.9487 | 9.6643 | -3.3701
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 19.32 | 10.0885 | -3.131 | 9.6351 | -3.3821
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 19.38 | 9.5147 | -3.3542 | 9.6063 | -3.3941
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 19.44 | 9.5147 | -3.3542 | 9.5778 | -3.4061
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 19.5 | 10.0885 | -3.131 | 9.5497 | -3.4181
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 19.56 | 10.0885 | -3.131 | 9.5219 | -3.4301
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 19.62 | 9.5147 | -3.3542 | 9.4945 | -3.4421
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 19.68 | 8.9409 | -3.6418 | 9.4673 | -3.4541
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 19.74 | 8.9409 | -3.6418 | 9.4405 | -3.4661
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 19.8 | 8.9409 | -3.6418 | 9.4141 | -3.4781
2002-09-25 | 13:45 | -0.00024414 | 19.86 | 10.6622 | -2.9487 | 9.3879 | -3.4901
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 19.92 | 10.0885 | -3.131 | 9.362 | -3.5021
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 19.98 | 8.3671 | -4.0473 | 9.3365 | -3.5141
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.04 | 9.5147 | -3.3542 | 9.3112 | -3.5261
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 20.1 | 8.9409 | -3.6418 | 9.2863 | -3.5381
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 20.16 | 10.0885 | -3.131 | 9.2616 | -3.5501
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.22 | 9.5147 | -3.3542 | 9.2373 | -3.5621
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.28 | 9.5147 | -3.3542 | 9.2132 | -3.574
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 20.34 | 8.9409 | -3.6418 | 9.1895 | -3.586
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.4 | 9.5147 | -3.3542 | 9.166 | -3.598
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.46 | 9.5147 | -3.3542 | 9.1428 | -3.61
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 20.52 | 8.3671 | -4.0473 | 9.1198 | -3.622
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.58 | 9.5147 | -3.3542 | 9.0972 | -3.634
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 20.64 | 8.9409 | -3.6418 | 9.0748 | -3.646
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.7 | 9.5147 | -3.3542 | 9.0527 | -3.658
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 20.76 | 8.9409 | -3.6418 | 9.0308 | -3.67
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 20.82 | 10.0885 | -3.131 | 9.0092 | -3.682
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 20.88 | 9.5147 | -3.3542 | 8.9879 | -3.694
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 20.94 | 8.9409 | -3.6418 | 8.9668 | -3.706
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 21 | 8.9409 | -3.6418 | 8.9459 | -3.718
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 21.06 | 8.9409 | -3.6418 | 8.9253 | -3.73
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 21.12 | 10.0885 | -3.131 | 8.905 | -3.742
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 21.18 | 7.7933 | -4.7405 | 8.8849 | -3.754
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 21.24 | 9.5147 | -3.3542 | 8.865 | -3.766
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 21.3 | 8.3671 | -4.0473 | 8.8454 | -3.778
2002-09-25 | 13:45 | -0.00026856 | 21.36 | 10.0885 | -3.131 | 8.826 | -3.79
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 21.42 | 8.3671 | -4.0473 | 8.8069 | -3.802
2002-09-25 | 13:45 | -0.00029297 | 21.48 | 9.5147 | -3.3542 | 8.788 | -3.814
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 21.54 | 8.3671 | -4.0473 | 8.7692 | -3.826
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 21.6 | 8.3671 | -4.0473 | 8.7508 | -3.838
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 21.66 | 8.9409 | -3.6418 | 8.7325 | -3.85
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 21.72 | 7.7933 | -4.7405 | 8.7145 | -3.862
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 21.78 | 7.7933 | -4.7405 | 8.6966 | -3.874
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 21.84 | 8.9409 | -3.6418 | 8.679 | -3.886
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 21.9 | 8.3671 | -4.0473 | 8.6616 | -3.898
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 21.96 | 8.9409 | -3.6418 | 8.6444 | -3.9099
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 22.02 | 8.9409 | -3.6418 | 8.6274 | -3.9219
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.08 | 8.3671 | -4.0473 | 8.6106 | -3.9339
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.14 | 8.3671 | -4.0473 | 8.5941 | -3.9459
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.2 | 8.3671 | -4.0473 | 8.5777 | -3.9579
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 22.26 | 7.2195 | #NUM! | 8.5615 | -3.9699
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.32 | 8.3671 | -4.0473 | 8.5455 | -3.9819
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 22.38 | 8.9409 | -3.6418 | 8.5297 | -3.9939
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 22.44 | 8.9409 | -3.6418 | 8.514 | -4.0059
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.5 | 8.3671 | -4.0473 | 8.4986 | -4.0179
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.56 | 8.3671 | -4.0473 | 8.4833 | -4.0299
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 22.62 | 7.7933 | -4.7405 | 8.4683 | -4.0419
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.68 | 8.3671 | -4.0473 | 8.4534 | -4.0539
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 22.74 | 7.7933 | -4.7405 | 8.4387 | -4.0659
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 22.8 | 7.7933 | -4.7405 | 8.4241 | -4.0779
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 22.86 | 8.9409 | -3.6418 | 8.4098 | -4.0899
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 22.92 | 8.3671 | -4.0473 | 8.3956 | -4.1019
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 22.98 | 8.9409 | -3.6418 | 8.3816 | -4.1139
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 23.04 | 7.2195 | #NUM! | 8.3677 | -4.1259
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 23.1 | 8.3671 | -4.0473 | 8.354 | -4.1379
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 23.16 | 7.2195 | #NUM! | 8.3405 | -4.1499
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 23.22 | 8.9409 | -3.6418 | 8.3271 | -4.1619
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 23.28 | 8.3671 | -4.0473 | 8.3139 | -4.1739
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 23.34 | 7.7933 | -4.7405 | 8.3009 | -4.1859
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 23.4 | 7.7933 | -4.7405 | 8.288 | -4.1979
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 23.46 | 7.2195 | #NUM! | 8.2752 | -4.2099
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 23.52 | 8.9409 | -3.6418 | 8.2626 | -4.2219
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 23.58 | 7.7933 | -4.7405 | 8.2502 | -4.2339
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 23.64 | 8.9409 | -3.6418 | 8.2379 | -4.2458
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 23.7 | 7.7933 | -4.7405 | 8.2258 | -4.2578
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 23.76 | 7.7933 | -4.7405 | 8.2138 | -4.2698
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 23.82 | 8.9409 | -3.6418 | 8.2019 | -4.2818
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 23.88 | 7.2195 | #NUM! | 8.1902 | -4.2938
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 23.94 | 7.7933 | -4.7405 | 8.1786 | -4.3058
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 24 | 7.7933 | -4.7405 | 8.1672 | -4.3178
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 24.06 | 8.9409 | -3.6418 | 8.1559 | -4.3298
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.12 | 8.3671 | -4.0473 | 8.1447 | -4.3418
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.18 | 8.3671 | -4.0473 | 8.1337 | -4.3538
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.24 | 8.3671 | -4.0473 | 8.1228 | -4.3658
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 24.3 | 7.2195 | #NUM! | 8.112 | -4.3778
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 24.36 | 8.9409 | -3.6418 | 8.1014 | -4.3898
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 24.42 | 7.7933 | -4.7405 | 8.0908 | -4.4018
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.48 | 8.3671 | -4.0473 | 8.0805 | -4.4138
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 24.54 | 7.7933 | -4.7405 | 8.0702 | -4.4258
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 24.6 | 7.2195 | #NUM! | 8.06 | -4.4378
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.66 | 8.3671 | -4.0473 | 8.05 | -4.4498
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.72 | 8.3671 | -4.0473 | 8.0401 | -4.4618
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.78 | 8.3671 | -4.0473 | 8.0303 | -4.4738
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 24.84 | 8.3671 | -4.0473 | 8.0207 | -4.4858
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 24.9 | 7.2195 | #NUM! | 8.0111 | -4.4978
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 24.96 | 7.7933 | -4.7405 | 8.0017 | -4.5098
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.02 | 7.2195 | #NUM! | 7.9923 | -4.5218
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.08 | 7.2195 | #NUM! | 7.9831 | -4.5338
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 25.14 | 8.9409 | -3.6418 | 7.974 | -4.5458
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 25.2 | 6.6458 | #NUM! | 7.965 | -4.5578
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 25.26 | 8.3671 | -4.0473 | 7.9561 | -4.5698
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 25.32 | 7.7933 | -4.7405 | 7.9474 | -4.5817
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.38 | 7.2195 | #NUM! | 7.9387 | -4.5937
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.44 | 7.2195 | #NUM! | 7.9301 | -4.6057
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.5 | 7.2195 | #NUM! | 7.9216 | -4.6177
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 25.56 | 7.7933 | -4.7405 | 7.9133 | -4.6297
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 25.62 | 7.7933 | -4.7405 | 7.905 | -4.6417
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.68 | 7.2195 | #NUM! | 7.8968 | -4.6537
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 25.74 | 7.7933 | -4.7405 | 7.8887 | -4.6657
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.8 | 7.2195 | #NUM! | 7.8808 | -4.6777
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 25.86 | 8.3671 | -4.0473 | 7.8729 | -4.6897
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.92 | 7.2195 | #NUM! | 7.8651 | -4.7017
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 25.98 | 7.2195 | #NUM! | 7.8574 | -4.7137
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 26.04 | 7.2195 | #NUM! | 7.8498 | -4.7257
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 26.1 | 7.7933 | -4.7405 | 7.8423 | -4.7377
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 26.16 | 7.2195 | #NUM! | 7.8348 | -4.7497
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 26.22 | 8.3671 | -4.0473 | 7.8275 | -4.7617
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 26.28 | 7.7933 | -4.7405 | 7.8202 | -4.7737
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 26.34 | 8.3671 | -4.0473 | 7.8131 | -4.7857
2002-09-25 | 13:45 | -0.00031738 | 26.4 | 8.9409 | -3.6418 | 7.806 | -4.7977
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 26.46 | 7.7933 | -4.7405 | 7.799 | -4.8097
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 26.52 | 7.2195 | #NUM! | 7.7921 | -4.8217
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 26.58 | 7.2195 | #NUM! | 7.7853 | -4.8337
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 26.64 | 6.6458 | #NUM! | 7.7785 | -4.8457
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 26.7 | 8.3671 | -4.0473 | 7.7719 | -4.8577
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 26.76 | 7.2195 | #NUM! | 7.7653 | -4.8697
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 26.82 | 7.7933 | -4.7405 | 7.7588 | -4.8817
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 26.88 | 7.7933 | -4.7405 | 7.7523 | -4.8937
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 26.94 | 7.2195 | #NUM! | 7.746 | -4.9057
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 27 | 7.7933 | -4.7405 | 7.7397 | -4.9176
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 27.06 | 7.7933 | -4.7405 | 7.7335 | -4.9296
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 27.12 | 8.3671 | -4.0473 | 7.7274 | -4.9416
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 27.18 | 7.7933 | -4.7405 | 7.7213 | -4.9536
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 27.24 | 6.6458 | #NUM! | 7.7153 | -4.9656
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 27.3 | 6.6458 | #NUM! | 7.7094 | -4.9776
2002-09-25 | 13:45 | -0.00043945 | 27.36 | 6.072 | #NUM! | 7.7036 | -4.9896
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 27.42 | 7.7933 | -4.7405 | 7.6978 | -5.0016
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 27.48 | 7.2195 | #NUM! | 7.6921 | -5.0136
2002-09-25 | 13:45 | -0.0003418 | 27.54 | 8.3671 | -4.0473 | 7.6865 | -5.0256
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 27.6 | 7.7933 | -4.7405 | 7.6809 | -5.0376
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 27.66 | 6.6458 | #NUM! | 7.6754 | -5.0496
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 27.72 | 6.6458 | #NUM! | 7.67 | -5.0616
2002-09-25 | 13:45 | -0.00041504 | 27.78 | 6.6458 | #NUM! | 7.6646 | -5.0736
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 27.84 | 7.2195 | #NUM! | 7.6593 | -5.0856
2002-09-25 | 13:45 | -0.00043945 | 27.9 | 6.072 | #NUM! | 7.654 | -5.0976
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 27.96 | 7.2195 | #NUM! | 7.6489 | -5.1096
2002-09-25 | 13:45 | -0.00039063 | 28.02 | 7.2195 | #NUM! | 7.6437 | -5.1216
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 28.08 | 7.7933 | -4.7405 | 7.6387 | -5.1336
2002-09-25 | 13:45 | -0.00036621 | 28.14 | 7.7933 | -4.7405 | 7.6337 | -5.1456
2002-09-25 | 13:46 | -0.0003418 | 28.2 | 8.3671 | -4.0473 | 7.6287 | -5.1576
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.26 | 7.2195 | #NUM! | 7.6239 | -5.1696
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.32 | 7.2195 | #NUM! | 7.619 | -5.1816
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.38 | 7.2195 | #NUM! | 7.6143 | -5.1936
2002-09-25 | 13:46 | -0.00036621 | 28.44 | 7.7933 | -4.7405 | 7.6096 | -5.2056
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.5 | 7.2195 | #NUM! | 7.6049 | -5.2176
2002-09-25 | 13:46 | -0.00041504 | 28.56 | 6.6458 | #NUM! | 7.6003 | -5.2296
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.62 | 7.2195 | #NUM! | 7.5958 | -5.2416
2002-09-25 | 13:46 | -0.0003418 | 28.68 | 8.3671 | -4.0473 | 7.5913 | -5.2535
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.74 | 7.2195 | #NUM! | 7.5869 | -5.2655
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.8 | 7.2195 | #NUM! | 7.5825 | -5.2775
2002-09-25 | 13:46 | -0.00036621 | 28.86 | 7.7933 | -4.7405 | 7.5782 | -5.2895
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 28.92 | 7.2195 | #NUM! | 7.5739 | -5.3015
2002-09-25 | 13:46 | -0.00041504 | 28.98 | 6.6458 | #NUM! | 7.5697 | -5.3135
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.04 | 7.2195 | #NUM! | 7.5655 | -5.3255
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.1 | 7.2195 | #NUM! | 7.5614 | -5.3375
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.16 | 7.2195 | #NUM! | 7.5573 | -5.3495
2002-09-25 | 13:46 | -0.00043945 | 29.22 | 6.072 | #NUM! | 7.5533 | -5.3615
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.28 | 7.2195 | #NUM! | 7.5493 | -5.3735
2002-09-25 | 13:46 | -0.00043945 | 29.34 | 6.072 | #NUM! | 7.5453 | -5.3855
2002-09-25 | 13:46 | -0.00036621 | 29.4 | 7.7933 | -4.7405 | 7.5415 | -5.3975
2002-09-25 | 13:46 | -0.00041504 | 29.46 | 6.6458 | #NUM! | 7.5376 | -5.4095
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.52 | 7.2195 | #NUM! | 7.5338 | -5.4215
2002-09-25 | 13:46 | -0.00036621 | 29.58 | 7.7933 | -4.7405 | 7.5301 | -5.4335
2002-09-25 | 13:46 | -0.00041504 | 29.64 | 6.6458 | #NUM! | 7.5264 | -5.4455
2002-09-25 | 13:46 | -0.0003418 | 29.7 | 8.3671 | -4.0473 | 7.5227 | -5.4575
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.76 | 7.2195 | #NUM! | 7.5191 | -5.4695
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.82 | 7.2195 | #NUM! | 7.5155 | -5.4815
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.88 | 7.2195 | #NUM! | 7.512 | -5.4935
2002-09-25 | 13:46 | -0.00039063 | 29.94 | 7.2195 | #NUM! | 7.5085 | -5.5055
END DATA

## MedStep
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 13:47 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 5.8916 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 20.0221 | C
START COMMENT |  |  |  | t(0) | 2.2 | seconds
START COMMENT |  |  |  | Sx | 0.59787
4.5 Ice Bath to 21 Water |  |  |  | Resolution | -0.57378 | C
END COMMENT |  |  |  | Tau from Γ(t) | 5.3181
|  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.39136 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.18804
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.39136
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 0.06 | 6.6458 | -0.054845 | 5.8916 | 0.38008
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.12 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.36879
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 0.18 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.35751
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.24 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.34623
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.3 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.33495
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.36 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.32366
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.42 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.31238
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.48 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.3011
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 0.54 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.28982
2002-09-25 | 13:47 | -0.00039063 | 0.6 | 7.2195 | -0.098687 | 5.8916 | 0.27854
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 0.66 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.26725
2002-09-25 | 13:47 | -0.00048828 | 0.72 | 4.9244 | 0.066209 | 5.8916 | 0.25597
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 0.78 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.24469
2002-09-25 | 13:47 | -0.00048828 | 0.84 | 4.9244 | 0.066209 | 5.8916 | 0.23341
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 0.9 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.22212
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 0.96 | 6.6458 | -0.054845 | 5.8916 | 0.21084
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 1.02 | 6.6458 | -0.054845 | 5.8916 | 0.19956
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.08 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.18828
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.14 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.17699
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 1.2 | 6.6458 | -0.054845 | 5.8916 | 0.16571
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.26 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.15443
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.32 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.14315
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.38 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.13187
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 1.44 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.12058
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 1.5 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.1093
2002-09-25 | 13:47 | -0.00048828 | 1.56 | 4.9244 | 0.066209 | 5.8916 | 0.098019
2002-09-25 | 13:47 | -0.00048828 | 1.62 | 4.9244 | 0.066209 | 5.8916 | 0.086736
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 1.68 | 6.6458 | -0.054845 | 5.8916 | 0.075454
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.74 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.064172
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 1.8 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.052889
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 1.86 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.041607
2002-09-25 | 13:47 | -0.00039063 | 1.92 | 7.2195 | -0.098687 | 5.8916 | 0.030325
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 1.98 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | 0.019043
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 2.04 | 6.072 | -0.012844 | 5.8916 | 0.0077603
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 2.1 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | -0.003522
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 2.16 | 5.4982 | 0.027464 | 5.8916 | -0.014804
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 2.22 | 5.4982 | 0.027464 | 5.9447 | -0.026087
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 2.28 | 6.072 | -0.012844 | 6.1026 | -0.037369
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 2.34 | 6.072 | -0.012844 | 6.2588 | -0.048651
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 2.4 | 5.4982 | 0.027464 | 6.4132 | -0.059934
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 2.46 | 5.4982 | 0.027464 | 6.5659 | -0.071216
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 2.52 | 6.072 | -0.012844 | 6.7168 | -0.082498
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 2.58 | 6.6458 | -0.054845 | 6.8661 | -0.09378 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 2.64 | 6.072 | -0.012844 | 7.0137 | -0.10506 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 13:47 | -0.00041504 | 2.7 | 6.6458 | -0.054845 | 7.1596 | -0.11634 |  | slope | -0.18804 | 0.39136 | intercept
2002-09-25 | 13:47 | -0.00046387 | 2.76 | 5.4982 | 0.027464 | 7.3039 | -0.12763 |  | Standard error for the slope | 0.0073497 | 0.061768 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 13:47 | -0.0003418 | 2.82 | 8.3671 | -0.1926 | 7.4466 | -0.13891 |  | R Square | 0.86862 | 0.12921 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 13:47 | -0.0003418 | 2.88 | 8.3671 | -0.1926 | 7.5877 | -0.15019 |  | The F statistic | 654.5573 | 99 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 13:47 | -0.00043945 | 2.94 | 6.072 | -0.012844 | 7.7272 | -0.16147 |  | regression sum of squares | 10.9279 | 1.6528 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 13:47 | -0.00036621 | 3 | 7.7933 | -0.14454 | 7.8651 | -0.17276
2002-09-25 | 13:47 | -0.00039063 | 3.06 | 7.2195 | -0.098687 | 8.0015 | -0.18404 |  | t = -1/Slope = | 5.3181 | seconds
2002-09-25 | 13:47 | -0.00036621 | 3.12 | 7.7933 | -0.14454 | 8.1364 | -0.19532
2002-09-25 | 13:47 | -0.00036621 | 3.18 | 7.7933 | -0.14454 | 8.2697 | -0.2066
2002-09-25 | 13:47 | -0.00031738 | 3.24 | 8.9409 | -0.24308 | 8.4016 | -0.21789
2002-09-25 | 13:47 | -0.00036621 | 3.3 | 7.7933 | -0.14454 | 8.5319 | -0.22917
2002-09-25 | 13:47 | -0.0003418 | 3.36 | 8.3671 | -0.1926 | 8.6609 | -0.24045
2002-09-25 | 13:47 | -0.0003418 | 3.42 | 8.3671 | -0.1926 | 8.7883 | -0.25173
2002-09-25 | 13:47 | -0.00039063 | 3.48 | 7.2195 | -0.098687 | 8.9143 | -0.26301
2002-09-25 | 13:47 | -0.00031738 | 3.54 | 8.9409 | -0.24308 | 9.039 | -0.2743
2002-09-25 | 13:47 | -0.00036621 | 3.6 | 7.7933 | -0.14454 | 9.1622 | -0.28558
2002-09-25 | 13:47 | -0.00029297 | 3.66 | 9.5147 | -0.29625 | 9.284 | -0.29686
2002-09-25 | 13:47 | -0.0003418 | 3.72 | 8.3671 | -0.1926 | 9.4045 | -0.30814
2002-09-25 | 13:47 | -0.00029297 | 3.78 | 9.5147 | -0.29625 | 9.5236 | -0.31943
2002-09-25 | 13:47 | -0.0003418 | 3.84 | 8.3671 | -0.1926 | 9.6414 | -0.33071
2002-09-25 | 13:47 | -0.00026856 | 3.9 | 10.0885 | -0.35241 | 9.7578 | -0.34199
2002-09-25 | 13:47 | -0.00031738 | 3.96 | 8.9409 | -0.24308 | 9.873 | -0.35327
2002-09-25 | 13:47 | -0.00029297 | 4.02 | 9.5147 | -0.29625 | 9.9869 | -0.36456
2002-09-25 | 13:47 | -0.00026856 | 4.08 | 10.0885 | -0.35241 | 10.0994 | -0.37584
2002-09-25 | 13:47 | -0.00029297 | 4.14 | 9.5147 | -0.29625 | 10.2108 | -0.38712
2002-09-25 | 13:47 | -0.00029297 | 4.2 | 9.5147 | -0.29625 | 10.3208 | -0.3984
2002-09-25 | 13:47 | -0.00031738 | 4.26 | 8.9409 | -0.24308 | 10.4297 | -0.40968
2002-09-25 | 13:47 | -0.00021973 | 4.32 | 11.236 | -0.47516 | 10.5373 | -0.42097
2002-09-25 | 13:47 | -0.00031738 | 4.38 | 8.9409 | -0.24308 | 10.6437 | -0.43225
2002-09-25 | 13:47 | -0.00024414 | 4.44 | 10.6622 | -0.4119 | 10.7489 | -0.44353
2002-09-25 | 13:47 | -0.00024414 | 4.5 | 10.6622 | -0.4119 | 10.853 | -0.45481
2002-09-25 | 13:47 | -0.00024414 | 4.56 | 10.6622 | -0.4119 | 10.9558 | -0.4661
2002-09-25 | 13:47 | -0.00024414 | 4.62 | 10.6622 | -0.4119 | 11.0575 | -0.47738
2002-09-25 | 13:47 | -0.00026856 | 4.68 | 10.0885 | -0.35241 | 11.1581 | -0.48866
2002-09-25 | 13:47 | -0.00021973 | 4.74 | 11.236 | -0.47516 | 11.2576 | -0.49994
2002-09-25 | 13:47 | -0.00021973 | 4.8 | 11.236 | -0.47516 | 11.3559 | -0.51123
2002-09-25 | 13:47 | -0.00021973 | 4.86 | 11.236 | -0.47516 | 11.4531 | -0.52251
2002-09-25 | 13:47 | -0.00019531 | 4.92 | 11.8098 | -0.5427 | 11.5492 | -0.53379
2002-09-25 | 13:47 | -0.00019531 | 4.98 | 11.8098 | -0.5427 | 11.6443 | -0.54507
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.04 | 12.3836 | -0.61513 | 11.7383 | -0.55635
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.1 | 12.3836 | -0.61513 | 11.8312 | -0.56764
2002-09-25 | 13:47 | -0.00021973 | 5.16 | 11.236 | -0.47516 | 11.9231 | -0.57892
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.22 | 12.3836 | -0.61513 | 12.014 | -0.5902
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.28 | 12.3836 | -0.61513 | 12.1038 | -0.60148
2002-09-25 | 13:47 | -0.00014648 | 5.34 | 12.9574 | -0.69322 | 12.1927 | -0.61277
2002-09-25 | 13:47 | -0.00014648 | 5.4 | 12.9574 | -0.69322 | 12.2805 | -0.62405
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.46 | 12.3836 | -0.61513 | 12.3673 | -0.63533
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.52 | 12.3836 | -0.61513 | 12.4532 | -0.64661
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.58 | 12.3836 | -0.61513 | 12.5381 | -0.65789
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.64 | 12.3836 | -0.61513 | 12.6221 | -0.66918
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.7 | 12.3836 | -0.61513 | 12.7051 | -0.68046
2002-09-25 | 13:47 | -0.00019531 | 5.76 | 11.8098 | -0.5427 | 12.7872 | -0.69174
2002-09-25 | 13:47 | -0.00014648 | 5.82 | 12.9574 | -0.69322 | 12.8684 | -0.70302
2002-09-25 | 13:47 | -0.0001709 | 5.88 | 12.3836 | -0.61513 | 12.9486 | -0.71431
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 5.94 | 13.5312 | -0.77793 | 13.028 | -0.72559
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6 | 14.105 | -0.87048 | 13.1064 | -0.73687
2002-09-25 | 13:47 | -0.00014648 | 6.06 | 12.9574 | -0.69322 | 13.184 | -0.74815
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6.12 | 14.105 | -0.87048 | 13.2608 | -0.75944
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 6.18 | 13.5312 | -0.77793 | 13.3366 | -0.77072
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6.24 | 14.105 | -0.87048 | 13.4116 | -0.782
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 6.3 | 13.5312 | -0.77793 | 13.4858 | -0.79328
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 6.36 | 13.5312 | -0.77793 | 13.5591 | -0.80456
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 6.42 | 13.5312 | -0.77793 | 13.6316 | -0.81585
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6.48 | 14.105 | -0.87048 | 13.7033 | -0.82713
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6.54 | 14.105 | -0.87048 | 13.7742 | -0.83841
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 6.6 | 13.5312 | -0.77793 | 13.8443 | -0.84969
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6.66 | 14.105 | -0.87048 | 13.9136 | -0.86098
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 6.72 | 14.6787 | -0.97248 | 13.9821 | -0.87226
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 6.78 | 14.6787 | -0.97248 | 14.0499 | -0.88354
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 6.84 | 14.105 | -0.87048 | 14.1169 | -0.89482
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 6.9 | 14.6787 | -0.97248 | 14.1831 | -0.90611
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 6.96 | 13.5312 | -0.77793 | 14.2486 | -0.91739
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 7.02 | 14.105 | -0.87048 | 14.3134 | -0.92867
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 7.08 | 14.105 | -0.87048 | 14.3775 | -0.93995
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 7.14 | 14.6787 | -0.97248 | 14.4408 | -0.95123
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 7.2 | 14.6787 | -0.97248 | 14.5034 | -0.96252
2002-09-25 | 13:47 | -4.8828e-05 | 7.26 | 15.2525 | -1.0861 | 14.5653 | -0.9738
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 7.32 | 14.105 | -0.87048 | 14.6265 | -0.98508
2002-09-25 | 13:47 | -0.00012207 | 7.38 | 13.5312 | -0.77793 | 14.6871 | -0.99636
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 7.44 | 16.4001 | -1.3613 | 14.7469 | -1.0076
2002-09-25 | 13:47 | -9.7656e-05 | 7.5 | 14.105 | -0.87048 | 14.8061 | -1.0189
2002-09-25 | 13:47 | -4.8828e-05 | 7.56 | 15.2525 | -1.0861 | 14.8646 | -1.0302
2002-09-25 | 13:47 | -4.8828e-05 | 7.62 | 15.2525 | -1.0861 | 14.9225 | -1.0415
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 7.68 | 16.4001 | -1.3613 | 14.9797 | -1.0528
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 7.74 | 14.6787 | -0.97248 | 15.0363 | -1.0641
2002-09-25 | 13:47 | -4.8828e-05 | 7.8 | 15.2525 | -1.0861 | 15.0922 | -1.0753
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 7.86 | 14.6787 | -0.97248 | 15.1475 | -1.0866
2002-09-25 | 13:47 | -4.8828e-05 | 7.92 | 15.2525 | -1.0861 | 15.2022 | -1.0979
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 7.98 | 15.8263 | -1.2143 | 15.2563 | -1.1092
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 8.04 | 14.6787 | -0.97248 | 15.3097 | -1.1205
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 8.1 | 16.4001 | -1.3613 | 15.3626 | -1.1318
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.16 | 15.8263 | -1.2143 | 15.4149 | -1.143
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.22 | 15.8263 | -1.2143 | 15.4666 | -1.1543
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.28 | 15.8263 | -1.2143 | 15.5177 | -1.1656
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 8.34 | 16.4001 | -1.3613 | 15.5682 | -1.1769
2002-09-25 | 13:47 | -7.3242e-05 | 8.4 | 14.6787 | -0.97248 | 15.6182 | -1.1882
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.46 | 15.8263 | -1.2143 | 15.6676 | -1.1994
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.52 | 15.8263 | -1.2143 | 15.7164 | -1.2107
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.58 | 15.8263 | -1.2143 | 15.7647 | -1.222
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 8.64 | 16.4001 | -1.3613 | 15.8125 | -1.2333
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.7 | 15.8263 | -1.2143 | 15.8597 | -1.2446
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.76 | 15.8263 | -1.2143 | 15.9064 | -1.2559
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.82 | 15.8263 | -1.2143 | 15.9526 | -1.2671
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.88 | 15.8263 | -1.2143 | 15.9983 | -1.2784
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 8.94 | 15.8263 | -1.2143 | 16.0434 | -1.2897
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9 | 16.4001 | -1.3613 | 16.088 | -1.301
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.06 | 16.4001 | -1.3613 | 16.1322 | -1.3123
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.12 | 16.4001 | -1.3613 | 16.1758 | -1.3236
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.18 | 16.4001 | -1.3613 | 16.219 | -1.3348
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 9.24 | 15.8263 | -1.2143 | 16.2616 | -1.3461
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 9.3 | 15.8263 | -1.2143 | 16.3038 | -1.3574
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 9.36 | 15.8263 | -1.2143 | 16.3455 | -1.3687
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.42 | 16.4001 | -1.3613 | 16.3868 | -1.38
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 9.48 | 15.8263 | -1.2143 | 16.4276 | -1.3912
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.54 | 16.4001 | -1.3613 | 16.4679 | -1.4025
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.6 | 16.4001 | -1.3613 | 16.5078 | -1.4138
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 9.66 | 16.9739 | -1.5338 | 16.5472 | -1.4251
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 9.72 | 16.4001 | -1.3613 | 16.5862 | -1.4364
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 9.78 | 15.8263 | -1.2143 | 16.6247 | -1.4477
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 9.84 | 16.9739 | -1.5338 | 16.6628 | -1.4589
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 9.9 | 15.8263 | -1.2143 | 16.7005 | -1.4702
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 9.96 | 16.9739 | -1.5338 | 16.7378 | -1.4815
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.02 | 16.9739 | -1.5338 | 16.7746 | -1.4928
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.08 | 16.9739 | -1.5338 | 16.8111 | -1.5041
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.14 | 16.9739 | -1.5338 | 16.8471 | -1.5153
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.2 | 16.9739 | -1.5338 | 16.8827 | -1.5266
2002-09-25 | 13:47 | -2.4414e-05 | 10.26 | 15.8263 | -1.2143 | 16.9179 | -1.5379
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 10.32 | 16.4001 | -1.3613 | 16.9528 | -1.5492
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.38 | 16.9739 | -1.5338 | 16.9872 | -1.5605
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 10.44 | 16.4001 | -1.3613 | 17.0212 | -1.5718
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 10.5 | 17.5477 | -1.7423 | 17.0549 | -1.583
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.56 | 16.9739 | -1.5338 | 17.0882 | -1.5943
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 10.62 | 17.5477 | -1.7423 | 17.1211 | -1.6056
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.68 | 16.9739 | -1.5338 | 17.1537 | -1.6169
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 10.74 | 18.1214 | -2.0061 | 17.1858 | -1.6282
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 10.8 | 17.5477 | -1.7423 | 17.2177 | -1.6395
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 10.86 | 18.1214 | -2.0061 | 17.2491 | -1.6507
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 10.92 | 17.5477 | -1.7423 | 17.2802 | -1.662
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 10.98 | 16.9739 | -1.5338 | 17.311 | -1.6733
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 11.04 | 18.1214 | -2.0061 | 17.3414 | -1.6846
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.1 | 17.5477 | -1.7423 | 17.3715 | -1.6959
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.16 | 17.5477 | -1.7423 | 17.4012 | -1.7071
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 11.22 | 16.9739 | -1.5338 | 17.4306 | -1.7184
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.28 | 17.5477 | -1.7423 | 17.4597 | -1.7297
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 11.34 | 16.9739 | -1.5338 | 17.4884 | -1.741
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 11.4 | 18.6952 | -2.3655 | 17.5169 | -1.7523
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.46 | 17.5477 | -1.7423 | 17.545 | -1.7636
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.52 | 17.5477 | -1.7423 | 17.5728 | -1.7748
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.58 | 17.5477 | -1.7423 | 17.6002 | -1.7861
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.64 | 17.5477 | -1.7423 | 17.6274 | -1.7974
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.7 | 17.5477 | -1.7423 | 17.6543 | -1.8087
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 11.76 | 16.9739 | -1.5338 | 17.6808 | -1.82
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 11.82 | 17.5477 | -1.7423 | 17.7071 | -1.8313
2002-09-25 | 13:47 | 0 | 11.88 | 16.4001 | -1.3613 | 17.7331 | -1.8425
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 11.94 | 18.6952 | -2.3655 | 17.7588 | -1.8538
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12 | 17.5477 | -1.7423 | 17.7842 | -1.8651
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 12.06 | 16.9739 | -1.5338 | 17.8093 | -1.8764
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 12.12 | 18.1214 | -2.0061 | 17.8341 | -1.8877
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.18 | 17.5477 | -1.7423 | 17.8586 | -1.8989
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.24 | 17.5477 | -1.7423 | 17.8829 | -1.9102
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 12.3 | 16.9739 | -1.5338 | 17.9069 | -1.9215
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.36 | 17.5477 | -1.7423 | 17.9306 | -1.9328
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.42 | 17.5477 | -1.7423 | 17.9541 | -1.9441
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.48 | 17.5477 | -1.7423 | 17.9773 | -1.9554
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 12.54 | 18.1214 | -2.0061 | 18.0002 | -1.9666
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 12.6 | 16.9739 | -1.5338 | 18.0229 | -1.9779
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.66 | 17.5477 | -1.7423 | 18.0454 | -1.9892
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 12.72 | 16.9739 | -1.5338 | 18.0675 | -2.0005
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.78 | 17.5477 | -1.7423 | 18.0895 | -2.0118
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 12.84 | 17.5477 | -1.7423 | 18.1111 | -2.0231
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 12.9 | 18.1214 | -2.0061 | 18.1326 | -2.0343
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 12.96 | 18.1214 | -2.0061 | 18.1538 | -2.0456
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 13.02 | 17.5477 | -1.7423 | 18.1747 | -2.0569
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 13.08 | 16.9739 | -1.5338 | 18.1955 | -2.0682
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 13.14 | 18.1214 | -2.0061 | 18.216 | -2.0795
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 13.2 | 18.1214 | -2.0061 | 18.2362 | -2.0907
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 13.26 | 19.269 | -2.9319 | 18.2563 | -2.102
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 13.32 | 18.6952 | -2.3655 | 18.2761 | -2.1133
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 13.38 | 18.6952 | -2.3655 | 18.2957 | -2.1246
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 13.44 | 19.269 | -2.9319 | 18.315 | -2.1359
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 13.5 | 18.1214 | -2.0061 | 18.3342 | -2.1472
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 13.56 | 18.1214 | -2.0061 | 18.3531 | -2.1584
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 13.62 | 19.269 | -2.9319 | 18.3718 | -2.1697
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 13.68 | 18.6952 | -2.3655 | 18.3903 | -2.181
2002-09-25 | 13:47 | 2.4414e-05 | 13.74 | 16.9739 | -1.5338 | 18.4087 | -2.1923
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 13.8 | 18.1214 | -2.0061 | 18.4268 | -2.2036
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 13.86 | 17.5477 | -1.7423 | 18.4447 | -2.2149
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 13.92 | 19.269 | -2.9319 | 18.4624 | -2.2261
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 13.98 | 18.1214 | -2.0061 | 18.4799 | -2.2374
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 14.04 | 17.5477 | -1.7423 | 18.4972 | -2.2487
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 14.1 | 18.1214 | -2.0061 | 18.5143 | -2.26
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 14.16 | 18.1214 | -2.0061 | 18.5312 | -2.2713
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 14.22 | 19.269 | -2.9319 | 18.5479 | -2.2825
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 14.28 | 17.5477 | -1.7423 | 18.5644 | -2.2938
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 14.34 | 18.6952 | -2.3655 | 18.5808 | -2.3051
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 14.4 | 18.6952 | -2.3655 | 18.597 | -2.3164
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 14.46 | 18.6952 | -2.3655 | 18.613 | -2.3277
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 14.52 | 17.5477 | -1.7423 | 18.6288 | -2.339
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 14.58 | 18.6952 | -2.3655 | 18.6444 | -2.3502
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 14.64 | 18.1214 | -2.0061 | 18.6599 | -2.3615
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 14.7 | 18.1214 | -2.0061 | 18.6751 | -2.3728
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 14.76 | 18.6952 | -2.3655 | 18.6902 | -2.3841
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 14.82 | 19.269 | -2.9319 | 18.7052 | -2.3954
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 14.88 | 19.269 | -2.9319 | 18.72 | -2.4067
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 14.94 | 18.1214 | -2.0061 | 18.7346 | -2.4179
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 15 | 18.1214 | -2.0061 | 18.749 | -2.4292
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 15.06 | 18.1214 | -2.0061 | 18.7633 | -2.4405
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.12 | 18.6952 | -2.3655 | 18.7774 | -2.4518
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 15.18 | 18.1214 | -2.0061 | 18.7914 | -2.4631
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.24 | 18.6952 | -2.3655 | 18.8052 | -2.4743
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.3 | 18.6952 | -2.3655 | 18.8188 | -2.4856
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.36 | 18.6952 | -2.3655 | 18.8323 | -2.4969
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.42 | 18.6952 | -2.3655 | 18.8457 | -2.5082
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 15.48 | 18.1214 | -2.0061 | 18.8589 | -2.5195
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.54 | 18.6952 | -2.3655 | 18.8719 | -2.5308
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 15.6 | 19.269 | -2.9319 | 18.8848 | -2.542
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.66 | 18.6952 | -2.3655 | 18.8976 | -2.5533
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 15.72 | 19.269 | -2.9319 | 18.9102 | -2.5646
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.78 | 18.6952 | -2.3655 | 18.9227 | -2.5759
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 15.84 | 18.6952 | -2.3655 | 18.935 | -2.5872
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 15.9 | 17.5477 | -1.7423 | 18.9472 | -2.5984
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 15.96 | 17.5477 | -1.7423 | 18.9593 | -2.6097
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 16.02 | 18.6952 | -2.3655 | 18.9712 | -2.621
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 16.08 | 19.269 | -2.9319 | 18.983 | -2.6323
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 16.14 | 18.6952 | -2.3655 | 18.9947 | -2.6436
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 16.2 | 18.1214 | -2.0061 | 19.0062 | -2.6549
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 16.26 | 18.1214 | -2.0061 | 19.0176 | -2.6661
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 16.32 | 18.6952 | -2.3655 | 19.0288 | -2.6774
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 16.38 | 19.8428 | -4.367 | 19.04 | -2.6887
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 16.44 | 18.1214 | -2.0061 | 19.051 | -2.7
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 16.5 | 19.269 | -2.9319 | 19.0619 | -2.7113
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 16.56 | 19.8428 | -4.367 | 19.0727 | -2.7226
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 16.62 | 18.6952 | -2.3655 | 19.0833 | -2.7338
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 16.68 | 18.6952 | -2.3655 | 19.0939 | -2.7451
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 16.74 | 19.269 | -2.9319 | 19.1043 | -2.7564
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 16.8 | 18.6952 | -2.3655 | 19.1146 | -2.7677
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 16.86 | 19.269 | -2.9319 | 19.1247 | -2.779
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 16.92 | 19.269 | -2.9319 | 19.1348 | -2.7902
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 16.98 | 19.269 | -2.9319 | 19.1448 | -2.8015
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.04 | 19.269 | -2.9319 | 19.1546 | -2.8128
2002-09-25 | 13:47 | 4.8828e-05 | 17.1 | 17.5477 | -1.7423 | 19.1643 | -2.8241
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 17.16 | 18.6952 | -2.3655 | 19.174 | -2.8354
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 17.22 | 18.6952 | -2.3655 | 19.1835 | -2.8467
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 17.28 | 18.6952 | -2.3655 | 19.1929 | -2.8579
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.34 | 19.269 | -2.9319 | 19.2022 | -2.8692
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.4 | 19.269 | -2.9319 | 19.2114 | -2.8805
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 17.46 | 18.6952 | -2.3655 | 19.2205 | -2.8918
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.52 | 19.269 | -2.9319 | 19.2295 | -2.9031
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 17.58 | 18.6952 | -2.3655 | 19.2384 | -2.9144
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 17.64 | 19.8428 | -4.367 | 19.2472 | -2.9256
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.7 | 19.269 | -2.9319 | 19.2559 | -2.9369
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.76 | 19.269 | -2.9319 | 19.2645 | -2.9482
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.82 | 19.269 | -2.9319 | 19.273 | -2.9595
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 17.88 | 19.269 | -2.9319 | 19.2814 | -2.9708
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 17.94 | 18.6952 | -2.3655 | 19.2897 | -2.982
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 18 | 19.8428 | -4.367 | 19.2979 | -2.9933
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 18.06 | 19.8428 | -4.367 | 19.306 | -3.0046
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 18.12 | 18.6952 | -2.3655 | 19.314 | -3.0159
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.18 | 19.269 | -2.9319 | 19.322 | -3.0272
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 18.24 | 18.6952 | -2.3655 | 19.3298 | -3.0385
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 18.3 | 18.6952 | -2.3655 | 19.3376 | -3.0497
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 18.36 | 19.8428 | -4.367 | 19.3453 | -3.061
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.42 | 19.269 | -2.9319 | 19.3529 | -3.0723
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 18.48 | 18.6952 | -2.3655 | 19.3604 | -3.0836
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.54 | 19.269 | -2.9319 | 19.3678 | -3.0949
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.6 | 19.269 | -2.9319 | 19.3752 | -3.1062
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.66 | 19.269 | -2.9319 | 19.3824 | -3.1174
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 18.72 | 19.8428 | -4.367 | 19.3896 | -3.1287
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.78 | 19.269 | -2.9319 | 19.3967 | -3.14
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 18.84 | 18.6952 | -2.3655 | 19.4037 | -3.1513
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 18.9 | 19.269 | -2.9319 | 19.4106 | -3.1626
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 18.96 | 19.8428 | -4.367 | 19.4175 | -3.1738
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 19.02 | 19.269 | -2.9319 | 19.4243 | -3.1851
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.08 | 19.8428 | -4.367 | 19.431 | -3.1964
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 19.14 | 19.269 | -2.9319 | 19.4376 | -3.2077
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.2 | 19.8428 | -4.367 | 19.4442 | -3.219
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.26 | 19.8428 | -4.367 | 19.4507 | -3.2303
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.32 | 19.8428 | -4.367 | 19.4571 | -3.2415
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.38 | 19.8428 | -4.367 | 19.4634 | -3.2528
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 19.44 | 19.269 | -2.9319 | 19.4697 | -3.2641
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 19.5 | 18.1214 | -2.0061 | 19.4759 | -3.2754
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 19.56 | 18.6952 | -2.3655 | 19.482 | -3.2867
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 19.62 | 18.6952 | -2.3655 | 19.4881 | -3.298
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 19.68 | 18.6952 | -2.3655 | 19.4941 | -3.3092
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 19.74 | 19.269 | -2.9319 | 19.5 | -3.3205
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 19.8 | 19.269 | -2.9319 | 19.5058 | -3.3318
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 19.86 | 19.269 | -2.9319 | 19.5116 | -3.3431
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.92 | 19.8428 | -4.367 | 19.5174 | -3.3544
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 19.98 | 19.8428 | -4.367 | 19.523 | -3.3656
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.04 | 19.269 | -2.9319 | 19.5286 | -3.3769
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.1 | 19.269 | -2.9319 | 19.5342 | -3.3882
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 20.16 | 20.9904 | #NUM! | 19.5396 | -3.3995
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.22 | 19.269 | -2.9319 | 19.545 | -3.4108
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 20.28 | 18.6952 | -2.3655 | 19.5504 | -3.4221
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.34 | 19.269 | -2.9319 | 19.5557 | -3.4333
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.4 | 19.269 | -2.9319 | 19.5609 | -3.4446
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.46 | 19.269 | -2.9319 | 19.5661 | -3.4559
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 20.52 | 20.4166 | #NUM! | 19.5712 | -3.4672
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 20.58 | 18.6952 | -2.3655 | 19.5763 | -3.4785
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.64 | 19.269 | -2.9319 | 19.5813 | -3.4898
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.7 | 19.269 | -2.9319 | 19.5862 | -3.501
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 20.76 | 18.6952 | -2.3655 | 19.5911 | -3.5123
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 20.82 | 19.8428 | -4.367 | 19.5959 | -3.5236
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 20.88 | 19.8428 | -4.367 | 19.6007 | -3.5349
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 20.94 | 19.269 | -2.9319 | 19.6054 | -3.5462
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 21 | 18.6952 | -2.3655 | 19.6101 | -3.5574
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.06 | 19.269 | -2.9319 | 19.6147 | -3.5687
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.12 | 19.269 | -2.9319 | 19.6193 | -3.58
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.18 | 19.269 | -2.9319 | 19.6238 | -3.5913
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 21.24 | 19.8428 | -4.367 | 19.6283 | -3.6026
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.3 | 19.269 | -2.9319 | 19.6327 | -3.6139
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 21.36 | 20.4166 | #NUM! | 19.6371 | -3.6251
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.42 | 19.269 | -2.9319 | 19.6414 | -3.6364
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 21.48 | 19.8428 | -4.367 | 19.6457 | -3.6477
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.54 | 19.269 | -2.9319 | 19.6499 | -3.659
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.6 | 19.269 | -2.9319 | 19.6541 | -3.6703
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 21.66 | 18.6952 | -2.3655 | 19.6582 | -3.6815
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 21.72 | 19.8428 | -4.367 | 19.6623 | -3.6928
2002-09-25 | 13:47 | 7.3242e-05 | 21.78 | 18.1214 | -2.0061 | 19.6663 | -3.7041
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.84 | 19.269 | -2.9319 | 19.6703 | -3.7154
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 21.9 | 19.8428 | -4.367 | 19.6743 | -3.7267
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 21.96 | 19.269 | -2.9319 | 19.6782 | -3.738
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.02 | 19.8428 | -4.367 | 19.682 | -3.7492
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 22.08 | 18.6952 | -2.3655 | 19.6858 | -3.7605
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.14 | 19.8428 | -4.367 | 19.6896 | -3.7718
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 22.2 | 19.269 | -2.9319 | 19.6933 | -3.7831
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.26 | 19.8428 | -4.367 | 19.697 | -3.7944
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.32 | 19.8428 | -4.367 | 19.7007 | -3.8057
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 22.38 | 20.4166 | #NUM! | 19.7043 | -3.8169
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.44 | 19.8428 | -4.367 | 19.7078 | -3.8282
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 22.5 | 20.4166 | #NUM! | 19.7114 | -3.8395
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.56 | 19.8428 | -4.367 | 19.7149 | -3.8508
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.62 | 19.8428 | -4.367 | 19.7183 | -3.8621
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 22.68 | 18.6952 | -2.3655 | 19.7217 | -3.8733
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.74 | 19.8428 | -4.367 | 19.7251 | -3.8846
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 22.8 | 20.4166 | #NUM! | 19.7284 | -3.8959
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.86 | 19.8428 | -4.367 | 19.7317 | -3.9072
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 22.92 | 20.9904 | #NUM! | 19.735 | -3.9185
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 22.98 | 19.8428 | -4.367 | 19.7382 | -3.9298
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.04 | 19.269 | -2.9319 | 19.7414 | -3.941
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 23.1 | 20.4166 | #NUM! | 19.7445 | -3.9523
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.16 | 19.269 | -2.9319 | 19.7476 | -3.9636
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.22 | 19.269 | -2.9319 | 19.7507 | -3.9749
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 23.28 | 19.8428 | -4.367 | 19.7538 | -3.9862
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 23.34 | 20.9904 | #NUM! | 19.7568 | -3.9975
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 23.4 | 19.8428 | -4.367 | 19.7598 | -4.0087
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.46 | 19.269 | -2.9319 | 19.7627 | -4.02
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.52 | 19.269 | -2.9319 | 19.7656 | -4.0313
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 23.58 | 20.4166 | #NUM! | 19.7685 | -4.0426
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.64 | 19.269 | -2.9319 | 19.7713 | -4.0539
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 23.7 | 19.8428 | -4.367 | 19.7741 | -4.0651
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.76 | 19.269 | -2.9319 | 19.7769 | -4.0764
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 23.82 | 19.269 | -2.9319 | 19.7797 | -4.0877
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 23.88 | 19.8428 | -4.367 | 19.7824 | -4.099
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 23.94 | 20.4166 | #NUM! | 19.7851 | -4.1103
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24 | 20.4166 | #NUM! | 19.7877 | -4.1216
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24.06 | 20.4166 | #NUM! | 19.7904 | -4.1328
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 24.12 | 19.269 | -2.9319 | 19.793 | -4.1441
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 24.18 | 19.269 | -2.9319 | 19.7955 | -4.1554
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 24.24 | 19.269 | -2.9319 | 19.7981 | -4.1667
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24.3 | 20.4166 | #NUM! | 19.8006 | -4.178
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 24.36 | 18.6952 | -2.3655 | 19.8031 | -4.1893
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24.42 | 20.4166 | #NUM! | 19.8055 | -4.2005
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 24.48 | 18.6952 | -2.3655 | 19.808 | -4.2118
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24.54 | 20.4166 | #NUM! | 19.8104 | -4.2231
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 24.6 | 19.8428 | -4.367 | 19.8127 | -4.2344
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24.66 | 20.4166 | #NUM! | 19.8151 | -4.2457
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 24.72 | 19.8428 | -4.367 | 19.8174 | -4.2569
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 24.78 | 19.8428 | -4.367 | 19.8197 | -4.2682
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 24.84 | 19.269 | -2.9319 | 19.822 | -4.2795
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 24.9 | 20.4166 | #NUM! | 19.8242 | -4.2908
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 24.96 | 19.8428 | -4.367 | 19.8264 | -4.3021
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 25.02 | 19.269 | -2.9319 | 19.8286 | -4.3134
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 25.08 | 20.9904 | #NUM! | 19.8308 | -4.3246
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 25.14 | 20.4166 | #NUM! | 19.833 | -4.3359
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 25.2 | 19.8428 | -4.367 | 19.8351 | -4.3472
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 25.26 | 19.8428 | -4.367 | 19.8372 | -4.3585
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 25.32 | 19.269 | -2.9319 | 19.8393 | -4.3698
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 25.38 | 19.8428 | -4.367 | 19.8413 | -4.3811
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 25.44 | 19.269 | -2.9319 | 19.8433 | -4.3923
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 25.5 | 19.269 | -2.9319 | 19.8453 | -4.4036
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 25.56 | 19.8428 | -4.367 | 19.8473 | -4.4149
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 25.62 | 20.9904 | #NUM! | 19.8493 | -4.4262
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 25.68 | 19.8428 | -4.367 | 19.8512 | -4.4375
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 25.74 | 20.4166 | #NUM! | 19.8531 | -4.4487
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 25.8 | 19.8428 | -4.367 | 19.855 | -4.46
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 25.86 | 20.9904 | #NUM! | 19.8569 | -4.4713
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 25.92 | 20.4166 | #NUM! | 19.8588 | -4.4826
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 25.98 | 20.4166 | #NUM! | 19.8606 | -4.4939
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.04 | 19.8428 | -4.367 | 19.8624 | -4.5052
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 26.1 | 19.269 | -2.9319 | 19.8642 | -4.5164
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 26.16 | 18.6952 | -2.3655 | 19.866 | -4.5277
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 26.22 | 18.6952 | -2.3655 | 19.8677 | -4.539
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.28 | 19.8428 | -4.367 | 19.8695 | -4.5503
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.34 | 19.8428 | -4.367 | 19.8712 | -4.5616
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.4 | 19.8428 | -4.367 | 19.8729 | -4.5729
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 26.46 | 19.269 | -2.9319 | 19.8745 | -4.5841
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 26.52 | 20.4166 | #NUM! | 19.8762 | -4.5954
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.58 | 19.8428 | -4.367 | 19.8778 | -4.6067
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 26.64 | 20.4166 | #NUM! | 19.8794 | -4.618
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 26.7 | 20.4166 | #NUM! | 19.881 | -4.6293
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 26.76 | 19.269 | -2.9319 | 19.8826 | -4.6405
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.82 | 19.8428 | -4.367 | 19.8842 | -4.6518
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.88 | 19.8428 | -4.367 | 19.8857 | -4.6631
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 26.94 | 19.8428 | -4.367 | 19.8873 | -4.6744
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 27 | 19.269 | -2.9319 | 19.8888 | -4.6857
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.06 | 19.8428 | -4.367 | 19.8903 | -4.697
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 27.12 | 20.4166 | #NUM! | 19.8918 | -4.7082
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 27.18 | 20.9904 | #NUM! | 19.8932 | -4.7195
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 27.24 | 19.269 | -2.9319 | 19.8947 | -4.7308
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 27.3 | 19.269 | -2.9319 | 19.8961 | -4.7421
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.36 | 19.8428 | -4.367 | 19.8975 | -4.7534
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.42 | 19.8428 | -4.367 | 19.8989 | -4.7646
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.48 | 19.8428 | -4.367 | 19.9003 | -4.7759
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.54 | 19.8428 | -4.367 | 19.9017 | -4.7872
2002-09-25 | 13:47 | 0.00021973 | 27.6 | 21.5642 | #NUM! | 19.903 | -4.7985
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.66 | 19.8428 | -4.367 | 19.9043 | -4.8098
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 27.72 | 20.4166 | #NUM! | 19.9057 | -4.8211
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 27.78 | 19.269 | -2.9319 | 19.907 | -4.8323
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 27.84 | 20.4166 | #NUM! | 19.9083 | -4.8436
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 27.9 | 19.269 | -2.9319 | 19.9095 | -4.8549
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 27.96 | 19.8428 | -4.367 | 19.9108 | -4.8662
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 28.02 | 20.9904 | #NUM! | 19.9121 | -4.8775
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 28.08 | 18.6952 | -2.3655 | 19.9133 | -4.8888
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 28.14 | 20.4166 | #NUM! | 19.9145 | -4.9
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 28.2 | 19.8428 | -4.367 | 19.9157 | -4.9113
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 28.26 | 19.8428 | -4.367 | 19.9169 | -4.9226
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 28.32 | 20.4166 | #NUM! | 19.9181 | -4.9339
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 28.38 | 19.269 | -2.9319 | 19.9193 | -4.9452
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 28.44 | 20.9904 | #NUM! | 19.9204 | -4.9564
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 28.5 | 19.8428 | -4.367 | 19.9215 | -4.9677
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 28.56 | 19.8428 | -4.367 | 19.9227 | -4.979
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 28.62 | 20.9904 | #NUM! | 19.9238 | -4.9903
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 28.68 | 20.4166 | #NUM! | 19.9249 | -5.0016
2002-09-25 | 13:47 | 0.00019531 | 28.74 | 20.9904 | #NUM! | 19.926 | -5.0129
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 28.8 | 20.4166 | #NUM! | 19.9271 | -5.0241
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 28.86 | 20.4166 | #NUM! | 19.9281 | -5.0354
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 28.92 | 19.8428 | -4.367 | 19.9292 | -5.0467
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 28.98 | 19.269 | -2.9319 | 19.9302 | -5.058
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.04 | 19.8428 | -4.367 | 19.9313 | -5.0693
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.1 | 19.8428 | -4.367 | 19.9323 | -5.0806
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 29.16 | 18.6952 | -2.3655 | 19.9333 | -5.0918
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 29.22 | 20.4166 | #NUM! | 19.9343 | -5.1031
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 29.28 | 19.269 | -2.9319 | 19.9353 | -5.1144
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 29.34 | 20.4166 | #NUM! | 19.9362 | -5.1257
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 29.4 | 20.4166 | #NUM! | 19.9372 | -5.137
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.46 | 19.8428 | -4.367 | 19.9382 | -5.1482
2002-09-25 | 13:47 | 0.0001709 | 29.52 | 20.4166 | #NUM! | 19.9391 | -5.1595
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.58 | 19.8428 | -4.367 | 19.94 | -5.1708
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.64 | 19.8428 | -4.367 | 19.9409 | -5.1821
2002-09-25 | 13:47 | 9.7656e-05 | 29.7 | 18.6952 | -2.3655 | 19.9419 | -5.1934
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.76 | 19.8428 | -4.367 | 19.9428 | -5.2047
2002-09-25 | 13:47 | 0.00014648 | 29.82 | 19.8428 | -4.367 | 19.9437 | -5.2159
2002-09-25 | 13:47 | 0.00012207 | 29.88 | 19.269 | -2.9319 | 19.9445 | -5.2272
END DATA |  |  | 29.94 | 16.4001 | -1.3613 | 19.9454 | -5.2385

## MedStep2
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 13:49 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 20.4494 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 4.6114 | C
START COMMENT |  |  |  | t(0) | 1.62 | seconds
21 Water to 3.5 Ice Bath |  |  |  | Sx | 0.58103
END COMMENT |  |  |  | Resolution | 0.57381 | C
|  |  |  | Tau from Γ(t) | 5.5151
START DATA |  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.24271 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.18132
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.24271
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 0.06 | 19.8428 | -0.039052 | 20.4494 | 0.23183
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0.12 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.22095
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0.18 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.21008
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 0.24 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.1992
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 0.3 | 19.8428 | -0.039052 | 20.4494 | 0.18832
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 0.36 | 19.8428 | -0.039052 | 20.4494 | 0.17744
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 0.42 | 19.8428 | -0.039052 | 20.4494 | 0.16656
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 0.48 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.15568
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0.54 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.1448
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 0.6 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.13392
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0.66 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.12304
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 0.72 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.11216
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0.78 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.10128
2002-09-25 | 13:50 | 0.00012207 | 0.84 | 19.269 | -0.077451 | 20.4494 | 0.090404
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 0.9 | 19.8428 | -0.039052 | 20.4494 | 0.079524
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 0.96 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.068645
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 1.02 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.057766
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.08 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.046887
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 1.14 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.036008
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 1.2 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | 0.025128
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.26 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.014249
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.32 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | 0.0033698
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.38 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | -0.0075094
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 1.44 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | -0.018389
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 1.5 | 20.4166 | -0.0020729 | 20.4494 | -0.029268
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.56 | 20.9904 | 0.033589 | 20.4494 | -0.040147
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 1.62 | 19.8428 | -0.039052 | 20.4494 | -0.051026
2002-09-25 | 13:50 | 0.00021973 | 1.68 | 21.5642 | 0.068021 | 20.278 | -0.061906
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 1.74 | 19.8428 | -0.039052 | 20.1085 | -0.072785
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.8 | 20.9904 | 0.033589 | 19.9408 | -0.083664
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.86 | 20.9904 | 0.033589 | 19.7749 | -0.094543
2002-09-25 | 13:50 | 0.00019531 | 1.92 | 20.9904 | 0.033589 | 19.6109 | -0.10542
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 1.98 | 20.4166 | -0.0020729 | 19.4486 | -0.1163
2002-09-25 | 13:50 | 9.7656e-05 | 2.04 | 18.6952 | -0.11738 | 19.288 | -0.12718
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 2.1 | 20.4166 | -0.0020729 | 19.1292 | -0.13806
2002-09-25 | 13:50 | 0.0001709 | 2.16 | 20.4166 | -0.0020729 | 18.9721 | -0.14894
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 2.22 | 19.8428 | -0.039052 | 18.8167 | -0.15982
2002-09-25 | 13:50 | 0.00012207 | 2.28 | 19.269 | -0.077451 | 18.663 | -0.1707
2002-09-25 | 13:50 | 9.7656e-05 | 2.34 | 18.6952 | -0.11738 | 18.511 | -0.18158
2002-09-25 | 13:50 | 0.00012207 | 2.4 | 19.269 | -0.077451 | 18.3606 | -0.19246
2002-09-25 | 13:50 | 0.00014648 | 2.46 | 19.8428 | -0.039052 | 18.2118 | -0.20334
2002-09-25 | 13:50 | 9.7656e-05 | 2.52 | 18.6952 | -0.11738 | 18.0647 | -0.21421
2002-09-25 | 13:50 | 7.3242e-05 | 2.58 | 18.1214 | -0.15898 | 17.9191 | -0.22509 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 13:50 | 9.7656e-05 | 2.64 | 18.6952 | -0.11738 | 17.7751 | -0.23597 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 13:50 | 7.3242e-05 | 2.7 | 18.1214 | -0.15898 | 17.6327 | -0.24685 |  | slope | -0.18132 | 0.24271 | intercept
2002-09-25 | 13:50 | 7.3242e-05 | 2.76 | 18.1214 | -0.15898 | 17.4918 | -0.25773 |  | Standard error for the slope | 0.0096023 | 0.080698 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 13:50 | 2.4414e-05 | 2.82 | 16.9739 | -0.24775 | 17.3524 | -0.26861 |  | R Square | 0.78269 | 0.16881 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 13:50 | 4.8828e-05 | 2.88 | 17.5477 | -0.20238 | 17.2146 | -0.27949 |  | The F statistic | 356.5721 | 99 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 13:50 | 7.3242e-05 | 2.94 | 18.1214 | -0.15898 | 17.0782 | -0.29037 |  | regression sum of squares | 10.161 | 2.8211 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 13:50 | 4.8828e-05 | 3 | 17.5477 | -0.20238 | 16.9433 | -0.30125
2002-09-25 | 13:50 | 2.4414e-05 | 3.06 | 16.9739 | -0.24775 | 16.8099 | -0.31213 |  | t = -1/Slope = | 5.5151 | seconds
2002-09-25 | 13:50 | 0 | 3.12 | 16.4001 | -0.29527 | 16.6779 | -0.32301
2002-09-25 | 13:50 | 2.4414e-05 | 3.18 | 16.9739 | -0.24775 | 16.5473 | -0.33389
2002-09-25 | 13:50 | 2.4414e-05 | 3.24 | 16.9739 | -0.24775 | 16.4182 | -0.34477
2002-09-25 | 13:50 | 4.8828e-05 | 3.3 | 17.5477 | -0.20238 | 16.2904 | -0.35564
2002-09-25 | 13:50 | -2.4414e-05 | 3.36 | 15.8263 | -0.34517 | 16.164 | -0.36652
2002-09-25 | 13:50 | 4.8828e-05 | 3.42 | 17.5477 | -0.20238 | 16.039 | -0.3774
2002-09-25 | 13:50 | 0 | 3.48 | 16.4001 | -0.29527 | 15.9154 | -0.38828
2002-09-25 | 13:50 | -2.4414e-05 | 3.54 | 15.8263 | -0.34517 | 15.7931 | -0.39916
2002-09-25 | 13:50 | -4.8828e-05 | 3.6 | 15.2525 | -0.39768 | 15.6721 | -0.41004
2002-09-25 | 13:50 | -2.4414e-05 | 3.66 | 15.8263 | -0.34517 | 15.5524 | -0.42092
2002-09-25 | 13:50 | -2.4414e-05 | 3.72 | 15.8263 | -0.34517 | 15.434 | -0.4318
2002-09-25 | 13:50 | -2.4414e-05 | 3.78 | 15.8263 | -0.34517 | 15.3169 | -0.44268
2002-09-25 | 13:50 | 0 | 3.84 | 16.4001 | -0.29527 | 15.2011 | -0.45356
2002-09-25 | 13:50 | -7.3242e-05 | 3.9 | 14.6787 | -0.45311 | 15.0865 | -0.46444
2002-09-25 | 13:50 | -4.8828e-05 | 3.96 | 15.2525 | -0.39768 | 14.9732 | -0.47532
2002-09-25 | 13:50 | -4.8828e-05 | 4.02 | 15.2525 | -0.39768 | 14.861 | -0.4862
2002-09-25 | 13:50 | -2.4414e-05 | 4.08 | 15.8263 | -0.34517 | 14.7501 | -0.49708
2002-09-25 | 13:50 | -7.3242e-05 | 4.14 | 14.6787 | -0.45311 | 14.6404 | -0.50795
2002-09-25 | 13:50 | -9.7656e-05 | 4.2 | 14.105 | -0.5118 | 14.5319 | -0.51883
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 4.26 | 13.5312 | -0.57414 | 14.4246 | -0.52971
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 4.32 | 13.5312 | -0.57414 | 14.3184 | -0.54059
2002-09-25 | 13:50 | -4.8828e-05 | 4.38 | 15.2525 | -0.39768 | 14.2134 | -0.55147
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 4.44 | 12.9574 | -0.64063 | 14.1095 | -0.56235
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 4.5 | 13.5312 | -0.57414 | 14.0067 | -0.57323
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 4.56 | 12.9574 | -0.64063 | 13.905 | -0.58411
2002-09-25 | 13:50 | -7.3242e-05 | 4.62 | 14.6787 | -0.45311 | 13.8045 | -0.59499
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 4.68 | 13.5312 | -0.57414 | 13.705 | -0.60587
2002-09-25 | 13:50 | -7.3242e-05 | 4.74 | 14.6787 | -0.45311 | 13.6066 | -0.61675
2002-09-25 | 13:50 | -0.0001709 | 4.8 | 12.3836 | -0.71186 | 13.5093 | -0.62763
2002-09-25 | 13:50 | -7.3242e-05 | 4.86 | 14.6787 | -0.45311 | 13.413 | -0.63851
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 4.92 | 13.5312 | -0.57414 | 13.3178 | -0.64938
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 4.98 | 13.5312 | -0.57414 | 13.2236 | -0.66026
2002-09-25 | 13:50 | -0.00012207 | 5.04 | 13.5312 | -0.57414 | 13.1304 | -0.67114
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 5.1 | 12.9574 | -0.64063 | 13.0382 | -0.68202
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 5.16 | 12.9574 | -0.64063 | 12.947 | -0.6929
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 5.22 | 12.9574 | -0.64063 | 12.8568 | -0.70378
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 5.28 | 12.9574 | -0.64063 | 12.7676 | -0.71466
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 5.34 | 12.9574 | -0.64063 | 12.6794 | -0.72554
2002-09-25 | 13:50 | -0.0001709 | 5.4 | 12.3836 | -0.71186 | 12.5921 | -0.73642
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 5.46 | 11.8098 | -0.78855 | 12.5057 | -0.7473
2002-09-25 | 13:50 | -0.0001709 | 5.52 | 12.3836 | -0.71186 | 12.4203 | -0.75818
2002-09-25 | 13:50 | -0.0001709 | 5.58 | 12.3836 | -0.71186 | 12.3358 | -0.76906
2002-09-25 | 13:50 | -0.0001709 | 5.64 | 12.3836 | -0.71186 | 12.2522 | -0.77994
2002-09-25 | 13:50 | -0.00014648 | 5.7 | 12.9574 | -0.64063 | 12.1695 | -0.79081
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 5.76 | 11.8098 | -0.78855 | 12.0878 | -0.80169
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 5.82 | 10.6622 | -0.96222 | 12.0069 | -0.81257
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 5.88 | 11.8098 | -0.78855 | 11.9268 | -0.82345
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 5.94 | 11.8098 | -0.78855 | 11.8477 | -0.83433
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 6 | 11.8098 | -0.78855 | 11.7694 | -0.84521
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.06 | 10.6622 | -0.96222 | 11.6919 | -0.85609
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 6.12 | 10.0885 | -1.0618 | 11.6153 | -0.86697
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 6.18 | 11.8098 | -0.78855 | 11.5395 | -0.87785
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.24 | 10.6622 | -0.96222 | 11.4646 | -0.88873
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.3 | 10.6622 | -0.96222 | 11.3904 | -0.89961
2002-09-25 | 13:50 | -0.00019531 | 6.36 | 11.8098 | -0.78855 | 11.3171 | -0.91049
2002-09-25 | 13:50 | -0.00021973 | 6.42 | 11.236 | -0.87162 | 11.2445 | -0.92137
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.48 | 10.6622 | -0.96222 | 11.1727 | -0.93224
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.54 | 10.6622 | -0.96222 | 11.1018 | -0.94312
2002-09-25 | 13:50 | -0.00021973 | 6.6 | 11.236 | -0.87162 | 11.0315 | -0.954
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 6.66 | 10.0885 | -1.0618 | 10.9621 | -0.96488
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.72 | 10.6622 | -0.96222 | 10.8933 | -0.97576
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 6.78 | 9.5147 | -1.1725 | 10.8254 | -0.98664
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 6.84 | 10.6622 | -0.96222 | 10.7581 | -0.99752
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 6.9 | 9.5147 | -1.1725 | 10.6916 | -1.0084
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 6.96 | 10.0885 | -1.0618 | 10.6258 | -1.0193
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 7.02 | 9.5147 | -1.1725 | 10.5608 | -1.0302
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 7.08 | 9.5147 | -1.1725 | 10.4964 | -1.041
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 7.14 | 9.5147 | -1.1725 | 10.4327 | -1.0519
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 7.2 | 10.6622 | -0.96222 | 10.3697 | -1.0628
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 7.26 | 10.6622 | -0.96222 | 10.3074 | -1.0737
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 7.32 | 10.6622 | -0.96222 | 10.2458 | -1.0846
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 7.38 | 10.0885 | -1.0618 | 10.1848 | -1.0954
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 7.44 | 10.0885 | -1.0618 | 10.1245 | -1.1063
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 7.5 | 8.9409 | -1.297 | 10.0649 | -1.1172
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 7.56 | 10.6622 | -0.96222 | 10.0059 | -1.1281
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 7.62 | 10.6622 | -0.96222 | 9.9475 | -1.1389
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 7.68 | 10.0885 | -1.0618 | 9.8897 | -1.1498
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 7.74 | 9.5147 | -1.1725 | 9.8326 | -1.1607
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 7.8 | 8.9409 | -1.297 | 9.7761 | -1.1716
2002-09-25 | 13:50 | -0.00024414 | 7.86 | 10.6622 | -0.96222 | 9.7203 | -1.1825
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 7.92 | 8.9409 | -1.297 | 9.665 | -1.1933
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 7.98 | 10.0885 | -1.0618 | 9.6103 | -1.2042
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.04 | 8.3671 | -1.4391 | 9.5562 | -1.2151
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 8.1 | 9.5147 | -1.1725 | 9.5027 | -1.226
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 8.16 | 9.5147 | -1.1725 | 9.4498 | -1.2369
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.22 | 8.3671 | -1.4391 | 9.3974 | -1.2477
2002-09-25 | 13:50 | -0.00026856 | 8.28 | 10.0885 | -1.0618 | 9.3456 | -1.2586
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 8.34 | 9.5147 | -1.1725 | 9.2944 | -1.2695
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.4 | 8.3671 | -1.4391 | 9.2437 | -1.2804
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 8.46 | 9.5147 | -1.1725 | 9.1936 | -1.2913
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.52 | 8.3671 | -1.4391 | 9.144 | -1.3021
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.58 | 8.3671 | -1.4391 | 9.095 | -1.313
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 8.64 | 9.5147 | -1.1725 | 9.0465 | -1.3239
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 8.7 | 9.5147 | -1.1725 | 8.9985 | -1.3348
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.76 | 8.3671 | -1.4391 | 8.951 | -1.3457
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.82 | 8.3671 | -1.4391 | 8.9041 | -1.3565
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 8.88 | 8.9409 | -1.297 | 8.8576 | -1.3674
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 8.94 | 8.3671 | -1.4391 | 8.8117 | -1.3783
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 9 | 8.3671 | -1.4391 | 8.7662 | -1.3892
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 9.06 | 8.9409 | -1.297 | 8.7213 | -1.4001
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.12 | 7.7933 | -1.6049 | 8.6768 | -1.4109
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.18 | 7.7933 | -1.6049 | 8.6328 | -1.4218
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.24 | 7.7933 | -1.6049 | 8.5893 | -1.4327
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 9.3 | 8.9409 | -1.297 | 8.5463 | -1.4436
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.36 | 7.7933 | -1.6049 | 8.5037 | -1.4544
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 9.42 | 8.9409 | -1.297 | 8.4616 | -1.4653
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 9.48 | 8.3671 | -1.4391 | 8.4199 | -1.4762
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 9.54 | 8.9409 | -1.297 | 8.3787 | -1.4871
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.6 | 7.7933 | -1.6049 | 8.3379 | -1.498
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 9.66 | 8.3671 | -1.4391 | 8.2976 | -1.5088
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 9.72 | 7.2195 | -1.8038 | 8.2577 | -1.5197
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.78 | 7.7933 | -1.6049 | 8.2183 | -1.5306
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.84 | 7.7933 | -1.6049 | 8.1793 | -1.5415
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 9.9 | 6.072 | -2.3836 | 8.1406 | -1.5524
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 9.96 | 7.7933 | -1.6049 | 8.1025 | -1.5632
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 10.02 | 7.7933 | -1.6049 | 8.0647 | -1.5741
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 10.08 | 8.9409 | -1.297 | 8.0273 | -1.585
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 10.14 | 8.3671 | -1.4391 | 7.9904 | -1.5959
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 10.2 | 7.2195 | -1.8038 | 7.9538 | -1.6068
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 10.26 | 8.3671 | -1.4391 | 7.9176 | -1.6176
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 10.32 | 7.2195 | -1.8038 | 7.8819 | -1.6285
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 10.38 | 8.3671 | -1.4391 | 7.8465 | -1.6394
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 10.44 | 7.7933 | -1.6049 | 7.8115 | -1.6503
2002-09-25 | 13:50 | -0.00029297 | 10.5 | 9.5147 | -1.1725 | 7.7768 | -1.6612
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 10.56 | 7.2195 | -1.8038 | 7.7426 | -1.672
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 10.62 | 7.2195 | -1.8038 | 7.7087 | -1.6829
2002-09-25 | 13:50 | -0.00031738 | 10.68 | 8.9409 | -1.297 | 7.6752 | -1.6938
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 10.74 | 7.7933 | -1.6049 | 7.6421 | -1.7047
2002-09-25 | 13:50 | -0.0003418 | 10.8 | 8.3671 | -1.4391 | 7.6093 | -1.7155
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 10.86 | 7.7933 | -1.6049 | 7.5768 | -1.7264
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 10.92 | 7.7933 | -1.6049 | 7.5447 | -1.7373
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 10.98 | 7.7933 | -1.6049 | 7.513 | -1.7482
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.04 | 7.2195 | -1.8038 | 7.4816 | -1.7591
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 11.1 | 6.6458 | -2.0522 | 7.4505 | -1.7699
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 11.16 | 6.6458 | -2.0522 | 7.4198 | -1.7808
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.22 | 7.2195 | -1.8038 | 7.3894 | -1.7917
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.28 | 7.2195 | -1.8038 | 7.3594 | -1.8026
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 11.34 | 6.6458 | -2.0522 | 7.3296 | -1.8135
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 11.4 | 7.7933 | -1.6049 | 7.3002 | -1.8243
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 11.46 | 6.6458 | -2.0522 | 7.2711 | -1.8352
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.52 | 7.2195 | -1.8038 | 7.2424 | -1.8461
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.58 | 7.2195 | -1.8038 | 7.2139 | -1.857
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.64 | 7.2195 | -1.8038 | 7.1857 | -1.8679
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.7 | 7.2195 | -1.8038 | 7.1579 | -1.8787
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.76 | 7.2195 | -1.8038 | 7.1303 | -1.8896
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.82 | 7.2195 | -1.8038 | 7.1031 | -1.9005
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 11.88 | 7.2195 | -1.8038 | 7.0761 | -1.9114
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 11.94 | 7.7933 | -1.6049 | 7.0494 | -1.9223
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 12 | 7.2195 | -1.8038 | 7.0231 | -1.9331
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 12.06 | 7.2195 | -1.8038 | 6.997 | -1.944
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.12 | 6.6458 | -2.0522 | 6.9712 | -1.9549
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.18 | 6.6458 | -2.0522 | 6.9456 | -1.9658
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 12.24 | 7.2195 | -1.8038 | 6.9204 | -1.9767
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.3 | 6.6458 | -2.0522 | 6.8954 | -1.9875
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 12.36 | 7.2195 | -1.8038 | 6.8707 | -1.9984
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 12.42 | 7.2195 | -1.8038 | 6.8462 | -2.0093
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 12.48 | 6.072 | -2.3836 | 6.822 | -2.0202
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.54 | 6.6458 | -2.0522 | 6.7981 | -2.031
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.6 | 6.6458 | -2.0522 | 6.7745 | -2.0419
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.66 | 6.6458 | -2.0522 | 6.7511 | -2.0528
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.72 | 6.6458 | -2.0522 | 6.7279 | -2.0637
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 12.78 | 7.7933 | -1.6049 | 6.705 | -2.0746
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.84 | 6.6458 | -2.0522 | 6.6824 | -2.0854
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 12.9 | 7.2195 | -1.8038 | 6.6599 | -2.0963
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 12.96 | 6.6458 | -2.0522 | 6.6378 | -2.1072
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 13.02 | 6.6458 | -2.0522 | 6.6159 | -2.1181
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 13.08 | 6.072 | -2.3836 | 6.5942 | -2.129
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 13.14 | 4.9244 | -3.924 | 6.5727 | -2.1398
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 13.2 | 6.6458 | -2.0522 | 6.5515 | -2.1507
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 13.26 | 6.072 | -2.3836 | 6.5305 | -2.1616
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 13.32 | 6.072 | -2.3836 | 6.5097 | -2.1725
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 13.38 | 5.4982 | -2.8826 | 6.4892 | -2.1834
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 13.44 | 5.4982 | -2.8826 | 6.4689 | -2.1942
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 13.5 | 6.072 | -2.3836 | 6.4488 | -2.2051
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 13.56 | 6.6458 | -2.0522 | 6.4289 | -2.216
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 13.62 | 6.072 | -2.3836 | 6.4092 | -2.2269
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 13.68 | 6.072 | -2.3836 | 6.3898 | -2.2378
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 13.74 | 5.4982 | -2.8826 | 6.3705 | -2.2486
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 13.8 | 6.6458 | -2.0522 | 6.3515 | -2.2595
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 13.86 | 6.6458 | -2.0522 | 6.3327 | -2.2704
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 13.92 | 5.4982 | -2.8826 | 6.3141 | -2.2813
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 13.98 | 7.7933 | -1.6049 | 6.2956 | -2.2921
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 14.04 | 6.6458 | -2.0522 | 6.2774 | -2.303
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 14.1 | 6.072 | -2.3836 | 6.2594 | -2.3139
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 14.16 | 6.072 | -2.3836 | 6.2416 | -2.3248
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 14.22 | 7.2195 | -1.8038 | 6.2239 | -2.3357
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 14.28 | 5.4982 | -2.8826 | 6.2065 | -2.3465
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 14.34 | 7.7933 | -1.6049 | 6.1892 | -2.3574
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 14.4 | 6.6458 | -2.0522 | 6.1721 | -2.3683
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 14.46 | 6.6458 | -2.0522 | 6.1552 | -2.3792
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 14.52 | 6.6458 | -2.0522 | 6.1385 | -2.3901
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 14.58 | 6.072 | -2.3836 | 6.122 | -2.4009
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 14.64 | 6.072 | -2.3836 | 6.1057 | -2.4118
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 14.7 | 6.6458 | -2.0522 | 6.0895 | -2.4227
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 14.76 | 6.6458 | -2.0522 | 6.0735 | -2.4336
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 14.82 | 5.4982 | -2.8826 | 6.0577 | -2.4445
2002-09-25 | 13:50 | -0.00036621 | 14.88 | 7.7933 | -1.6049 | 6.042 | -2.4553
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 14.94 | 6.072 | -2.3836 | 6.0266 | -2.4662
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 15 | 6.072 | -2.3836 | 6.0113 | -2.4771
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 15.06 | 6.072 | -2.3836 | 5.9961 | -2.488
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 15.12 | 5.4982 | -2.8826 | 5.9811 | -2.4989
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 15.18 | 6.072 | -2.3836 | 5.9663 | -2.5097
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 15.24 | 5.4982 | -2.8826 | 5.9516 | -2.5206
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 15.3 | 5.4982 | -2.8826 | 5.9371 | -2.5315
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 15.36 | 6.072 | -2.3836 | 5.9228 | -2.5424
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 15.42 | 6.6458 | -2.0522 | 5.9086 | -2.5533
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 15.48 | 4.9244 | -3.924 | 5.8946 | -2.5641
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 15.54 | 6.6458 | -2.0522 | 5.8807 | -2.575
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 15.6 | 6.6458 | -2.0522 | 5.867 | -2.5859
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 15.66 | 6.6458 | -2.0522 | 5.8534 | -2.5968
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 15.72 | 5.4982 | -2.8826 | 5.8399 | -2.6076
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 15.78 | 6.072 | -2.3836 | 5.8266 | -2.6185
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 15.84 | 6.072 | -2.3836 | 5.8135 | -2.6294
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 15.9 | 4.9244 | -3.924 | 5.8005 | -2.6403
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 15.96 | 6.6458 | -2.0522 | 5.7876 | -2.6512
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.02 | 6.072 | -2.3836 | 5.7749 | -2.662
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.08 | 5.4982 | -2.8826 | 5.7623 | -2.6729
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.14 | 5.4982 | -2.8826 | 5.7499 | -2.6838
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.2 | 6.072 | -2.3836 | 5.7375 | -2.6947
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.26 | 6.072 | -2.3836 | 5.7253 | -2.7056
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 16.32 | 6.6458 | -2.0522 | 5.7133 | -2.7164
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.38 | 5.4982 | -2.8826 | 5.7014 | -2.7273
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.44 | 5.4982 | -2.8826 | 5.6896 | -2.7382
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.5 | 6.072 | -2.3836 | 5.6779 | -2.7491
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.56 | 5.4982 | -2.8826 | 5.6664 | -2.76
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.62 | 6.072 | -2.3836 | 5.655 | -2.7708
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.68 | 6.072 | -2.3836 | 5.6437 | -2.7817
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 16.74 | 6.6458 | -2.0522 | 5.6325 | -2.7926
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.8 | 5.4982 | -2.8826 | 5.6215 | -2.8035
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.86 | 6.072 | -2.3836 | 5.6105 | -2.8144
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 16.92 | 6.072 | -2.3836 | 5.5997 | -2.8252
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 16.98 | 5.4982 | -2.8826 | 5.589 | -2.8361
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 17.04 | 6.072 | -2.3836 | 5.5784 | -2.847
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 17.1 | 4.9244 | -3.924 | 5.568 | -2.8579
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 17.16 | 6.072 | -2.3836 | 5.5576 | -2.8687
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 17.22 | 5.4982 | -2.8826 | 5.5474 | -2.8796
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 17.28 | 6.072 | -2.3836 | 5.5373 | -2.8905
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 17.34 | 4.9244 | -3.924 | 5.5272 | -2.9014
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 17.4 | 5.4982 | -2.8826 | 5.5173 | -2.9123
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 17.46 | 6.072 | -2.3836 | 5.5075 | -2.9231
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 17.52 | 6.6458 | -2.0522 | 5.4978 | -2.934
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 17.58 | 6.6458 | -2.0522 | 5.4882 | -2.9449
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 17.64 | 6.072 | -2.3836 | 5.4788 | -2.9558
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 17.7 | 5.4982 | -2.8826 | 5.4694 | -2.9667
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 17.76 | 5.4982 | -2.8826 | 5.4601 | -2.9775
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 17.82 | 5.4982 | -2.8826 | 5.4509 | -2.9884
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 17.88 | 6.6458 | -2.0522 | 5.4418 | -2.9993
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 17.94 | 6.072 | -2.3836 | 5.4328 | -3.0102
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 18 | 4.3506 | #NUM! | 5.424 | -3.0211
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.06 | 6.072 | -2.3836 | 5.4152 | -3.0319
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 18.12 | 5.4982 | -2.8826 | 5.4065 | -3.0428
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.18 | 6.072 | -2.3836 | 5.3979 | -3.0537
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 18.24 | 6.6458 | -2.0522 | 5.3894 | -3.0646
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.3 | 6.072 | -2.3836 | 5.3809 | -3.0755
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.36 | 6.072 | -2.3836 | 5.3726 | -3.0863
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 18.42 | 4.3506 | #NUM! | 5.3644 | -3.0972
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.48 | 6.072 | -2.3836 | 5.3562 | -3.1081
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.54 | 6.072 | -2.3836 | 5.3482 | -3.119
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 18.6 | 4.9244 | -3.924 | 5.3402 | -3.1299
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 18.66 | 5.4982 | -2.8826 | 5.3323 | -3.1407
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 18.72 | 6.072 | -2.3836 | 5.3245 | -3.1516
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 18.78 | 5.4982 | -2.8826 | 5.3168 | -3.1625
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 18.84 | 5.4982 | -2.8826 | 5.3092 | -3.1734
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 18.9 | 4.9244 | -3.924 | 5.3016 | -3.1842
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 18.96 | 4.9244 | -3.924 | 5.2941 | -3.1951
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 19.02 | 6.072 | -2.3836 | 5.2868 | -3.206
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.08 | 5.4982 | -2.8826 | 5.2795 | -3.2169
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 19.14 | 6.6458 | -2.0522 | 5.2722 | -3.2278
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 19.2 | 6.6458 | -2.0522 | 5.2651 | -3.2386
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.26 | 5.4982 | -2.8826 | 5.258 | -3.2495
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 19.32 | 6.6458 | -2.0522 | 5.251 | -3.2604
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.38 | 5.4982 | -2.8826 | 5.2441 | -3.2713
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.44 | 5.4982 | -2.8826 | 5.2372 | -3.2822
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 19.5 | 4.3506 | #NUM! | 5.2305 | -3.293
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 19.56 | 4.9244 | -3.924 | 5.2238 | -3.3039
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 19.62 | 6.072 | -2.3836 | 5.2171 | -3.3148
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.68 | 5.4982 | -2.8826 | 5.2106 | -3.3257
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 19.74 | 6.6458 | -2.0522 | 5.2041 | -3.3366
2002-09-25 | 13:50 | -0.00041504 | 19.8 | 6.6458 | -2.0522 | 5.1977 | -3.3474
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.86 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1914 | -3.3583
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 19.92 | 6.072 | -2.3836 | 5.1851 | -3.3692
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 19.98 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1789 | -3.3801
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 20.04 | 4.9244 | -3.924 | 5.1727 | -3.391
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 20.1 | 4.9244 | -3.924 | 5.1667 | -3.4018
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 20.16 | 4.9244 | -3.924 | 5.1607 | -3.4127
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.22 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1547 | -3.4236
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.28 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1488 | -3.4345
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 20.34 | 4.9244 | -3.924 | 5.143 | -3.4453
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.4 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1373 | -3.4562
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 20.46 | 4.9244 | -3.924 | 5.1316 | -3.4671
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.52 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1259 | -3.478
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 20.58 | 4.3506 | #NUM! | 5.1204 | -3.4889
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.64 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1149 | -3.4997
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.7 | 5.4982 | -2.8826 | 5.1094 | -3.5106
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 20.76 | 6.072 | -2.3836 | 5.104 | -3.5215
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.82 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0987 | -3.5324
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.88 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0934 | -3.5433
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 20.94 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0882 | -3.5541
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21 | 4.9244 | -3.924 | 5.0831 | -3.565
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 21.06 | 5.4982 | -2.8826 | 5.078 | -3.5759
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 21.12 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0729 | -3.5868
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 21.18 | 6.072 | -2.3836 | 5.0679 | -3.5977
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.24 | 4.9244 | -3.924 | 5.063 | -3.6085
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.3 | 4.9244 | -3.924 | 5.0581 | -3.6194
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 21.36 | 4.3506 | #NUM! | 5.0533 | -3.6303
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 21.42 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0485 | -3.6412
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.48 | 4.9244 | -3.924 | 5.0437 | -3.6521
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.54 | 4.9244 | -3.924 | 5.0391 | -3.6629
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.6 | 4.9244 | -3.924 | 5.0344 | -3.6738
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.66 | 4.9244 | -3.924 | 5.0299 | -3.6847
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 21.72 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0253 | -3.6956
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 21.78 | 6.072 | -2.3836 | 5.0209 | -3.7064
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 21.84 | 5.4982 | -2.8826 | 5.0164 | -3.7173
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 21.9 | 4.9244 | -3.924 | 5.012 | -3.7282
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 21.96 | 4.3506 | #NUM! | 5.0077 | -3.7391
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 22.02 | 6.072 | -2.3836 | 5.0034 | -3.75
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 22.08 | 6.072 | -2.3836 | 4.9992 | -3.7608
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 22.14 | 4.3506 | #NUM! | 4.995 | -3.7717
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 22.2 | 6.072 | -2.3836 | 4.9908 | -3.7826
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 22.26 | 5.4982 | -2.8826 | 4.9867 | -3.7935
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 22.32 | 4.3506 | #NUM! | 4.9827 | -3.8044
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 22.38 | 5.4982 | -2.8826 | 4.9787 | -3.8152
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.44 | 4.9244 | -3.924 | 4.9747 | -3.8261
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 22.5 | 6.072 | -2.3836 | 4.9708 | -3.837
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.56 | 4.9244 | -3.924 | 4.9669 | -3.8479
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 22.62 | 4.3506 | #NUM! | 4.963 | -3.8588
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.68 | 4.9244 | -3.924 | 4.9592 | -3.8696
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.74 | 4.9244 | -3.924 | 4.9555 | -3.8805
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.8 | 4.9244 | -3.924 | 4.9517 | -3.8914
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 22.86 | 5.4982 | -2.8826 | 4.948 | -3.9023
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.92 | 4.9244 | -3.924 | 4.9444 | -3.9132
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 22.98 | 4.9244 | -3.924 | 4.9408 | -3.924
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.04 | 5.4982 | -2.8826 | 4.9372 | -3.9349
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.1 | 5.4982 | -2.8826 | 4.9337 | -3.9458
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.16 | 5.4982 | -2.8826 | 4.9302 | -3.9567
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 23.22 | 3.7768 | #NUM! | 4.9268 | -3.9676
2002-09-25 | 13:50 | -0.00039063 | 23.28 | 7.2195 | -1.8038 | 4.9234 | -3.9784
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 23.34 | 4.3506 | #NUM! | 4.92 | -3.9893
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.4 | 5.4982 | -2.8826 | 4.9167 | -4.0002
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 23.46 | 4.3506 | #NUM! | 4.9133 | -4.0111
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 23.52 | 4.9244 | -3.924 | 4.9101 | -4.0219
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 23.58 | 4.9244 | -3.924 | 4.9069 | -4.0328
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 23.64 | 3.7768 | #NUM! | 4.9037 | -4.0437
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 23.7 | 6.072 | -2.3836 | 4.9005 | -4.0546
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 23.76 | 3.7768 | #NUM! | 4.8974 | -4.0655
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.82 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8943 | -4.0763
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.88 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8912 | -4.0872
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 23.94 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8882 | -4.0981
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24 | 4.9244 | -3.924 | 4.8852 | -4.109
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.06 | 4.9244 | -3.924 | 4.8822 | -4.1199
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.12 | 4.9244 | -3.924 | 4.8793 | -4.1307
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.18 | 4.9244 | -3.924 | 4.8764 | -4.1416
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.24 | 4.9244 | -3.924 | 4.8735 | -4.1525
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 24.3 | 3.7768 | #NUM! | 4.8707 | -4.1634
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 24.36 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8679 | -4.1743
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 24.42 | 4.3506 | #NUM! | 4.8651 | -4.1851
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 24.48 | 6.072 | -2.3836 | 4.8624 | -4.196
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 24.54 | 3.7768 | #NUM! | 4.8597 | -4.2069
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 24.6 | 6.072 | -2.3836 | 4.857 | -4.2178
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.66 | 4.9244 | -3.924 | 4.8543 | -4.2287
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 24.72 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8517 | -4.2395
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.78 | 4.9244 | -3.924 | 4.8491 | -4.2504
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 24.84 | 6.072 | -2.3836 | 4.8465 | -4.2613
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 24.9 | 4.3506 | #NUM! | 4.844 | -4.2722
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 24.96 | 4.9244 | -3.924 | 4.8415 | -4.283
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 25.02 | 3.7768 | #NUM! | 4.839 | -4.2939
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.08 | 4.9244 | -3.924 | 4.8365 | -4.3048
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 25.14 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8341 | -4.3157
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.2 | 4.9244 | -3.924 | 4.8317 | -4.3266
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 25.26 | 4.3506 | #NUM! | 4.8293 | -4.3374
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.32 | 4.9244 | -3.924 | 4.8269 | -4.3483
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 25.38 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8246 | -4.3592
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 25.44 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8223 | -4.3701
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.5 | 4.9244 | -3.924 | 4.82 | -4.381
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 25.56 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8177 | -4.3918
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.62 | 4.9244 | -3.924 | 4.8155 | -4.4027
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 25.68 | 5.4982 | -2.8826 | 4.8133 | -4.4136
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.74 | 4.9244 | -3.924 | 4.8111 | -4.4245
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 25.8 | 5.4982 | -2.8826 | 4.809 | -4.4354
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 25.86 | 4.3506 | #NUM! | 4.8068 | -4.4462
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 25.92 | 4.3506 | #NUM! | 4.8047 | -4.4571
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 25.98 | 4.9244 | -3.924 | 4.8026 | -4.468
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.04 | 4.3506 | #NUM! | 4.8005 | -4.4789
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 26.1 | 6.072 | -2.3836 | 4.7985 | -4.4898
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 26.16 | 3.7768 | #NUM! | 4.7965 | -4.5006
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 26.22 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7945 | -4.5115
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 26.28 | 4.9244 | -3.924 | 4.7925 | -4.5224
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.34 | 4.3506 | #NUM! | 4.7905 | -4.5333
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.4 | 4.3506 | #NUM! | 4.7886 | -4.5442
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 26.46 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7867 | -4.555
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 26.52 | 4.9244 | -3.924 | 4.7848 | -4.5659
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.58 | 4.3506 | #NUM! | 4.7829 | -4.5768
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.64 | 4.3506 | #NUM! | 4.7811 | -4.5877
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.7 | 4.3506 | #NUM! | 4.7792 | -4.5985
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 26.76 | 4.9244 | -3.924 | 4.7774 | -4.6094
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 26.82 | 4.9244 | -3.924 | 4.7756 | -4.6203
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 26.88 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7738 | -4.6312
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 26.94 | 4.3506 | #NUM! | 4.7721 | -4.6421
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7703 | -4.6529
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.06 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7686 | -4.6638
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.12 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7669 | -4.6747
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.18 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7652 | -4.6856
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 27.24 | 4.9244 | -3.924 | 4.7636 | -4.6965
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.3 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7619 | -4.7073
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 27.36 | 4.9244 | -3.924 | 4.7603 | -4.7182
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 27.42 | 4.9244 | -3.924 | 4.7587 | -4.7291
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 27.48 | 3.7768 | #NUM! | 4.7571 | -4.74
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.54 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7555 | -4.7509
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 27.6 | 4.9244 | -3.924 | 4.754 | -4.7617
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.66 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7524 | -4.7726
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 27.72 | 4.3506 | #NUM! | 4.7509 | -4.7835
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 27.78 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7494 | -4.7944
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 27.84 | 4.9244 | -3.924 | 4.7479 | -4.8053
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 27.9 | 4.3506 | #NUM! | 4.7464 | -4.8161
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 27.96 | 4.9244 | -3.924 | 4.745 | -4.827
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 28.02 | 4.3506 | #NUM! | 4.7435 | -4.8379
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 28.08 | 4.3506 | #NUM! | 4.7421 | -4.8488
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 28.14 | 4.9244 | -3.924 | 4.7407 | -4.8596
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 28.2 | 4.9244 | -3.924 | 4.7393 | -4.8705
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 28.26 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7379 | -4.8814
2002-09-25 | 13:50 | -0.00056152 | 28.32 | 3.2031 | #NUM! | 4.7365 | -4.8923
2002-09-25 | 13:50 | -0.00043945 | 28.38 | 6.072 | -2.3836 | 4.7352 | -4.9032
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 28.44 | 3.7768 | #NUM! | 4.7338 | -4.914
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 28.5 | 4.9244 | -3.924 | 4.7325 | -4.9249
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 28.56 | 3.7768 | #NUM! | 4.7312 | -4.9358
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 28.62 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7299 | -4.9467
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 28.68 | 4.3506 | #NUM! | 4.7286 | -4.9576
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 28.74 | 4.9244 | -3.924 | 4.7273 | -4.9684
2002-09-25 | 13:50 | -0.00053711 | 28.8 | 3.7768 | #NUM! | 4.7261 | -4.9793
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 28.86 | 4.3506 | #NUM! | 4.7248 | -4.9902
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 28.92 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7236 | -5.0011
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 28.98 | 4.3506 | #NUM! | 4.7224 | -5.012
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.04 | 4.3506 | #NUM! | 4.7212 | -5.0228
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.1 | 4.3506 | #NUM! | 4.72 | -5.0337
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 29.16 | 4.9244 | -3.924 | 4.7188 | -5.0446
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.22 | 4.3506 | #NUM! | 4.7177 | -5.0555
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.28 | 4.3506 | #NUM! | 4.7165 | -5.0664
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 29.34 | 4.9244 | -3.924 | 4.7154 | -5.0772
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.4 | 4.3506 | #NUM! | 4.7143 | -5.0881
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.46 | 4.3506 | #NUM! | 4.7132 | -5.099
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 29.52 | 4.9244 | -3.924 | 4.7121 | -5.1099
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 29.58 | 5.4982 | -2.8826 | 4.711 | -5.1208
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.64 | 4.3506 | #NUM! | 4.7099 | -5.1316
2002-09-25 | 13:50 | -0.00051269 | 29.7 | 4.3506 | #NUM! | 4.7088 | -5.1425
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 29.76 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7078 | -5.1534
2002-09-25 | 13:50 | -0.00046387 | 29.82 | 5.4982 | -2.8826 | 4.7067 | -5.1643
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 29.88 | 4.9244 | -3.924 | 4.7057 | -5.1751
2002-09-25 | 13:50 | -0.00048828 | 29.94 | 4.9244 | -3.924 | 4.7047 | -5.186

## SmStep
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 13:55 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 5.2 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 9.4 | C
START COMMENT |  |  |  | t(0) | 2.5 | seconds
4 Ice Bath to 8.5 water |  |  |  | Sx | 0.66176
|  |  |  | Resolution | -1.7213 | C
END COMMENT |  |  |  | Tau from Γ(t) | 4.8045
|  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.51481 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.20814
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 0 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.51481
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 0.06 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.50232
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 0.12 | 3.7768 | 0.29181 | 5.2 | 0.48983
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 0.18 | 6.072 | -0.23271 | 5.2 | 0.47734
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 0.24 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.46485
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 0.3 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.45237
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 0.36 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.43988
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 0.42 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.42739
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 0.48 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.4149
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 0.54 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.40241
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 0.6 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.38993
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 0.66 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.37744
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 0.72 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.36495
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 0.78 | 6.072 | -0.23271 | 5.2 | 0.35246
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 0.84 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.33997
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 0.9 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.32748
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 0.96 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.315
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.02 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.30251
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.08 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.29002
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 1.14 | 7.2195 | -0.65555 | 5.2 | 0.27753
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 1.2 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.26504
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 1.26 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.25255
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 1.32 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.24007
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.38 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.22758
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 1.44 | 6.072 | -0.23271 | 5.2 | 0.21509
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 1.5 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.2026
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.56 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.19011
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.62 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.17762
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 1.68 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.16514
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.74 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.15265
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.8 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.14016
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 1.86 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.12767
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 1.92 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.11518
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 1.98 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.1027
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 2.04 | 5.4982 | -0.073646 | 5.2 | 0.090207
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.1 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.077719
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 2.16 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2 | 0.065231
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.22 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.052743
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.28 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.040254
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.34 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.027766
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.4 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2 | 0.015278
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 2.46 | 6.072 | -0.23271 | 5.2 | 0.0027896
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.52 | 4.9244 | 0.063553 | 5.2174 | -0.0096986
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 2.58 | 4.3506 | 0.18418 | 5.2694 | -0.022187 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.64 | 4.9244 | 0.063553 | 5.3206 | -0.034675 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 2.7 | 6.072 | -0.23271 | 5.3712 | -0.047163 |  | slope | -0.20814 | 0.51481 | intercept
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 2.76 | 5.4982 | -0.073646 | 5.4212 | -0.059652 |  | Standard error for the slope | 0.047631 | 0.19444 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.82 | 4.9244 | 0.063553 | 5.4706 | -0.07214 |  | R Square | 0.32869 | 0.21652 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 2.88 | 6.072 | -0.23271 | 5.5194 | -0.084628 |  | The F statistic | 19.0954 | 39 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 2.94 | 4.9244 | 0.063553 | 5.5676 | -0.097116 |  | regression sum of squares | 0.89519 | 1.8283 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 3 | 5.4982 | -0.073646 | 5.6151 | -0.1096
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 3.06 | 5.4982 | -0.073646 | 5.6621 | -0.12209 |  | t = -1/Slope = | 4.8045 | seconds
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.12 | 6.072 | -0.23271 | 5.7085 | -0.13458
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.18 | 6.072 | -0.23271 | 5.7543 | -0.14707
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.24 | 6.072 | -0.23271 | 5.7995 | -0.15956
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 3.3 | 5.4982 | -0.073646 | 5.8442 | -0.17205
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.36 | 6.072 | -0.23271 | 5.8883 | -0.18453
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 3.42 | 5.4982 | -0.073646 | 5.9319 | -0.19702
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.48 | 6.072 | -0.23271 | 5.975 | -0.20951
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.54 | 6.072 | -0.23271 | 6.0175 | -0.222
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.6 | 6.072 | -0.23271 | 6.0595 | -0.23449
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.66 | 6.072 | -0.23271 | 6.1009 | -0.24698
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.72 | 6.072 | -0.23271 | 6.1419 | -0.25946
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 3.78 | 6.072 | -0.23271 | 6.1823 | -0.27195
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 3.84 | 6.6458 | -0.42194 | 6.2222 | -0.28444
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 3.9 | 6.6458 | -0.42194 | 6.2617 | -0.29693
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 3.96 | 7.2195 | -0.65555 | 6.3006 | -0.30942
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.02 | 6.6458 | -0.42194 | 6.3391 | -0.3219
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.08 | 6.6458 | -0.42194 | 6.3771 | -0.33439
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 4.14 | 5.4982 | -0.073646 | 6.4146 | -0.34688
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 4.2 | 7.2195 | -0.65555 | 6.4516 | -0.35937
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 4.26 | 5.4982 | -0.073646 | 6.4882 | -0.37186
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 4.32 | 6.072 | -0.23271 | 6.5244 | -0.38435
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.38 | 6.6458 | -0.42194 | 6.5601 | -0.39683
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.44 | 6.6458 | -0.42194 | 6.5953 | -0.40932
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 4.5 | 6.072 | -0.23271 | 6.6301 | -0.42181
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.56 | 6.6458 | -0.42194 | 6.6645 | -0.4343
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.62 | 6.6458 | -0.42194 | 6.6984 | -0.44679
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 4.68 | 6.072 | -0.23271 | 6.732 | -0.45928
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 4.74 | 7.7933 | -0.96092 | 6.7651 | -0.47176
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.8 | 6.6458 | -0.42194 | 6.7978 | -0.48425
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 4.86 | 6.072 | -0.23271 | 6.8301 | -0.49674
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.92 | 6.6458 | -0.42194 | 6.862 | -0.50923
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 4.98 | 6.6458 | -0.42194 | 6.8935 | -0.52172
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 5.04 | 6.072 | -0.23271 | 6.9246 | -0.5342
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 5.1 | 6.6458 | -0.42194 | 6.9553 | -0.54669
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 5.16 | 8.3671 | -1.4027 | 6.9856 | -0.55918
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 5.22 | 6.6458 | -0.42194 | 7.0156 | -0.57167
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 5.28 | 6.6458 | -0.42194 | 7.0452 | -0.58416
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 5.34 | 6.6458 | -0.42194 | 7.0744 | -0.59665
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 5.4 | 7.2195 | -0.65555 | 7.1033 | -0.60913
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 5.46 | 7.7933 | -0.96092 | 7.1318 | -0.62162
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 5.52 | 7.7933 | -0.96092 | 7.1599 | -0.63411
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 5.58 | 7.2195 | -0.65555 | 7.1877 | -0.6466
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 5.64 | 8.3671 | -1.4027 | 7.2152 | -0.65909
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 5.7 | 7.2195 | -0.65555 | 7.2423 | -0.67158
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 5.76 | 7.2195 | -0.65555 | 7.2691 | -0.68406
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 5.82 | 7.7933 | -0.96092 | 7.2955 | -0.69655
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 5.88 | 7.7933 | -0.96092 | 7.3216 | -0.70904
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 5.94 | 7.2195 | -0.65555 | 7.3474 | -0.72153
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6 | 7.2195 | -0.65555 | 7.3729 | -0.73402
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 6.06 | 8.3671 | -1.4027 | 7.3981 | -0.7465
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 6.12 | 6.6458 | -0.42194 | 7.4229 | -0.75899
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 6.18 | 6.6458 | -0.42194 | 7.4474 | -0.77148
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 6.24 | 6.6458 | -0.42194 | 7.4717 | -0.78397
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 6.3 | 8.3671 | -1.4027 | 7.4956 | -0.79646
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 6.36 | 7.7933 | -0.96092 | 7.5192 | -0.80895
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6.42 | 7.2195 | -0.65555 | 7.5426 | -0.82143
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 6.48 | 8.3671 | -1.4027 | 7.5656 | -0.83392
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6.54 | 7.2195 | -0.65555 | 7.5884 | -0.84641
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6.6 | 7.2195 | -0.65555 | 7.6109 | -0.8589
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 6.66 | 7.7933 | -0.96092 | 7.6331 | -0.87139
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6.72 | 7.2195 | -0.65555 | 7.655 | -0.88388
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6.78 | 7.2195 | -0.65555 | 7.6767 | -0.89636
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 6.84 | 7.2195 | -0.65555 | 7.6981 | -0.90885
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 6.9 | 7.7933 | -0.96092 | 7.7192 | -0.92134
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 6.96 | 8.9409 | -2.2136 | 7.74 | -0.93383
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 7.02 | 7.2195 | -0.65555 | 7.7606 | -0.94632
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 7.08 | 7.7933 | -0.96092 | 7.781 | -0.9588
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 7.14 | 7.2195 | -0.65555 | 7.8011 | -0.97129
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 7.2 | 7.2195 | -0.65555 | 7.8209 | -0.98378
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 7.26 | 8.3671 | -1.4027 | 7.8405 | -0.99627
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 7.32 | 7.2195 | -0.65555 | 7.8599 | -1.0088
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 7.38 | 8.9409 | -2.2136 | 7.879 | -1.0212
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 7.44 | 6.6458 | -0.42194 | 7.8979 | -1.0337
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 7.5 | 8.3671 | -1.4027 | 7.9165 | -1.0462
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 7.56 | 7.7933 | -0.96092 | 7.9349 | -1.0587
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 7.62 | 7.7933 | -0.96092 | 7.9531 | -1.0712
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 7.68 | 7.7933 | -0.96092 | 7.9711 | -1.0837
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 7.74 | 7.7933 | -0.96092 | 7.9888 | -1.0962
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 7.8 | 8.9409 | -2.2136 | 8.0063 | -1.1087
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 7.86 | 7.2195 | -0.65555 | 8.0236 | -1.1212
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 7.92 | 7.2195 | -0.65555 | 8.0407 | -1.1336
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 7.98 | 8.9409 | -2.2136 | 8.0576 | -1.1461
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 8.04 | 8.9409 | -2.2136 | 8.0742 | -1.1586
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 8.1 | 7.7933 | -0.96092 | 8.0907 | -1.1711
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 8.16 | 7.7933 | -0.96092 | 8.1069 | -1.1836
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 8.22 | 8.9409 | -2.2136 | 8.123 | -1.1961
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 8.28 | 7.7933 | -0.96092 | 8.1388 | -1.2086
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 8.34 | 7.7933 | -0.96092 | 8.1545 | -1.2211
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 8.4 | 8.3671 | -1.4027 | 8.1699 | -1.2335
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 8.46 | 7.2195 | -0.65555 | 8.1852 | -1.246
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 8.52 | 8.3671 | -1.4027 | 8.2003 | -1.2585
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 8.58 | 7.7933 | -0.96092 | 8.2152 | -1.271
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 8.64 | 7.7933 | -0.96092 | 8.2299 | -1.2835
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 8.7 | 8.3671 | -1.4027 | 8.2444 | -1.296
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 8.76 | 9.5147 | #NUM! | 8.2587 | -1.3085
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 8.82 | 8.3671 | -1.4027 | 8.2729 | -1.321
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 8.88 | 8.9409 | -2.2136 | 8.2869 | -1.3335
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 8.94 | 8.3671 | -1.4027 | 8.3007 | -1.3459
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 9 | 8.9409 | -2.2136 | 8.3143 | -1.3584
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 9.06 | 7.7933 | -0.96092 | 8.3278 | -1.3709
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.12 | 8.3671 | -1.4027 | 8.3411 | -1.3834
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 9.18 | 7.2195 | -0.65555 | 8.3543 | -1.3959
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 9.24 | 8.9409 | -2.2136 | 8.3672 | -1.4084
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.3 | 8.3671 | -1.4027 | 8.3801 | -1.4209
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 9.36 | 6.6458 | -0.42194 | 8.3927 | -1.4334
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.42 | 8.3671 | -1.4027 | 8.4052 | -1.4458
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.48 | 8.3671 | -1.4027 | 8.4176 | -1.4583
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 9.54 | 7.7933 | -0.96092 | 8.4298 | -1.4708
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.6 | 8.3671 | -1.4027 | 8.4418 | -1.4833
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 9.66 | 7.7933 | -0.96092 | 8.4537 | -1.4958
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.72 | 8.3671 | -1.4027 | 8.4654 | -1.5083
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 9.78 | 8.9409 | -2.2136 | 8.477 | -1.5208
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 9.84 | 9.5147 | #NUM! | 8.4885 | -1.5333
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 9.9 | 8.9409 | -2.2136 | 8.4998 | -1.5458
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 9.96 | 8.3671 | -1.4027 | 8.511 | -1.5582
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 10.02 | 8.3671 | -1.4027 | 8.522 | -1.5707
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 10.08 | 8.9409 | -2.2136 | 8.5329 | -1.5832
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 10.14 | 7.7933 | -0.96092 | 8.5437 | -1.5957
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 10.2 | 7.7933 | -0.96092 | 8.5543 | -1.6082
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 10.26 | 8.3671 | -1.4027 | 8.5648 | -1.6207
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 10.32 | 8.9409 | -2.2136 | 8.5751 | -1.6332
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 10.38 | 8.3671 | -1.4027 | 8.5854 | -1.6457
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 10.44 | 8.9409 | -2.2136 | 8.5955 | -1.6581
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 10.5 | 7.2195 | -0.65555 | 8.6055 | -1.6706
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 10.56 | 8.3671 | -1.4027 | 8.6153 | -1.6831
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 10.62 | 9.5147 | #NUM! | 8.6251 | -1.6956
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 10.68 | 8.3671 | -1.4027 | 8.6347 | -1.7081
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 10.74 | 8.9409 | -2.2136 | 8.6442 | -1.7206
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 10.8 | 8.3671 | -1.4027 | 8.6536 | -1.7331
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 10.86 | 9.5147 | #NUM! | 8.6628 | -1.7456
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 10.92 | 7.7933 | -0.96092 | 8.672 | -1.7581
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 10.98 | 8.9409 | -2.2136 | 8.681 | -1.7705
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.04 | 8.9409 | -2.2136 | 8.6899 | -1.783
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 11.1 | 9.5147 | #NUM! | 8.6988 | -1.7955
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.16 | 8.9409 | -2.2136 | 8.7075 | -1.808
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 11.22 | 8.3671 | -1.4027 | 8.7161 | -1.8205
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 11.28 | 8.3671 | -1.4027 | 8.7245 | -1.833
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 11.34 | 8.3671 | -1.4027 | 8.7329 | -1.8455
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.4 | 8.9409 | -2.2136 | 8.7412 | -1.858
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 11.46 | 8.3671 | -1.4027 | 8.7494 | -1.8704
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 11.52 | 8.3671 | -1.4027 | 8.7575 | -1.8829
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 11.58 | 8.3671 | -1.4027 | 8.7654 | -1.8954
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.64 | 8.9409 | -2.2136 | 8.7733 | -1.9079
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.7 | 8.9409 | -2.2136 | 8.7811 | -1.9204
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.76 | 8.9409 | -2.2136 | 8.7888 | -1.9329
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 11.82 | 10.0885 | #NUM! | 8.7963 | -1.9454
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.88 | 8.9409 | -2.2136 | 8.8038 | -1.9579
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 11.94 | 8.9409 | -2.2136 | 8.8112 | -1.9704
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 12 | 8.3671 | -1.4027 | 8.8185 | -1.9828
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 12.06 | 8.3671 | -1.4027 | 8.8258 | -1.9953
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 12.12 | 8.9409 | -2.2136 | 8.8329 | -2.0078
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 12.18 | 9.5147 | #NUM! | 8.8399 | -2.0203
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 12.24 | 7.7933 | -0.96092 | 8.8469 | -2.0328
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 12.3 | 8.3671 | -1.4027 | 8.8537 | -2.0453
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 12.36 | 10.0885 | #NUM! | 8.8605 | -2.0578
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 12.42 | 9.5147 | #NUM! | 8.8672 | -2.0703
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 12.48 | 9.5147 | #NUM! | 8.8738 | -2.0827
2002-09-25 | 13:55 | -0.00039063 | 12.54 | 7.2195 | -0.65555 | 8.8804 | -2.0952
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 12.6 | 8.9409 | -2.2136 | 8.8868 | -2.1077
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 12.66 | 7.7933 | -0.96092 | 8.8932 | -2.1202
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 12.72 | 8.9409 | -2.2136 | 8.8995 | -2.1327
2002-09-25 | 13:55 | -0.00024414 | 12.78 | 10.6622 | #NUM! | 8.9057 | -2.1452
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 12.84 | 8.3671 | -1.4027 | 8.9118 | -2.1577
2002-09-25 | 13:55 | -0.00024414 | 12.9 | 10.6622 | #NUM! | 8.9179 | -2.1702
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 12.96 | 7.7933 | -0.96092 | 8.9239 | -2.1827
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 13.02 | 9.5147 | #NUM! | 8.9298 | -2.1951
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 13.08 | 8.3671 | -1.4027 | 8.9356 | -2.2076
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 13.14 | 8.9409 | -2.2136 | 8.9414 | -2.2201
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 13.2 | 7.7933 | -0.96092 | 8.9471 | -2.2326
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 13.26 | 8.3671 | -1.4027 | 8.9527 | -2.2451
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 13.32 | 8.3671 | -1.4027 | 8.9582 | -2.2576
2002-09-25 | 13:55 | -0.00024414 | 13.38 | 10.6622 | #NUM! | 8.9637 | -2.2701
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 13.44 | 7.7933 | -0.96092 | 8.9691 | -2.2826
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 13.5 | 7.7933 | -0.96092 | 8.9745 | -2.295
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 13.56 | 9.5147 | #NUM! | 8.9798 | -2.3075
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 13.62 | 8.3671 | -1.4027 | 8.985 | -2.32
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 13.68 | 8.9409 | -2.2136 | 8.9901 | -2.3325
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 13.74 | 8.3671 | -1.4027 | 8.9952 | -2.345
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 13.8 | 10.0885 | #NUM! | 9.0002 | -2.3575
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 13.86 | 8.3671 | -1.4027 | 9.0052 | -2.37
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 13.92 | 8.9409 | -2.2136 | 9.0101 | -2.3825
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 13.98 | 7.7933 | -0.96092 | 9.0149 | -2.395
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 14.04 | 9.5147 | #NUM! | 9.0197 | -2.4074
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 14.1 | 8.3671 | -1.4027 | 9.0244 | -2.4199
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 14.16 | 8.3671 | -1.4027 | 9.0291 | -2.4324
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 14.22 | 10.0885 | #NUM! | 9.0337 | -2.4449
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 14.28 | 7.7933 | -0.96092 | 9.0382 | -2.4574
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 14.34 | 7.7933 | -0.96092 | 9.0427 | -2.4699
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 14.4 | 9.5147 | #NUM! | 9.0472 | -2.4824
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 14.46 | 9.5147 | #NUM! | 9.0515 | -2.4949
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 14.52 | 8.9409 | -2.2136 | 9.0559 | -2.5073
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 14.58 | 9.5147 | #NUM! | 9.0601 | -2.5198
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 14.64 | 9.5147 | #NUM! | 9.0644 | -2.5323
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 14.7 | 8.9409 | -2.2136 | 9.0685 | -2.5448
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 14.76 | 9.5147 | #NUM! | 9.0726 | -2.5573
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 14.82 | 8.9409 | -2.2136 | 9.0767 | -2.5698
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 14.88 | 8.3671 | -1.4027 | 9.0807 | -2.5823
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 14.94 | 8.9409 | -2.2136 | 9.0847 | -2.5948
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 15 | 8.3671 | -1.4027 | 9.0886 | -2.6073
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 15.06 | 8.3671 | -1.4027 | 9.0925 | -2.6197
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 15.12 | 9.5147 | #NUM! | 9.0963 | -2.6322
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.18 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1 | -2.6447
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.24 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1038 | -2.6572
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.3 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1074 | -2.6697
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.36 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1111 | -2.6822
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 15.42 | 8.3671 | -1.4027 | 9.1147 | -2.6947
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.48 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1182 | -2.7072
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.54 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1217 | -2.7196
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 15.6 | 8.3671 | -1.4027 | 9.1251 | -2.7321
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 15.66 | 8.3671 | -1.4027 | 9.1286 | -2.7446
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.72 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1319 | -2.7571
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 15.78 | 9.5147 | #NUM! | 9.1353 | -2.7696
2002-09-25 | 13:55 | -0.00036621 | 15.84 | 7.7933 | -0.96092 | 9.1385 | -2.7821
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.9 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1418 | -2.7946
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 15.96 | 8.9409 | -2.2136 | 9.145 | -2.8071
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 16.02 | 9.5147 | #NUM! | 9.1482 | -2.8196
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.08 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1513 | -2.832
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 16.14 | 8.3671 | -1.4027 | 9.1544 | -2.8445
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.2 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1574 | -2.857
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.26 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1604 | -2.8695
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.32 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1634 | -2.882
2002-09-25 | 13:55 | -0.00024414 | 16.38 | 10.6622 | #NUM! | 9.1663 | -2.8945
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.44 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1692 | -2.907
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 16.5 | 9.5147 | #NUM! | 9.1721 | -2.9195
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 16.56 | 10.0885 | #NUM! | 9.1749 | -2.9319
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.62 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1777 | -2.9444
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 16.68 | 9.5147 | #NUM! | 9.1805 | -2.9569
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.74 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1832 | -2.9694
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.8 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1859 | -2.9819
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 16.86 | 9.5147 | #NUM! | 9.1886 | -2.9944
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.92 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1912 | -3.0069
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 16.98 | 8.9409 | -2.2136 | 9.1938 | -3.0194
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.04 | 9.5147 | #NUM! | 9.1963 | -3.0319
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 17.1 | 10.0885 | #NUM! | 9.1989 | -3.0443
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.16 | 9.5147 | #NUM! | 9.2013 | -3.0568
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.22 | 9.5147 | #NUM! | 9.2038 | -3.0693
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 17.28 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2062 | -3.0818
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 17.34 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2087 | -3.0943
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 17.4 | 8.9409 | -2.2136 | 9.211 | -3.1068
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 17.46 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2134 | -3.1193
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 17.52 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2157 | -3.1318
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 17.58 | 8.3671 | -1.4027 | 9.218 | -3.1442
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.64 | 9.5147 | #NUM! | 9.2202 | -3.1567
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.7 | 9.5147 | #NUM! | 9.2225 | -3.1692
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 17.76 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2247 | -3.1817
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.82 | 9.5147 | #NUM! | 9.2268 | -3.1942
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 17.88 | 8.9409 | -2.2136 | 9.229 | -3.2067
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 17.94 | 9.5147 | #NUM! | 9.2311 | -3.2192
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 18 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2332 | -3.2317
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 18.06 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2353 | -3.2442
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 18.12 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2373 | -3.2566
2002-09-25 | 13:55 | -0.0003418 | 18.18 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2393 | -3.2691
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 18.24 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2413 | -3.2816
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 18.3 | 9.5147 | #NUM! | 9.2433 | -3.2941
2002-09-25 | 13:55 | -0.00029297 | 18.36 | 9.5147 | #NUM! | 9.2453 | -3.3066
2002-09-25 | 13:55 | -0.00031738 | 18.42 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2472 | -3.3191
2002-09-25 | 13:55 | -0.00026856 | 18.48 | 10.0885 | #NUM! | 9.2491 | -3.3316
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 18.54 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2509 | -3.3441
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 18.6 | 10.0885 | #NUM! | 9.2528 | -3.3565
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 18.66 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2546 | -3.369
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 18.72 | 10.0885 | #NUM! | 9.2564 | -3.3815
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 18.78 | 9.5147 | #NUM! | 9.2582 | -3.394
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 18.84 | 10.0885 | #NUM! | 9.26 | -3.4065
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 18.9 | 9.5147 | #NUM! | 9.2617 | -3.419
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 18.96 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2634 | -3.4315
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 19.02 | 9.5147 | #NUM! | 9.2651 | -3.444
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 19.08 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2668 | -3.4565
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 19.14 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2684 | -3.4689
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 19.2 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2701 | -3.4814
2002-09-25 | 13:56 | -0.00024414 | 19.26 | 10.6622 | #NUM! | 9.2717 | -3.4939
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 19.32 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2733 | -3.5064
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 19.38 | 9.5147 | #NUM! | 9.2749 | -3.5189
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 19.44 | 9.5147 | #NUM! | 9.2764 | -3.5314
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 19.5 | 9.5147 | #NUM! | 9.2779 | -3.5439
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 19.56 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2795 | -3.5564
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 19.62 | 8.3671 | -1.4027 | 9.281 | -3.5688
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 19.68 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2824 | -3.5813
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 19.74 | 8.3671 | -1.4027 | 9.2839 | -3.5938
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 19.8 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2853 | -3.6063
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 19.86 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2868 | -3.6188
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 19.92 | 9.5147 | #NUM! | 9.2882 | -3.6313
2002-09-25 | 13:56 | -0.00024414 | 19.98 | 10.6622 | #NUM! | 9.2895 | -3.6438
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 20.04 | 9.5147 | #NUM! | 9.2909 | -3.6563
2002-09-25 | 13:56 | -0.00039063 | 20.1 | 7.2195 | -0.65555 | 9.2923 | -3.6688
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 20.16 | 9.5147 | #NUM! | 9.2936 | -3.6812
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 20.22 | 9.5147 | #NUM! | 9.2949 | -3.6937
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.28 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2962 | -3.7062
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.34 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2975 | -3.7187
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.4 | 8.9409 | -2.2136 | 9.2988 | -3.7312
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 20.46 | 9.5147 | #NUM! | 9.3 | -3.7437
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 20.52 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3013 | -3.7562
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.58 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3025 | -3.7687
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.64 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3037 | -3.7811
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.7 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3049 | -3.7936
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 20.76 | 9.5147 | #NUM! | 9.3061 | -3.8061
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.82 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3073 | -3.8186
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.88 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3084 | -3.8311
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 20.94 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3096 | -3.8436
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 21 | 9.5147 | #NUM! | 9.3107 | -3.8561
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.06 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3118 | -3.8686
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.12 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3129 | -3.8811
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.18 | 8.9409 | -2.2136 | 9.314 | -3.8935
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 21.24 | 8.3671 | -1.4027 | 9.315 | -3.906
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.3 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3161 | -3.9185
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 21.36 | 9.5147 | #NUM! | 9.3171 | -3.931
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 21.42 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3182 | -3.9435
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.48 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3192 | -3.956
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.54 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3202 | -3.9685
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 21.6 | 9.5147 | #NUM! | 9.3212 | -3.981
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.66 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3221 | -3.9934
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 21.72 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3231 | -4.0059
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 21.78 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3241 | -4.0184
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 21.84 | 8.3671 | -1.4027 | 9.325 | -4.0309
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 21.9 | 9.5147 | #NUM! | 9.3259 | -4.0434
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 21.96 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3269 | -4.0559
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.02 | 9.5147 | #NUM! | 9.3278 | -4.0684
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.08 | 9.5147 | #NUM! | 9.3287 | -4.0809
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 22.14 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3295 | -4.0934
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.2 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3304 | -4.1058
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.26 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3313 | -4.1183
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.32 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3321 | -4.1308
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.38 | 8.9409 | -2.2136 | 9.333 | -4.1433
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.44 | 9.5147 | #NUM! | 9.3338 | -4.1558
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 22.5 | 10.0885 | #NUM! | 9.3346 | -4.1683
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.56 | 9.5147 | #NUM! | 9.3354 | -4.1808
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.62 | 9.5147 | #NUM! | 9.3362 | -4.1933
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.68 | 9.5147 | #NUM! | 9.337 | -4.2057
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.74 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3378 | -4.2182
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.8 | 9.5147 | #NUM! | 9.3386 | -4.2307
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.86 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3393 | -4.2432
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 22.92 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3401 | -4.2557
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 22.98 | 9.5147 | #NUM! | 9.3408 | -4.2682
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 23.04 | 10.0885 | #NUM! | 9.3416 | -4.2807
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 23.1 | 9.5147 | #NUM! | 9.3423 | -4.2932
2002-09-25 | 13:56 | -0.00036621 | 23.16 | 7.7933 | -0.96092 | 9.343 | -4.3057
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 23.22 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3437 | -4.3181
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 23.28 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3444 | -4.3306
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 23.34 | 10.0885 | #NUM! | 9.3451 | -4.3431
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 23.4 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3458 | -4.3556
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 23.46 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3465 | -4.3681
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 23.52 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3471 | -4.3806
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 23.58 | 10.0885 | #NUM! | 9.3478 | -4.3931
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 23.64 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3484 | -4.4056
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 23.7 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3491 | -4.418
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 23.76 | 9.5147 | #NUM! | 9.3497 | -4.4305
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 23.82 | 10.0885 | #NUM! | 9.3503 | -4.443
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 23.88 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3509 | -4.4555
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 23.94 | 10.0885 | #NUM! | 9.3516 | -4.468
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 24 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3522 | -4.4805
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 24.06 | 10.0885 | #NUM! | 9.3528 | -4.493
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.12 | 9.5147 | #NUM! | 9.3533 | -4.5055
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 24.18 | 10.0885 | #NUM! | 9.3539 | -4.518
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.24 | 9.5147 | #NUM! | 9.3545 | -4.5304
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.3 | 9.5147 | #NUM! | 9.3551 | -4.5429
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.36 | 9.5147 | #NUM! | 9.3556 | -4.5554
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 24.42 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3562 | -4.5679
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 24.48 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3567 | -4.5804
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.54 | 9.5147 | #NUM! | 9.3572 | -4.5929
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 24.6 | 10.0885 | #NUM! | 9.3578 | -4.6054
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 24.66 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3583 | -4.6179
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.72 | 9.5147 | #NUM! | 9.3588 | -4.6303
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.78 | 9.5147 | #NUM! | 9.3593 | -4.6428
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.84 | 9.5147 | #NUM! | 9.3598 | -4.6553
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 24.9 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3603 | -4.6678
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 24.96 | 9.5147 | #NUM! | 9.3608 | -4.6803
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 25.02 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3613 | -4.6928
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 25.08 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3618 | -4.7053
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 25.14 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3623 | -4.7178
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 25.2 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3627 | -4.7303
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 25.26 | 10.0885 | #NUM! | 9.3632 | -4.7427
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 25.32 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3637 | -4.7552
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 25.38 | 9.5147 | #NUM! | 9.3641 | -4.7677
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 25.44 | 9.5147 | #NUM! | 9.3645 | -4.7802
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 25.5 | 10.0885 | #NUM! | 9.365 | -4.7927
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 25.56 | 10.0885 | #NUM! | 9.3654 | -4.8052
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 25.62 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3659 | -4.8177
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 25.68 | 9.5147 | #NUM! | 9.3663 | -4.8302
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 25.74 | 9.5147 | #NUM! | 9.3667 | -4.8426
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 25.8 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3671 | -4.8551
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 25.86 | 9.5147 | #NUM! | 9.3675 | -4.8676
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 25.92 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3679 | -4.8801
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 25.98 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3683 | -4.8926
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 26.04 | 10.0885 | #NUM! | 9.3687 | -4.9051
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 26.1 | 9.5147 | #NUM! | 9.3691 | -4.9176
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 26.16 | 9.5147 | #NUM! | 9.3695 | -4.9301
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 26.22 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3699 | -4.9426
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 26.28 | 10.0885 | #NUM! | 9.3702 | -4.955
2002-09-25 | 13:56 | -0.00036621 | 26.34 | 7.7933 | -0.96092 | 9.3706 | -4.9675
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 26.4 | 8.9409 | -2.2136 | 9.371 | -4.98
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 26.46 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3713 | -4.9925
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 26.52 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3717 | -5.005
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 26.58 | 8.9409 | -2.2136 | 9.372 | -5.0175
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 26.64 | 10.0885 | #NUM! | 9.3724 | -5.03
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 26.7 | 9.5147 | #NUM! | 9.3727 | -5.0425
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 26.76 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3731 | -5.0549
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 26.82 | 9.5147 | #NUM! | 9.3734 | -5.0674
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 26.88 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3737 | -5.0799
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 26.94 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3741 | -5.0924
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3744 | -5.1049
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 27.06 | 9.5147 | #NUM! | 9.3747 | -5.1174
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 27.12 | 9.5147 | #NUM! | 9.375 | -5.1299
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.18 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3753 | -5.1424
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 27.24 | 10.0885 | #NUM! | 9.3756 | -5.1549
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.3 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3759 | -5.1673
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.36 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3762 | -5.1798
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 27.42 | 10.0885 | #NUM! | 9.3765 | -5.1923
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 27.48 | 9.5147 | #NUM! | 9.3768 | -5.2048
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 27.54 | 9.5147 | #NUM! | 9.3771 | -5.2173
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.6 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3774 | -5.2298
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.66 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3777 | -5.2423
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 27.72 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3779 | -5.2548
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.78 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3782 | -5.2672
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.84 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3785 | -5.2797
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 27.9 | 9.5147 | #NUM! | 9.3788 | -5.2922
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 27.96 | 8.9409 | -2.2136 | 9.379 | -5.3047
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.02 | 9.5147 | #NUM! | 9.3793 | -5.3172
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 28.08 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3795 | -5.3297
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 28.14 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3798 | -5.3422
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 28.2 | 8.9409 | -2.2136 | 9.38 | -5.3547
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.26 | 9.5147 | #NUM! | 9.3803 | -5.3672
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 28.32 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3805 | -5.3796
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 28.38 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3808 | -5.3921
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.44 | 9.5147 | #NUM! | 9.381 | -5.4046
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 28.5 | 10.0885 | #NUM! | 9.3812 | -5.4171
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.56 | 9.5147 | #NUM! | 9.3815 | -5.4296
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.62 | 9.5147 | #NUM! | 9.3817 | -5.4421
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.68 | 9.5147 | #NUM! | 9.3819 | -5.4546
2002-09-25 | 13:56 | -0.00024414 | 28.74 | 10.6622 | #NUM! | 9.3822 | -5.4671
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 28.8 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3824 | -5.4795
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.86 | 9.5147 | #NUM! | 9.3826 | -5.492
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 28.92 | 9.5147 | #NUM! | 9.3828 | -5.5045
2002-09-25 | 13:56 | -0.00021973 | 28.98 | 11.236 | #NUM! | 9.383 | -5.517
2002-09-25 | 13:56 | -0.00036621 | 29.04 | 7.7933 | -0.96092 | 9.3832 | -5.5295
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.1 | 9.5147 | #NUM! | 9.3834 | -5.542
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 29.16 | 10.0885 | #NUM! | 9.3837 | -5.5545
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.22 | 9.5147 | #NUM! | 9.3839 | -5.567
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.28 | 9.5147 | #NUM! | 9.3841 | -5.5795
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 29.34 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3843 | -5.5919
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.4 | 9.5147 | #NUM! | 9.3845 | -5.6044
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 29.46 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3846 | -5.6169
2002-09-25 | 13:56 | -0.0003418 | 29.52 | 8.3671 | -1.4027 | 9.3848 | -5.6294
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.58 | 9.5147 | #NUM! | 9.385 | -5.6419
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.64 | 9.5147 | #NUM! | 9.3852 | -5.6544
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 29.7 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3854 | -5.6669
2002-09-25 | 13:56 | -0.00031738 | 29.76 | 8.9409 | -2.2136 | 9.3856 | -5.6794
2002-09-25 | 13:56 | -0.00026856 | 29.82 | 10.0885 | #NUM! | 9.3858 | -5.6918
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.88 | 9.5147 | #NUM! | 9.3859 | -5.7043
2002-09-25 | 13:56 | -0.00029297 | 29.94 | 9.5147 | #NUM! | 9.3861 | -5.7168
END DATA

## SmStep2
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 13:54 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 9.2688 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 5.0287 | C
START COMMENT |  |  |  | t(0) | 1.6 | seconds
8.5 water to 4 Ice Bath |  |  |  | Sx | 0.63578
END COMMENT |  |  |  | Resolution | 2.2951 | C
|  |  |  | Tau from Γ(t) | 5.1461
START DATA |  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.30763 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.19432
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 0 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.30763
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.06 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.29597
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 0.12 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.28431
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 0.18 | 7.2195 | -0.6603 | 9.2688 | 0.27265
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 0.24 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.26099
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 0.3 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.24933
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.36 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.23767
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.42 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.22601
2002-09-25 | 13:54 | -0.00024414 | 0.48 | 10.6622 | 0.28416 | 9.2688 | 0.21435
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.54 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.2027
2002-09-25 | 13:54 | -0.00026856 | 0.6 | 10.0885 | 0.17674 | 9.2688 | 0.19104
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.66 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.17938
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.72 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.16772
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.78 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.15606
2002-09-25 | 13:54 | -0.00026856 | 0.84 | 10.0885 | 0.17674 | 9.2688 | 0.1444
2002-09-25 | 13:54 | -0.00026856 | 0.9 | 10.0885 | 0.17674 | 9.2688 | 0.13274
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 0.96 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.12108
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 1.02 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.10942
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.08 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.097761
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.14 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.086102
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 1.2 | 8.3671 | -0.23909 | 9.2688 | 0.074443
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.26 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.062784
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.32 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.051124
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.38 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.039465
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 1.44 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.027806
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 1.5 | 8.9409 | -0.080482 | 9.2688 | 0.016146
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.56 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2688 | 0.0044869
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.62 | 9.5147 | 0.056377 | 9.2523 | -0.0071724
2002-09-25 | 13:54 | -0.00026856 | 1.68 | 10.0885 | 0.17674 | 9.2034 | -0.018832
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 1.74 | 8.3671 | -0.23909 | 9.155 | -0.030491
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 1.8 | 8.9409 | -0.080482 | 9.1071 | -0.04215
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 1.86 | 8.9409 | -0.080482 | 9.0599 | -0.05381
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 1.92 | 9.5147 | 0.056377 | 9.0131 | -0.065469
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 1.98 | 8.9409 | -0.080482 | 8.967 | -0.077128
2002-09-25 | 13:54 | -0.00026856 | 2.04 | 10.0885 | 0.17674 | 8.9213 | -0.088788
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 2.1 | 8.3671 | -0.23909 | 8.8762 | -0.10045
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 2.16 | 7.7933 | -0.42768 | 8.8316 | -0.11211
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 2.22 | 9.5147 | 0.056377 | 8.7875 | -0.12377
2002-09-25 | 13:54 | -0.00029297 | 2.28 | 9.5147 | 0.056377 | 8.7439 | -0.13542
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 2.34 | 8.9409 | -0.080482 | 8.7009 | -0.14708
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 2.4 | 7.2195 | -0.6603 | 8.6583 | -0.15874
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 2.46 | 8.9409 | -0.080482 | 8.6162 | -0.1704
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 2.52 | 7.7933 | -0.42768 | 8.5746 | -0.18206
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 2.58 | 7.7933 | -0.42768 | 8.5335 | -0.19372 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 2.64 | 8.3671 | -0.23909 | 8.4929 | -0.20538 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 2.7 | 8.9409 | -0.080482 | 8.4528 | -0.21704 |  | slope | -0.19432 | 0.30763 | intercept
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 2.76 | 8.9409 | -0.080482 | 8.4131 | -0.2287 |  | Standard error for the slope | 0.048307 | 0.19087 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 2.82 | 8.9409 | -0.080482 | 8.3738 | -0.24036 |  | R Square | 0.26888 | 0.26098 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 2.88 | 8.3671 | -0.23909 | 8.3351 | -0.25202 |  | The F statistic | 16.1814 | 44 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 2.94 | 7.7933 | -0.42768 | 8.2967 | -0.26368 |  | regression sum of squares | 1.1021 | 2.9969 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3 | 8.3671 | -0.23909 | 8.2589 | -0.27534
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3.06 | 8.3671 | -0.23909 | 8.2214 | -0.287 |  | t = -1/Slope = | 5.1461 | seconds
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 3.12 | 7.2195 | -0.6603 | 8.1844 | -0.29866
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 3.18 | 7.7933 | -0.42768 | 8.1478 | -0.31031
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 3.24 | 7.7933 | -0.42768 | 8.1117 | -0.32197
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3.3 | 8.3671 | -0.23909 | 8.0759 | -0.33363
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 3.36 | 7.7933 | -0.42768 | 8.0406 | -0.34529
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 3.42 | 8.9409 | -0.080482 | 8.0057 | -0.35695
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 3.48 | 8.9409 | -0.080482 | 7.9712 | -0.36861
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3.54 | 8.3671 | -0.23909 | 7.9371 | -0.38027
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 3.6 | 6.6458 | -0.96398 | 7.9034 | -0.39193
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 3.66 | 7.2195 | -0.6603 | 7.8701 | -0.40359
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3.72 | 8.3671 | -0.23909 | 7.8371 | -0.41525
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3.78 | 8.3671 | -0.23909 | 7.8046 | -0.42691
2002-09-25 | 13:54 | -0.00031738 | 3.84 | 8.9409 | -0.080482 | 7.7724 | -0.43857
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 3.9 | 8.3671 | -0.23909 | 7.7406 | -0.45023
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 3.96 | 7.7933 | -0.42768 | 7.7091 | -0.46189
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 4.02 | 7.7933 | -0.42768 | 7.6781 | -0.47355
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 4.08 | 8.3671 | -0.23909 | 7.6474 | -0.4852
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 4.14 | 7.2195 | -0.6603 | 7.617 | -0.49686
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 4.2 | 7.7933 | -0.42768 | 7.587 | -0.50852
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 4.26 | 8.3671 | -0.23909 | 7.5574 | -0.52018
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 4.32 | 7.7933 | -0.42768 | 7.528 | -0.53184
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 4.38 | 7.2195 | -0.6603 | 7.4991 | -0.5435
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 4.44 | 7.7933 | -0.42768 | 7.4704 | -0.55516
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 4.5 | 7.7933 | -0.42768 | 7.4421 | -0.56682
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 4.56 | 7.7933 | -0.42768 | 7.4142 | -0.57848
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 4.62 | 7.2195 | -0.6603 | 7.3865 | -0.59014
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 4.68 | 6.072 | -1.4022 | 7.3592 | -0.6018
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 4.74 | 7.2195 | -0.6603 | 7.3322 | -0.61346
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 4.8 | 7.2195 | -0.6603 | 7.3055 | -0.62512
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 4.86 | 7.2195 | -0.6603 | 7.2791 | -0.63678
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 4.92 | 6.6458 | -0.96398 | 7.253 | -0.64844
2002-09-25 | 13:54 | -0.0003418 | 4.98 | 8.3671 | -0.23909 | 7.2272 | -0.66009
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 5.04 | 7.7933 | -0.42768 | 7.2017 | -0.67175
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 5.1 | 7.2195 | -0.6603 | 7.1765 | -0.68341
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 5.16 | 7.7933 | -0.42768 | 7.1516 | -0.69507
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 5.22 | 6.072 | -1.4022 | 7.127 | -0.70673
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 5.28 | 7.2195 | -0.6603 | 7.1027 | -0.71839
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 5.34 | 4.9244 | #NUM! | 7.0787 | -0.73005
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 5.4 | 7.2195 | -0.6603 | 7.0549 | -0.74171
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 5.46 | 7.2195 | -0.6603 | 7.0314 | -0.75337
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 5.52 | 6.6458 | -0.96398 | 7.0082 | -0.76503
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 5.58 | 7.2195 | -0.6603 | 6.9853 | -0.77669
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 5.64 | 6.072 | -1.4022 | 6.9626 | -0.78835
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 5.7 | 6.072 | -1.4022 | 6.9402 | -0.80001
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 5.76 | 6.072 | -1.4022 | 6.918 | -0.81167
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 5.82 | 6.6458 | -0.96398 | 6.8961 | -0.82333
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 5.88 | 6.072 | -1.4022 | 6.8745 | -0.83498
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 5.94 | 7.7933 | -0.42768 | 6.8531 | -0.84664
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 6 | 6.6458 | -0.96398 | 6.8319 | -0.8583
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 6.06 | 7.2195 | -0.6603 | 6.811 | -0.86996
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 6.12 | 6.072 | -1.4022 | 6.7904 | -0.88162
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 6.18 | 7.2195 | -0.6603 | 6.7699 | -0.89328
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 6.24 | 6.072 | -1.4022 | 6.7498 | -0.90494
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 6.3 | 6.6458 | -0.96398 | 6.7298 | -0.9166
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 6.36 | 7.2195 | -0.6603 | 6.7101 | -0.92826
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 6.42 | 6.6458 | -0.96398 | 6.6906 | -0.93992
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 6.48 | 7.2195 | -0.6603 | 6.6713 | -0.95158
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 6.54 | 6.072 | -1.4022 | 6.6523 | -0.96324
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 6.6 | 7.2195 | -0.6603 | 6.6335 | -0.9749
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 6.66 | 6.072 | -1.4022 | 6.6149 | -0.98656
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 6.72 | 7.2195 | -0.6603 | 6.5965 | -0.99821
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 6.78 | 5.4982 | -2.2007 | 6.5783 | -1.0099
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 6.84 | 6.6458 | -0.96398 | 6.5604 | -1.0215
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 6.9 | 5.4982 | -2.2007 | 6.5426 | -1.0332
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 6.96 | 6.072 | -1.4022 | 6.5251 | -1.0449
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 7.02 | 7.2195 | -0.6603 | 6.5077 | -1.0565
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.08 | 6.072 | -1.4022 | 6.4906 | -1.0682
2002-09-25 | 13:54 | -0.00036621 | 7.14 | 7.7933 | -0.42768 | 6.4736 | -1.0798
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.2 | 6.072 | -1.4022 | 6.4569 | -1.0915
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.26 | 6.072 | -1.4022 | 6.4403 | -1.1031
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 7.32 | 6.6458 | -0.96398 | 6.424 | -1.1148
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 7.38 | 6.6458 | -0.96398 | 6.4078 | -1.1265
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.44 | 6.072 | -1.4022 | 6.3918 | -1.1381
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.5 | 6.072 | -1.4022 | 6.376 | -1.1498
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.56 | 6.072 | -1.4022 | 6.3604 | -1.1614
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 7.62 | 5.4982 | -2.2007 | 6.3449 | -1.1731
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.68 | 6.072 | -1.4022 | 6.3297 | -1.1848
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 7.74 | 5.4982 | -2.2007 | 6.3146 | -1.1964
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 7.8 | 6.072 | -1.4022 | 6.2997 | -1.2081
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 7.86 | 4.3506 | #NUM! | 6.285 | -1.2197
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 7.92 | 7.2195 | -0.6603 | 6.2704 | -1.2314
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 7.98 | 5.4982 | -2.2007 | 6.256 | -1.2431
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 8.04 | 6.6458 | -0.96398 | 6.2418 | -1.2547
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 8.1 | 5.4982 | -2.2007 | 6.2277 | -1.2664
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 8.16 | 5.4982 | -2.2007 | 6.2138 | -1.278
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 8.22 | 6.6458 | -0.96398 | 6.2001 | -1.2897
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 8.28 | 6.072 | -1.4022 | 6.1865 | -1.3014
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 8.34 | 6.6458 | -0.96398 | 6.1731 | -1.313
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 8.4 | 5.4982 | -2.2007 | 6.1598 | -1.3247
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 8.46 | 6.6458 | -0.96398 | 6.1467 | -1.3363
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 8.52 | 5.4982 | -2.2007 | 6.1338 | -1.348
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 8.58 | 6.072 | -1.4022 | 6.1209 | -1.3597
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 8.64 | 6.6458 | -0.96398 | 6.1083 | -1.3713
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 8.7 | 6.072 | -1.4022 | 6.0958 | -1.383
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 8.76 | 6.072 | -1.4022 | 6.0834 | -1.3946
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 8.82 | 5.4982 | -2.2007 | 6.0712 | -1.4063
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 8.88 | 7.2195 | -0.6603 | 6.0591 | -1.418
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 8.94 | 5.4982 | -2.2007 | 6.0472 | -1.4296
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 9 | 6.072 | -1.4022 | 6.0353 | -1.4413
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 9.06 | 4.3506 | #NUM! | 6.0237 | -1.4529
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 9.12 | 5.4982 | -2.2007 | 6.0121 | -1.4646
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 9.18 | 6.6458 | -0.96398 | 6.0007 | -1.4762
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 9.24 | 4.9244 | #NUM! | 5.9895 | -1.4879
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 9.3 | 5.4982 | -2.2007 | 5.9783 | -1.4996
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 9.36 | 6.072 | -1.4022 | 5.9673 | -1.5112
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 9.42 | 5.4982 | -2.2007 | 5.9565 | -1.5229
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 9.48 | 6.072 | -1.4022 | 5.9457 | -1.5345
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 9.54 | 6.6458 | -0.96398 | 5.9351 | -1.5462
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 9.6 | 5.4982 | -2.2007 | 5.9246 | -1.5579
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 9.66 | 5.4982 | -2.2007 | 5.9142 | -1.5695
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 9.72 | 4.3506 | #NUM! | 5.9039 | -1.5812
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 9.78 | 6.6458 | -0.96398 | 5.8938 | -1.5928
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 9.84 | 6.6458 | -0.96398 | 5.8837 | -1.6045
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 9.9 | 5.4982 | -2.2007 | 5.8738 | -1.6162
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 9.96 | 4.9244 | #NUM! | 5.864 | -1.6278
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 10.02 | 6.072 | -1.4022 | 5.8544 | -1.6395
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.08 | 4.9244 | #NUM! | 5.8448 | -1.6511
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 10.14 | 5.4982 | -2.2007 | 5.8353 | -1.6628
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.2 | 4.9244 | #NUM! | 5.826 | -1.6745
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.26 | 4.9244 | #NUM! | 5.8167 | -1.6861
2002-09-25 | 13:54 | -0.00039063 | 10.32 | 7.2195 | -0.6603 | 5.8076 | -1.6978
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.38 | 4.9244 | #NUM! | 5.7986 | -1.7094
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.44 | 4.9244 | #NUM! | 5.7897 | -1.7211
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 10.5 | 4.3506 | #NUM! | 5.7808 | -1.7328
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.56 | 4.9244 | #NUM! | 5.7721 | -1.7444
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.62 | 4.9244 | #NUM! | 5.7635 | -1.7561
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 10.68 | 4.3506 | #NUM! | 5.755 | -1.7677
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 10.74 | 6.072 | -1.4022 | 5.7466 | -1.7794
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 10.8 | 4.9244 | #NUM! | 5.7382 | -1.791
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 10.86 | 6.072 | -1.4022 | 5.73 | -1.8027
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 10.92 | 6.072 | -1.4022 | 5.7219 | -1.8144
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 10.98 | 6.072 | -1.4022 | 5.7139 | -1.826
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 11.04 | 4.9244 | #NUM! | 5.7059 | -1.8377
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.1 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6981 | -1.8493
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 11.16 | 4.9244 | #NUM! | 5.6903 | -1.861
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.22 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6826 | -1.8727
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.28 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6751 | -1.8843
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.34 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6676 | -1.896
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.4 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6602 | -1.9076
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 11.46 | 6.072 | -1.4022 | 5.6528 | -1.9193
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 11.52 | 4.9244 | #NUM! | 5.6456 | -1.931
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.58 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6385 | -1.9426
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 11.64 | 6.072 | -1.4022 | 5.6314 | -1.9543
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.7 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6244 | -1.9659
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 11.76 | 6.6458 | -0.96398 | 5.6175 | -1.9776
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 11.82 | 4.3506 | #NUM! | 5.6107 | -1.9893
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 11.88 | 5.4982 | -2.2007 | 5.6039 | -2.0009
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 11.94 | 6.072 | -1.4022 | 5.5973 | -2.0126
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 12 | 5.4982 | -2.2007 | 5.5907 | -2.0242
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 12.06 | 6.6458 | -0.96398 | 5.5842 | -2.0359
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 12.12 | 4.9244 | #NUM! | 5.5777 | -2.0476
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 12.18 | 6.072 | -1.4022 | 5.5714 | -2.0592
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 12.24 | 5.4982 | -2.2007 | 5.5651 | -2.0709
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 12.3 | 4.3506 | #NUM! | 5.5588 | -2.0825
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 12.36 | 4.9244 | #NUM! | 5.5527 | -2.0942
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 12.42 | 6.072 | -1.4022 | 5.5466 | -2.1059
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 12.48 | 6.072 | -1.4022 | 5.5406 | -2.1175
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 12.54 | 4.9244 | #NUM! | 5.5347 | -2.1292
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 12.6 | 6.6458 | -0.96398 | 5.5288 | -2.1408
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 12.66 | 5.4982 | -2.2007 | 5.523 | -2.1525
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 12.72 | 4.9244 | #NUM! | 5.5173 | -2.1641
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 12.78 | 5.4982 | -2.2007 | 5.5116 | -2.1758
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 12.84 | 6.072 | -1.4022 | 5.506 | -2.1875
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 12.9 | 5.4982 | -2.2007 | 5.5005 | -2.1991
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 12.96 | 6.072 | -1.4022 | 5.495 | -2.2108
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 13.02 | 4.3506 | #NUM! | 5.4896 | -2.2224
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 13.08 | 4.9244 | #NUM! | 5.4843 | -2.2341
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.14 | 5.4982 | -2.2007 | 5.479 | -2.2458
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.2 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4738 | -2.2574
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.26 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4686 | -2.2691
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.32 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4635 | -2.2807
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 13.38 | 6.072 | -1.4022 | 5.4585 | -2.2924
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.44 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4535 | -2.3041
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 13.5 | 4.9244 | #NUM! | 5.4486 | -2.3157
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.56 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4437 | -2.3274
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 13.62 | 4.9244 | #NUM! | 5.4389 | -2.339
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.68 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4342 | -2.3507
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 13.74 | 4.9244 | #NUM! | 5.4295 | -2.3624
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.8 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4248 | -2.374
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 13.86 | 4.9244 | #NUM! | 5.4202 | -2.3857
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 13.92 | 4.9244 | #NUM! | 5.4157 | -2.3973
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 13.98 | 5.4982 | -2.2007 | 5.4112 | -2.409
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 14.04 | 4.9244 | #NUM! | 5.4068 | -2.4207
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 14.1 | 4.9244 | #NUM! | 5.4024 | -2.4323
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 14.16 | 5.4982 | -2.2007 | 5.398 | -2.444
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 14.22 | 6.072 | -1.4022 | 5.3938 | -2.4556
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 14.28 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3895 | -2.4673
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 14.34 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3854 | -2.4789
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 14.4 | 4.3506 | #NUM! | 5.3812 | -2.4906
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 14.46 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3771 | -2.5023
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 14.52 | 6.072 | -1.4022 | 5.3731 | -2.5139
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 14.58 | 6.072 | -1.4022 | 5.3691 | -2.5256
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 14.64 | 4.9244 | #NUM! | 5.3652 | -2.5372
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 14.7 | 4.3506 | #NUM! | 5.3613 | -2.5489
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 14.76 | 6.072 | -1.4022 | 5.3574 | -2.5606
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 14.82 | 6.072 | -1.4022 | 5.3536 | -2.5722
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 14.88 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3498 | -2.5839
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 14.94 | 4.9244 | #NUM! | 5.3461 | -2.5955
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3424 | -2.6072
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 15.06 | 6.072 | -1.4022 | 5.3388 | -2.6189
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.12 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3352 | -2.6305
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.18 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3316 | -2.6422
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.24 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3281 | -2.6538
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 15.3 | 4.9244 | #NUM! | 5.3247 | -2.6655
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.36 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3212 | -2.6772
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.42 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3178 | -2.6888
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.48 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3145 | -2.7005
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 15.54 | 6.072 | -1.4022 | 5.3112 | -2.7121
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.6 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3079 | -2.7238
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 15.66 | 6.072 | -1.4022 | 5.3047 | -2.7355
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.72 | 5.4982 | -2.2007 | 5.3015 | -2.7471
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 15.78 | 6.6458 | -0.96398 | 5.2983 | -2.7588
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 15.84 | 6.6458 | -0.96398 | 5.2952 | -2.7704
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 15.9 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2921 | -2.7821
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 15.96 | 4.9244 | #NUM! | 5.289 | -2.7938
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.02 | 5.4982 | -2.2007 | 5.286 | -2.8054
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 16.08 | 6.6458 | -0.96398 | 5.283 | -2.8171
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.14 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2801 | -2.8287
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.2 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2772 | -2.8404
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.26 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2743 | -2.852
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.32 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2715 | -2.8637
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 16.38 | 6.072 | -1.4022 | 5.2686 | -2.8754
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.44 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2659 | -2.887
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.5 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2631 | -2.8987
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 16.56 | 4.3506 | #NUM! | 5.2604 | -2.9103
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 16.62 | 4.9244 | #NUM! | 5.2577 | -2.922
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 16.68 | 4.3506 | #NUM! | 5.2551 | -2.9337
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 16.74 | 6.072 | -1.4022 | 5.2524 | -2.9453
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 16.8 | 4.9244 | #NUM! | 5.2498 | -2.957
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.86 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2473 | -2.9686
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 16.92 | 4.9244 | #NUM! | 5.2447 | -2.9803
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 16.98 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2422 | -2.992
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 17.04 | 4.9244 | #NUM! | 5.2398 | -3.0036
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.1 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2373 | -3.0153
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 17.16 | 6.072 | -1.4022 | 5.2349 | -3.0269
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.22 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2325 | -3.0386
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 17.28 | 4.9244 | #NUM! | 5.2302 | -3.0503
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 17.34 | 6.072 | -1.4022 | 5.2278 | -3.0619
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.4 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2255 | -3.0736
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.46 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2232 | -3.0852
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.52 | 5.4982 | -2.2007 | 5.221 | -3.0969
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.58 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2187 | -3.1086
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 17.64 | 4.9244 | #NUM! | 5.2165 | -3.1202
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.7 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2144 | -3.1319
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 17.76 | 4.9244 | #NUM! | 5.2122 | -3.1435
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 17.82 | 6.6458 | -0.96398 | 5.2101 | -3.1552
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 17.88 | 6.072 | -1.4022 | 5.208 | -3.1668
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 17.94 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2059 | -3.1785
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 18 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2039 | -3.1902
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 18.06 | 5.4982 | -2.2007 | 5.2018 | -3.2018
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 18.12 | 4.9244 | #NUM! | 5.1998 | -3.2135
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 18.18 | 6.072 | -1.4022 | 5.1978 | -3.2251
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 18.24 | 4.3506 | #NUM! | 5.1959 | -3.2368
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 18.3 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1939 | -3.2485
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 18.36 | 5.4982 | -2.2007 | 5.192 | -3.2601
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 18.42 | 4.9244 | #NUM! | 5.1901 | -3.2718
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 18.48 | 4.9244 | #NUM! | 5.1883 | -3.2834
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 18.54 | 4.3506 | #NUM! | 5.1864 | -3.2951
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 18.6 | 4.9244 | #NUM! | 5.1846 | -3.3068
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 18.66 | 4.3506 | #NUM! | 5.1828 | -3.3184
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 18.72 | 5.4982 | -2.2007 | 5.181 | -3.3301
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 18.78 | 4.3506 | #NUM! | 5.1792 | -3.3417
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 18.84 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1775 | -3.3534
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 18.9 | 6.072 | -1.4022 | 5.1758 | -3.3651
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 18.96 | 6.072 | -1.4022 | 5.1741 | -3.3767
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 19.02 | 4.9244 | #NUM! | 5.1724 | -3.3884
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.08 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1707 | -3.4
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 19.14 | 4.9244 | #NUM! | 5.1691 | -3.4117
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 19.2 | 4.9244 | #NUM! | 5.1674 | -3.4234
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 19.26 | 6.6458 | -0.96398 | 5.1658 | -3.435
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.32 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1642 | -3.4467
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.38 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1627 | -3.4583
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 19.44 | 4.9244 | #NUM! | 5.1611 | -3.47
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.5 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1596 | -3.4817
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 19.56 | 6.072 | -1.4022 | 5.1581 | -3.4933
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 19.62 | 4.3506 | #NUM! | 5.1566 | -3.505
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.68 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1551 | -3.5166
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 19.74 | 4.9244 | #NUM! | 5.1536 | -3.5283
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 19.8 | 6.072 | -1.4022 | 5.1522 | -3.5399
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.86 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1507 | -3.5516
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.92 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1493 | -3.5633
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 19.98 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1479 | -3.5749
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 20.04 | 4.9244 | #NUM! | 5.1465 | -3.5866
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 20.1 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1452 | -3.5982
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 20.16 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1438 | -3.6099
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 20.22 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1425 | -3.6216
2002-09-25 | 13:54 | -0.00053711 | 20.28 | 3.7768 | #NUM! | 5.1412 | -3.6332
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 20.34 | 6.072 | -1.4022 | 5.1399 | -3.6449
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 20.4 | 4.9244 | #NUM! | 5.1386 | -3.6565
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 20.46 | 4.9244 | #NUM! | 5.1373 | -3.6682
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 20.52 | 4.9244 | #NUM! | 5.1361 | -3.6799
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 20.58 | 6.072 | -1.4022 | 5.1348 | -3.6915
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 20.64 | 4.3506 | #NUM! | 5.1336 | -3.7032
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 20.7 | 4.3506 | #NUM! | 5.1324 | -3.7148
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 20.76 | 6.072 | -1.4022 | 5.1312 | -3.7265
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 20.82 | 5.4982 | -2.2007 | 5.13 | -3.7382
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 20.88 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1288 | -3.7498
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 20.94 | 4.9244 | #NUM! | 5.1276 | -3.7615
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 21 | 4.3506 | #NUM! | 5.1265 | -3.7731
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 21.06 | 4.9244 | #NUM! | 5.1254 | -3.7848
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 21.12 | 4.9244 | #NUM! | 5.1242 | -3.7965
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 21.18 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1231 | -3.8081
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 21.24 | 6.072 | -1.4022 | 5.122 | -3.8198
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 21.3 | 5.4982 | -2.2007 | 5.121 | -3.8314
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 21.36 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1199 | -3.8431
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 21.42 | 4.3506 | #NUM! | 5.1188 | -3.8547
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 21.48 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1178 | -3.8664
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 21.54 | 4.9244 | #NUM! | 5.1168 | -3.8781
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 21.6 | 4.3506 | #NUM! | 5.1157 | -3.8897
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 21.66 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1147 | -3.9014
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 21.72 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1137 | -3.913
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 21.78 | 6.072 | -1.4022 | 5.1127 | -3.9247
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 21.84 | 4.9244 | #NUM! | 5.1118 | -3.9364
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 21.9 | 4.3506 | #NUM! | 5.1108 | -3.948
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 21.96 | 6.6458 | -0.96398 | 5.1099 | -3.9597
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 22.02 | 4.3506 | #NUM! | 5.1089 | -3.9713
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 22.08 | 6.072 | -1.4022 | 5.108 | -3.983
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 22.14 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1071 | -3.9947
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 22.2 | 4.9244 | #NUM! | 5.1062 | -4.0063
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 22.26 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1053 | -4.018
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 22.32 | 4.9244 | #NUM! | 5.1044 | -4.0296
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 22.38 | 4.9244 | #NUM! | 5.1035 | -4.0413
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 22.44 | 4.3506 | #NUM! | 5.1026 | -4.053
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 22.5 | 4.9244 | #NUM! | 5.1018 | -4.0646
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 22.56 | 4.3506 | #NUM! | 5.1009 | -4.0763
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 22.62 | 5.4982 | -2.2007 | 5.1001 | -4.0879
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 22.68 | 4.3506 | #NUM! | 5.0993 | -4.0996
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 22.74 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0984 | -4.1113
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 22.8 | 4.9244 | #NUM! | 5.0976 | -4.1229
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 22.86 | 6.6458 | -0.96398 | 5.0968 | -4.1346
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 22.92 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0961 | -4.1462
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 22.98 | 6.072 | -1.4022 | 5.0953 | -4.1579
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.04 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0945 | -4.1696
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.1 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0937 | -4.1812
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 23.16 | 4.9244 | #NUM! | 5.093 | -4.1929
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.22 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0922 | -4.2045
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.28 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0915 | -4.2162
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 23.34 | 4.3506 | #NUM! | 5.0908 | -4.2278
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.4 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0901 | -4.2395
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 23.46 | 4.3506 | #NUM! | 5.0893 | -4.2512
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 23.52 | 4.3506 | #NUM! | 5.0886 | -4.2628
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.58 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0879 | -4.2745
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 23.64 | 4.3506 | #NUM! | 5.0873 | -4.2861
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 23.7 | 4.9244 | #NUM! | 5.0866 | -4.2978
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 23.76 | 6.072 | -1.4022 | 5.0859 | -4.3095
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 23.82 | 6.072 | -1.4022 | 5.0853 | -4.3211
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 23.88 | 4.9244 | #NUM! | 5.0846 | -4.3328
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 23.94 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0839 | -4.3444
2002-09-25 | 13:54 | -0.00053711 | 24 | 3.7768 | #NUM! | 5.0833 | -4.3561
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 24.06 | 6.072 | -1.4022 | 5.0827 | -4.3678
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 24.12 | 4.9244 | #NUM! | 5.0821 | -4.3794
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.18 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0814 | -4.3911
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 24.24 | 4.3506 | #NUM! | 5.0808 | -4.4027
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.3 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0802 | -4.4144
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.36 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0796 | -4.4261
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 24.42 | 4.9244 | #NUM! | 5.079 | -4.4377
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.48 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0784 | -4.4494
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 24.54 | 4.3506 | #NUM! | 5.0779 | -4.461
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.6 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0773 | -4.4727
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 24.66 | 4.9244 | #NUM! | 5.0767 | -4.4844
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.72 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0762 | -4.496
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 24.78 | 4.9244 | #NUM! | 5.0756 | -4.5077
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 24.84 | 4.9244 | #NUM! | 5.0751 | -4.5193
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 24.9 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0746 | -4.531
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 24.96 | 4.9244 | #NUM! | 5.074 | -4.5426
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 25.02 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0735 | -4.5543
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 25.08 | 4.9244 | #NUM! | 5.073 | -4.566
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 25.14 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0725 | -4.5776
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 25.2 | 6.072 | -1.4022 | 5.072 | -4.5893
2002-09-25 | 13:54 | -0.00041504 | 25.26 | 6.6458 | -0.96398 | 5.0715 | -4.6009
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 25.32 | 4.9244 | #NUM! | 5.071 | -4.6126
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 25.38 | 4.9244 | #NUM! | 5.0705 | -4.6243
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 25.44 | 6.072 | -1.4022 | 5.07 | -4.6359
2002-09-25 | 13:54 | -0.00053711 | 25.5 | 3.7768 | #NUM! | 5.0695 | -4.6476
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 25.56 | 4.3506 | #NUM! | 5.069 | -4.6592
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 25.62 | 4.3506 | #NUM! | 5.0686 | -4.6709
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 25.68 | 6.072 | -1.4022 | 5.0681 | -4.6826
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 25.74 | 4.3506 | #NUM! | 5.0677 | -4.6942
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 25.8 | 6.072 | -1.4022 | 5.0672 | -4.7059
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 25.86 | 4.3506 | #NUM! | 5.0668 | -4.7175
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 25.92 | 6.072 | -1.4022 | 5.0663 | -4.7292
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 25.98 | 4.9244 | #NUM! | 5.0659 | -4.7409
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 26.04 | 4.9244 | #NUM! | 5.0654 | -4.7525
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 26.1 | 5.4982 | -2.2007 | 5.065 | -4.7642
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 26.16 | 4.3506 | #NUM! | 5.0646 | -4.7758
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 26.22 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0642 | -4.7875
2002-09-25 | 13:54 | -0.00051269 | 26.28 | 4.3506 | #NUM! | 5.0638 | -4.7992
2002-09-25 | 13:54 | -0.00043945 | 26.34 | 6.072 | -1.4022 | 5.0634 | -4.8108
2002-09-25 | 13:54 | -0.00046387 | 26.4 | 5.4982 | -2.2007 | 5.063 | -4.8225
2002-09-25 | 13:54 | -0.00048828 | 26.46 | 4.9244 | #NUM! | 5.0626 | -4.8341
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 26.52 | 4.9244 | #NUM! | 5.0622 | -4.8458
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 26.58 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0618 | -4.8575
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 26.64 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0614 | -4.8691
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 26.7 | 5.4982 | -2.2007 | 5.061 | -4.8808
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 26.76 | 4.9244 | #NUM! | 5.0607 | -4.8924
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 26.82 | 4.9244 | #NUM! | 5.0603 | -4.9041
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 26.88 | 6.072 | -1.4022 | 5.0599 | -4.9157
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 26.94 | 4.3506 | #NUM! | 5.0596 | -4.9274
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 27 | 6.072 | -1.4022 | 5.0592 | -4.9391
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 27.06 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0588 | -4.9507
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 27.12 | 4.9244 | #NUM! | 5.0585 | -4.9624
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 27.18 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0582 | -4.974
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 27.24 | 4.9244 | #NUM! | 5.0578 | -4.9857
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 27.3 | 4.9244 | #NUM! | 5.0575 | -4.9974
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 27.36 | 3.7768 | #NUM! | 5.0571 | -5.009
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 27.42 | 6.072 | -1.4022 | 5.0568 | -5.0207
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 27.48 | 4.9244 | #NUM! | 5.0565 | -5.0323
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 27.54 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0562 | -5.044
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 27.6 | 6.6458 | -0.96398 | 5.0558 | -5.0557
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 27.66 | 4.9244 | #NUM! | 5.0555 | -5.0673
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 27.72 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0552 | -5.079
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 27.78 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0549 | -5.0906
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 27.84 | 4.9244 | #NUM! | 5.0546 | -5.1023
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 27.9 | 4.3506 | #NUM! | 5.0543 | -5.114
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 27.96 | 3.7768 | #NUM! | 5.054 | -5.1256
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 28.02 | 4.9244 | #NUM! | 5.0537 | -5.1373
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 28.08 | 4.3506 | #NUM! | 5.0534 | -5.1489
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 28.14 | 6.072 | -1.4022 | 5.0531 | -5.1606
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 28.2 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0529 | -5.1723
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 28.26 | 4.9244 | #NUM! | 5.0526 | -5.1839
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 28.32 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0523 | -5.1956
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 28.38 | 4.3506 | #NUM! | 5.052 | -5.2072
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 28.44 | 6.072 | -1.4022 | 5.0518 | -5.2189
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 28.5 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0515 | -5.2305
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 28.56 | 3.7768 | #NUM! | 5.0512 | -5.2422
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 28.62 | 4.9244 | #NUM! | 5.051 | -5.2539
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 28.68 | 4.3506 | #NUM! | 5.0507 | -5.2655
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 28.74 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0505 | -5.2772
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 28.8 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0502 | -5.2888
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 28.86 | 5.4982 | -2.2007 | 5.05 | -5.3005
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 28.92 | 4.9244 | #NUM! | 5.0497 | -5.3122
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 28.98 | 4.9244 | #NUM! | 5.0495 | -5.3238
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 29.04 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0492 | -5.3355
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 29.1 | 3.7768 | #NUM! | 5.049 | -5.3471
2002-09-25 | 13:55 | -0.00041504 | 29.16 | 6.6458 | -0.96398 | 5.0488 | -5.3588
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 29.22 | 3.7768 | #NUM! | 5.0485 | -5.3705
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 29.28 | 4.9244 | #NUM! | 5.0483 | -5.3821
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 29.34 | 4.3506 | #NUM! | 5.0481 | -5.3938
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 29.4 | 4.9244 | #NUM! | 5.0478 | -5.4054
2002-09-25 | 13:55 | -0.00051269 | 29.46 | 4.3506 | #NUM! | 5.0476 | -5.4171
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 29.52 | 6.072 | -1.4022 | 5.0474 | -5.4288
2002-09-25 | 13:55 | -0.00043945 | 29.58 | 6.072 | -1.4022 | 5.0472 | -5.4404
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 29.64 | 4.9244 | #NUM! | 5.047 | -5.4521
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 29.7 | 4.9244 | #NUM! | 5.0468 | -5.4637
2002-09-25 | 13:55 | -0.00048828 | 29.76 | 4.9244 | #NUM! | 5.0466 | -5.4754
2002-09-25 | 13:55 | -0.00046387 | 29.82 | 5.4982 | -2.2007 | 5.0463 | -5.4871
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 29.88 | 3.7768 | #NUM! | 5.0461 | -5.4987
2002-09-25 | 13:55 | -0.00053711 | 29.94 | 3.7768 | #NUM! | 5.0459 | -5.5104
END DATA

## AirStep
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 14:11 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 3.5856 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 20.7817 | C
START COMMENT |  |  |  | t(0) | 6 | seconds
4.5 Ice Bath to 23 room temperature Air |  |  |  | Sx | 2.5859
END COMMENT |  |  |  | Resolution | 0 | C
|  |  |  | Tau from Γ(t) | 67.7898
START DATA |  |  |  | Γ(t) Intercept | 0.065517 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.014751
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 14:11 | -0.00056152 | 0 | 3.2031 | 0.022001 | 3.5856 | 0.065517
2002-09-25 | 14:11 | -0.00053711 | 1 | 3.7768 | -0.011185 | 3.5856 | 0.050765
2002-09-25 | 14:11 | -0.00053711 | 2 | 3.7768 | -0.011185 | 3.5856 | 0.036014
2002-09-25 | 14:11 | -0.00053711 | 3 | 3.7768 | -0.011185 | 3.5856 | 0.021262
2002-09-25 | 14:11 | -0.00053711 | 4 | 3.7768 | -0.011185 | 3.5856 | 0.0065108
2002-09-25 | 14:11 | -0.00056152 | 5 | 3.2031 | 0.022001 | 3.5856 | -0.0082407
2002-09-25 | 14:11 | -0.00058594 | 6 | 2.6293 | 0.054122 | 3.5856 | -0.022992
2002-09-25 | 14:11 | -0.00051269 | 7 | 4.3506 | -0.045509 | 3.8374 | -0.037744
2002-09-25 | 14:11 | -0.00051269 | 8 | 4.3506 | -0.045509 | 4.0855 | -0.052495
2002-09-25 | 14:11 | -0.00051269 | 9 | 4.3506 | -0.045509 | 4.33 | -0.067247
2002-09-25 | 14:11 | -0.00048828 | 10 | 4.9244 | -0.081054 | 4.5709 | -0.081998
2002-09-25 | 14:12 | -0.00051269 | 11 | 4.3506 | -0.045509 | 4.8083 | -0.09675
2002-09-25 | 14:12 | -0.00046387 | 12 | 5.4982 | -0.11791 | 5.0422 | -0.1115
2002-09-25 | 14:12 | -0.00043945 | 13 | 6.072 | -0.15617 | 5.2727 | -0.12625
2002-09-25 | 14:12 | -0.00046387 | 14 | 5.4982 | -0.11791 | 5.4998 | -0.141
2002-09-25 | 14:12 | -0.00043945 | 15 | 6.072 | -0.15617 | 5.7235 | -0.15576
2002-09-25 | 14:12 | -0.00041504 | 16 | 6.6458 | -0.19596 | 5.944 | -0.17051
2002-09-25 | 14:12 | -0.00039063 | 17 | 7.2195 | -0.2374 | 6.1613 | -0.18526
2002-09-25 | 14:12 | -0.00036621 | 18 | 7.7933 | -0.28063 | 6.3754 | -0.20001
2002-09-25 | 14:12 | -0.0003418 | 19 | 8.3671 | -0.32581 | 6.5864 | -0.21476
2002-09-25 | 14:12 | -0.00039063 | 20 | 7.2195 | -0.2374 | 6.7942 | -0.22951
2002-09-25 | 14:12 | -0.00039063 | 21 | 7.2195 | -0.2374 | 6.999 | -0.24426
2002-09-25 | 14:12 | -0.00026856 | 22 | 10.0885 | -0.47507 | 7.2009 | -0.25902
2002-09-25 | 14:12 | -0.0003418 | 23 | 8.3671 | -0.32581 | 7.3997 | -0.27377
2002-09-25 | 14:12 | -0.00031738 | 24 | 8.9409 | -0.37313 | 7.5957 | -0.28852
2002-09-25 | 14:12 | -0.0003418 | 25 | 8.3671 | -0.32581 | 7.7888 | -0.30327
2002-09-25 | 14:12 | -0.00026856 | 26 | 10.0885 | -0.47507 | 7.979 | -0.31802
2002-09-25 | 14:12 | -0.00026856 | 27 | 10.0885 | -0.47507 | 8.1665 | -0.33277
2002-09-25 | 14:12 | -0.00031738 | 28 | 8.9409 | -0.37313 | 8.3512 | -0.34752
2002-09-25 | 14:12 | -0.00026856 | 29 | 10.0885 | -0.47507 | 8.5333 | -0.36228
2002-09-25 | 14:12 | -0.00031738 | 30 | 8.9409 | -0.37313 | 8.7126 | -0.37703
2002-09-25 | 14:12 | -0.00031738 | 31 | 8.9409 | -0.37313 | 8.8893 | -0.39178
2002-09-25 | 14:12 | -0.00029297 | 32 | 9.5147 | -0.4228 | 9.0635 | -0.40653
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 33 | 10.6622 | -0.53022 | 9.2351 | -0.42128
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 34 | 10.6622 | -0.53022 | 9.4042 | -0.43603
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 35 | 10.6622 | -0.53022 | 9.5708 | -0.45079
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 36 | 10.6622 | -0.53022 | 9.7349 | -0.46554
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 37 | 10.6622 | -0.53022 | 9.8967 | -0.48029
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 38 | 11.236 | -0.58859 | 10.0561 | -0.49504
2002-09-25 | 14:12 | -0.00031738 | 39 | 8.9409 | -0.37313 | 10.2131 | -0.50979
2002-09-25 | 14:12 | -0.00026856 | 40 | 10.0885 | -0.47507 | 10.3679 | -0.52454
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 41 | 10.6622 | -0.53022 | 10.5204 | -0.53929
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 42 | 11.236 | -0.58859 | 10.6706 | -0.55405
2002-09-25 | 14:12 | -0.00019531 | 43 | 11.8098 | -0.65059 | 10.8187 | -0.5688 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 44 | 11.236 | -0.58859 | 10.9646 | -0.58355 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 45 | 10.6622 | -0.53022 | 11.1083 | -0.5983 |  | slope | -0.01597 | 0.23065 | intercept
2002-09-25 | 14:12 | -0.00024414 | 46 | 10.6622 | -0.53022 | 11.25 | -0.61305 |  | Standard error for the slope | 0.0010698 | 0.14398 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 47 | 11.236 | -0.58859 | 11.3896 | -0.6278 |  | R Square | 0.71462 | 0.26806 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 48 | 11.236 | -0.58859 | 11.5271 | -0.64255 |  | The F statistic | 222.8669 | 89 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 14:12 | -0.0001709 | 49 | 12.3836 | -0.71668 | 11.6626 | -0.65731 |  | regression sum of squares | 16.0149 | 6.3954 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 50 | 11.236 | -0.58859 | 11.7962 | -0.67206
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 51 | 12.9574 | -0.78745 | 11.9277 | -0.68681 |  | t = -1/Slope = | 62.6157 | seconds
2002-09-25 | 14:12 | -0.0001709 | 52 | 12.3836 | -0.71668 | 12.0574 | -0.70156
2002-09-25 | 14:12 | -0.00021973 | 53 | 11.236 | -0.58859 | 12.1851 | -0.71631
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 54 | 12.9574 | -0.78745 | 12.311 | -0.73106
2002-09-25 | 14:12 | -0.00019531 | 55 | 11.8098 | -0.65059 | 12.4351 | -0.74581
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 56 | 12.9574 | -0.78745 | 12.5573 | -0.76057
2002-09-25 | 14:12 | -0.0001709 | 57 | 12.3836 | -0.71668 | 12.6777 | -0.77532
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 58 | 12.9574 | -0.78745 | 12.7964 | -0.79007
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 59 | 12.9574 | -0.78745 | 12.9133 | -0.80482
2002-09-25 | 14:12 | -0.00019531 | 60 | 11.8098 | -0.65059 | 13.0285 | -0.81957
2002-09-25 | 14:12 | -7.3242e-05 | 61 | 14.6787 | -1.0359 | 13.1421 | -0.83432
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 62 | 12.9574 | -0.78745 | 13.2539 | -0.84907
2002-09-25 | 14:12 | -0.0001709 | 63 | 12.3836 | -0.71668 | 13.3642 | -0.86383
2002-09-25 | 14:12 | -7.3242e-05 | 64 | 14.6787 | -1.0359 | 13.4728 | -0.87858
2002-09-25 | 14:12 | -9.7656e-05 | 65 | 14.105 | -0.94605 | 13.5798 | -0.89333
2002-09-25 | 14:12 | -9.7656e-05 | 66 | 14.105 | -0.94605 | 13.6853 | -0.90808
2002-09-25 | 14:12 | -9.7656e-05 | 67 | 14.105 | -0.94605 | 13.7892 | -0.92283
2002-09-25 | 14:12 | -0.00014648 | 68 | 12.9574 | -0.78745 | 13.8916 | -0.93758
2002-09-25 | 14:12 | -9.7656e-05 | 69 | 14.105 | -0.94605 | 13.9925 | -0.95234
2002-09-25 | 14:13 | -7.3242e-05 | 70 | 14.6787 | -1.0359 | 14.0919 | -0.96709
2002-09-25 | 14:13 | -7.3242e-05 | 71 | 14.6787 | -1.0359 | 14.1898 | -0.98184
2002-09-25 | 14:13 | -0.00012207 | 72 | 13.5312 | -0.86361 | 14.2864 | -0.99659
2002-09-25 | 14:13 | -9.7656e-05 | 73 | 14.105 | -0.94605 | 14.3815 | -1.0113
2002-09-25 | 14:13 | -9.7656e-05 | 74 | 14.105 | -0.94605 | 14.4752 | -1.0261
2002-09-25 | 14:13 | -9.7656e-05 | 75 | 14.105 | -0.94605 | 14.5675 | -1.0408
2002-09-25 | 14:13 | -0.00012207 | 76 | 13.5312 | -0.86361 | 14.6585 | -1.0556
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 77 | 15.2525 | -1.1346 | 14.7482 | -1.0703
2002-09-25 | 14:13 | -7.3242e-05 | 78 | 14.6787 | -1.0359 | 14.8366 | -1.0851
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 79 | 15.8263 | -1.2442 | 14.9236 | -1.0999
2002-09-25 | 14:13 | -7.3242e-05 | 80 | 14.6787 | -1.0359 | 15.0094 | -1.1146
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 81 | 15.2525 | -1.1346 | 15.0939 | -1.1294
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 82 | 15.2525 | -1.1346 | 15.1772 | -1.1441
2002-09-25 | 14:13 | -7.3242e-05 | 83 | 14.6787 | -1.0359 | 15.2593 | -1.1589
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 84 | 15.2525 | -1.1346 | 15.3401 | -1.1736
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 85 | 15.2525 | -1.1346 | 15.4198 | -1.1884
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 86 | 15.8263 | -1.2442 | 15.4983 | -1.2031
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 87 | 15.8263 | -1.2442 | 15.5757 | -1.2179
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 88 | 15.8263 | -1.2442 | 15.6519 | -1.2326
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 89 | 15.8263 | -1.2442 | 15.7271 | -1.2474
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 90 | 15.8263 | -1.2442 | 15.8011 | -1.2621
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 91 | 15.8263 | -1.2442 | 15.874 | -1.2769
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 92 | 16.9739 | -1.5076 | 15.9459 | -1.2916
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 93 | 16.4001 | -1.3673 | 16.0167 | -1.3064
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 94 | 15.8263 | -1.2442 | 16.0865 | -1.3211
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 95 | 15.2525 | -1.1346 | 16.1552 | -1.3359
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 96 | 15.8263 | -1.2442 | 16.223 | -1.3506
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 97 | 16.4001 | -1.3673 | 16.2897 | -1.3654
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 98 | 16.9739 | -1.5076 | 16.3555 | -1.3801
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 99 | 16.9739 | -1.5076 | 16.4203 | -1.3949
2002-09-25 | 14:13 | -2.4414e-05 | 100 | 15.8263 | -1.2442 | 16.4842 | -1.4096
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 101 | 16.4001 | -1.3673 | 16.5471 | -1.4244
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 102 | 16.9739 | -1.5076 | 16.6091 | -1.4391
2002-09-25 | 14:13 | -4.8828e-05 | 103 | 15.2525 | -1.1346 | 16.6702 | -1.4539
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 104 | 16.9739 | -1.5076 | 16.7304 | -1.4686
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 105 | 16.9739 | -1.5076 | 16.7897 | -1.4834
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 106 | 16.4001 | -1.3673 | 16.8482 | -1.4981
2002-09-25 | 14:13 | 7.3242e-05 | 107 | 18.1214 | -1.8663 | 16.9058 | -1.5129
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 108 | 16.4001 | -1.3673 | 16.9625 | -1.5276
2002-09-25 | 14:13 | 7.3242e-05 | 109 | 18.1214 | -1.8663 | 17.0185 | -1.5424
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 110 | 16.9739 | -1.5076 | 17.0736 | -1.5571
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 111 | 16.9739 | -1.5076 | 17.1279 | -1.5719
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 112 | 17.5477 | -1.6709 | 17.1814 | -1.5866
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 113 | 16.9739 | -1.5076 | 17.2341 | -1.6014
2002-09-25 | 14:13 | 9.7656e-05 | 114 | 18.6952 | -2.1092 | 17.286 | -1.6162
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 115 | 17.5477 | -1.6709 | 17.3372 | -1.6309
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 116 | 16.9739 | -1.5076 | 17.3877 | -1.6457
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 117 | 16.9739 | -1.5076 | 17.4374 | -1.6604
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 118 | 16.4001 | -1.3673 | 17.4863 | -1.6752
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 119 | 17.5477 | -1.6709 | 17.5346 | -1.6899
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 120 | 17.5477 | -1.6709 | 17.5822 | -1.7047
2002-09-25 | 14:13 | 7.3242e-05 | 121 | 18.1214 | -1.8663 | 17.629 | -1.7194
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 122 | 16.4001 | -1.3673 | 17.6752 | -1.7342
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 123 | 17.5477 | -1.6709 | 17.7207 | -1.7489
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 124 | 17.5477 | -1.6709 | 17.7655 | -1.7637
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 125 | 16.9739 | -1.5076 | 17.8096 | -1.7784
2002-09-25 | 14:13 | 0 | 126 | 16.4001 | -1.3673 | 17.8532 | -1.7932
2002-09-25 | 14:13 | 2.4414e-05 | 127 | 16.9739 | -1.5076 | 17.8961 | -1.8079
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 128 | 17.5477 | -1.6709 | 17.9383 | -1.8227
2002-09-25 | 14:13 | 9.7656e-05 | 129 | 18.6952 | -2.1092 | 17.9799 | -1.8374
2002-09-25 | 14:13 | 4.8828e-05 | 130 | 17.5477 | -1.6709 | 18.021 | -1.8522
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 131 | 19.269 | -2.4308 | 18.0614 | -1.8669
2002-09-25 | 14:14 | 0 | 132 | 16.4001 | -1.3673 | 18.1012 | -1.8817
2002-09-25 | 14:14 | 4.8828e-05 | 133 | 17.5477 | -1.6709 | 18.1405 | -1.8964
2002-09-25 | 14:14 | 4.8828e-05 | 134 | 17.5477 | -1.6709 | 18.1792 | -1.9112
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 135 | 18.1214 | -1.8663 | 18.2173 | -1.9259
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 136 | 19.269 | -2.4308 | 18.2548 | -1.9407
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 137 | 18.1214 | -1.8663 | 18.2918 | -1.9554
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 138 | 18.6952 | -2.1092 | 18.3283 | -1.9702
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 139 | 18.6952 | -2.1092 | 18.3642 | -1.9849
2002-09-25 | 14:14 | 4.8828e-05 | 140 | 17.5477 | -1.6709 | 18.3996 | -1.9997
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 141 | 18.1214 | -1.8663 | 18.4345 | -2.0144
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 142 | 18.6952 | -2.1092 | 18.4689 | -2.0292
2002-09-25 | 14:14 | 4.8828e-05 | 143 | 17.5477 | -1.6709 | 18.5027 | -2.0439
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 144 | 19.269 | -2.4308 | 18.5361 | -2.0587
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 145 | 18.1214 | -1.8663 | 18.569 | -2.0734
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 146 | 18.6952 | -2.1092 | 18.6014 | -2.0882
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 147 | 18.6952 | -2.1092 | 18.6333 | -2.103
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 148 | 18.6952 | -2.1092 | 18.6648 | -2.1177
2002-09-25 | 14:14 | 4.8828e-05 | 149 | 17.5477 | -1.6709 | 18.6958 | -2.1325
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 150 | 19.8428 | -2.9077 | 18.7263 | -2.1472
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 151 | 19.269 | -2.4308 | 18.7564 | -2.162
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 152 | 18.6952 | -2.1092 | 18.7861 | -2.1767
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 153 | 18.1214 | -1.8663 | 18.8153 | -2.1915
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 154 | 19.269 | -2.4308 | 18.8441 | -2.2062
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 155 | 18.1214 | -1.8663 | 18.8725 | -2.221
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 156 | 19.269 | -2.4308 | 18.9004 | -2.2357
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 157 | 18.1214 | -1.8663 | 18.928 | -2.2505
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 158 | 19.269 | -2.4308 | 18.9551 | -2.2652
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 159 | 18.1214 | -1.8663 | 18.9819 | -2.28
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 160 | 18.6952 | -2.1092 | 19.0082 | -2.2947
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 161 | 18.6952 | -2.1092 | 19.0342 | -2.3095
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 162 | 19.269 | -2.4308 | 19.0598 | -2.3242
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 163 | 19.269 | -2.4308 | 19.085 | -2.339
2002-09-25 | 14:14 | 7.3242e-05 | 164 | 18.1214 | -1.8663 | 19.1098 | -2.3537
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 165 | 19.8428 | -2.9077 | 19.1343 | -2.3685
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 166 | 19.269 | -2.4308 | 19.1584 | -2.3832
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 167 | 19.8428 | -2.9077 | 19.1822 | -2.398
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 168 | 19.8428 | -2.9077 | 19.2056 | -2.4127
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 169 | 19.269 | -2.4308 | 19.2287 | -2.4275
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 170 | 19.269 | -2.4308 | 19.2515 | -2.4422
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 171 | 19.8428 | -2.9077 | 19.2739 | -2.457
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 172 | 19.269 | -2.4308 | 19.2959 | -2.4717
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 173 | 19.269 | -2.4308 | 19.3177 | -2.4865
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 174 | 18.6952 | -2.1092 | 19.3391 | -2.5012
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 175 | 19.8428 | -2.9077 | 19.3603 | -2.516
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 176 | 19.8428 | -2.9077 | 19.3811 | -2.5307
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 177 | 19.8428 | -2.9077 | 19.4016 | -2.5455
2002-09-25 | 14:14 | 0.0001709 | 178 | 20.4166 | -3.8521 | 19.4218 | -2.5602
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 179 | 19.269 | -2.4308 | 19.4417 | -2.575
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 180 | 19.8428 | -2.9077 | 19.4613 | -2.5897
2002-09-25 | 14:14 | 0.0001709 | 181 | 20.4166 | -3.8521 | 19.4807 | -2.6045
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 182 | 18.6952 | -2.1092 | 19.4997 | -2.6193
2002-09-25 | 14:14 | 0.00019531 | 183 | 20.9904 | #NUM! | 19.5185 | -2.634
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 184 | 19.269 | -2.4308 | 19.537 | -2.6488
2002-09-25 | 14:14 | 0.0001709 | 185 | 20.4166 | -3.8521 | 19.5552 | -2.6635
2002-09-25 | 14:14 | 9.7656e-05 | 186 | 18.6952 | -2.1092 | 19.5732 | -2.6783
2002-09-25 | 14:14 | 0.00014648 | 187 | 19.8428 | -2.9077 | 19.5909 | -2.693
2002-09-25 | 14:14 | 0.0001709 | 188 | 20.4166 | -3.8521 | 19.6083 | -2.7078
2002-09-25 | 14:14 | 0.00012207 | 189 | 19.269 | -2.4308 | 19.6255 | -2.7225
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 190 | 19.8428 | -2.9077 | 19.6424 | -2.7373
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 191 | 20.4166 | -3.8521 | 19.6591 | -2.752
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 192 | 19.269 | -2.4308 | 19.6755 | -2.7668
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 193 | 19.269 | -2.4308 | 19.6917 | -2.7815
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 194 | 20.4166 | -3.8521 | 19.7077 | -2.7963
2002-09-25 | 14:15 | 9.7656e-05 | 195 | 18.6952 | -2.1092 | 19.7234 | -2.811
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 196 | 19.269 | -2.4308 | 19.7389 | -2.8258
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 197 | 20.4166 | -3.8521 | 19.7542 | -2.8405
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 198 | 19.269 | -2.4308 | 19.7692 | -2.8553
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 199 | 20.4166 | -3.8521 | 19.7841 | -2.87
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 200 | 19.8428 | -2.9077 | 19.7987 | -2.8848
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 201 | 19.269 | -2.4308 | 19.8131 | -2.8995
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 202 | 19.8428 | -2.9077 | 19.8273 | -2.9143
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 203 | 20.4166 | -3.8521 | 19.8412 | -2.929
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 204 | 19.8428 | -2.9077 | 19.855 | -2.9438
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 205 | 20.9904 | #NUM! | 19.8686 | -2.9585
2002-09-25 | 14:15 | 9.7656e-05 | 206 | 18.6952 | -2.1092 | 19.8819 | -2.9733
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 207 | 20.4166 | -3.8521 | 19.8951 | -2.988
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 208 | 20.4166 | -3.8521 | 19.9081 | -3.0028
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 209 | 20.4166 | -3.8521 | 19.9209 | -3.0175
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 210 | 20.4166 | -3.8521 | 19.9335 | -3.0323
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 211 | 19.269 | -2.4308 | 19.9459 | -3.047
2002-09-25 | 14:15 | 0.00021973 | 212 | 21.5642 | #NUM! | 19.9582 | -3.0618
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 213 | 19.8428 | -2.9077 | 19.9702 | -3.0765
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 214 | 19.269 | -2.4308 | 19.9821 | -3.0913
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 215 | 20.4166 | -3.8521 | 19.9938 | -3.1061
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 216 | 20.4166 | -3.8521 | 20.0053 | -3.1208
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 217 | 20.9904 | #NUM! | 20.0167 | -3.1356
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 218 | 19.8428 | -2.9077 | 20.0279 | -3.1503
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 219 | 19.8428 | -2.9077 | 20.039 | -3.1651
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 220 | 19.269 | -2.4308 | 20.0498 | -3.1798
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 221 | 20.9904 | #NUM! | 20.0606 | -3.1946
2002-09-25 | 14:15 | 9.7656e-05 | 222 | 18.6952 | -2.1092 | 20.0711 | -3.2093
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 223 | 19.8428 | -2.9077 | 20.0815 | -3.2241
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 224 | 19.8428 | -2.9077 | 20.0918 | -3.2388
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 225 | 20.9904 | #NUM! | 20.1019 | -3.2536
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 226 | 20.4166 | -3.8521 | 20.1118 | -3.2683
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 227 | 20.4166 | -3.8521 | 20.1216 | -3.2831
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 228 | 19.8428 | -2.9077 | 20.1313 | -3.2978
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 229 | 20.4166 | -3.8521 | 20.1408 | -3.3126
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 230 | 20.4166 | -3.8521 | 20.1502 | -3.3273
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 231 | 19.8428 | -2.9077 | 20.1595 | -3.3421
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 232 | 20.4166 | -3.8521 | 20.1686 | -3.3568
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 233 | 20.9904 | #NUM! | 20.1776 | -3.3716
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 234 | 19.8428 | -2.9077 | 20.1864 | -3.3863
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 235 | 20.4166 | -3.8521 | 20.1951 | -3.4011
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 236 | 19.8428 | -2.9077 | 20.2037 | -3.4158
2002-09-25 | 14:15 | 0.00021973 | 237 | 21.5642 | #NUM! | 20.2122 | -3.4306
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 238 | 19.269 | -2.4308 | 20.2205 | -3.4453
2002-09-25 | 14:15 | 0.00021973 | 239 | 21.5642 | #NUM! | 20.2287 | -3.4601
2002-09-25 | 14:15 | 0.00012207 | 240 | 19.269 | -2.4308 | 20.2368 | -3.4748
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 241 | 20.4166 | -3.8521 | 20.2448 | -3.4896
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 242 | 20.9904 | #NUM! | 20.2527 | -3.5043
2002-09-25 | 14:15 | 0.00014648 | 243 | 19.8428 | -2.9077 | 20.2604 | -3.5191
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 244 | 20.4166 | -3.8521 | 20.268 | -3.5338
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 245 | 20.4166 | -3.8521 | 20.2756 | -3.5486
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 246 | 20.4166 | -3.8521 | 20.283 | -3.5633
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 247 | 20.4166 | -3.8521 | 20.2903 | -3.5781
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 248 | 20.4166 | -3.8521 | 20.2975 | -3.5928
2002-09-25 | 14:15 | 0.0001709 | 249 | 20.4166 | -3.8521 | 20.3046 | -3.6076
2002-09-25 | 14:15 | 0.00019531 | 250 | 20.9904 | #NUM! | 20.3116 | -3.6224
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 251 | 19.8428 | -2.9077 | 20.3184 | -3.6371
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 252 | 20.9904 | #NUM! | 20.3252 | -3.6519
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 253 | 20.4166 | -3.8521 | 20.3319 | -3.6666
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 254 | 20.9904 | #NUM! | 20.3385 | -3.6814
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 255 | 20.9904 | #NUM! | 20.345 | -3.6961
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 256 | 19.8428 | -2.9077 | 20.3514 | -3.7109
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 257 | 20.4166 | -3.8521 | 20.3577 | -3.7256
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 258 | 20.9904 | #NUM! | 20.3639 | -3.7404
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 259 | 20.4166 | -3.8521 | 20.37 | -3.7551
2002-09-25 | 14:16 | 0.00012207 | 260 | 19.269 | -2.4308 | 20.376 | -3.7699
2002-09-25 | 14:16 | 0.00012207 | 261 | 19.269 | -2.4308 | 20.382 | -3.7846
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 262 | 20.9904 | #NUM! | 20.3878 | -3.7994
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 263 | 20.4166 | -3.8521 | 20.3936 | -3.8141
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 264 | 20.9904 | #NUM! | 20.3993 | -3.8289
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 265 | 20.9904 | #NUM! | 20.4049 | -3.8436
2002-09-25 | 14:16 | 0.00026856 | 266 | 22.7117 | #NUM! | 20.4104 | -3.8584
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 267 | 20.9904 | #NUM! | 20.4158 | -3.8731
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 268 | 20.4166 | -3.8521 | 20.4212 | -3.8879
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 269 | 20.4166 | -3.8521 | 20.4265 | -3.9026
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 270 | 20.9904 | #NUM! | 20.4317 | -3.9174
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 271 | 20.9904 | #NUM! | 20.4368 | -3.9321
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 272 | 20.9904 | #NUM! | 20.4419 | -3.9469
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 273 | 20.4166 | -3.8521 | 20.4468 | -3.9616
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 274 | 20.9904 | #NUM! | 20.4517 | -3.9764
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 275 | 20.9904 | #NUM! | 20.4566 | -3.9911
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 276 | 20.9904 | #NUM! | 20.4613 | -4.0059
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 277 | 19.8428 | -2.9077 | 20.466 | -4.0206
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 278 | 20.4166 | -3.8521 | 20.4706 | -4.0354
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 279 | 20.9904 | #NUM! | 20.4752 | -4.0501
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 280 | 19.8428 | -2.9077 | 20.4797 | -4.0649
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 281 | 20.4166 | -3.8521 | 20.4841 | -4.0796
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 282 | 20.4166 | -3.8521 | 20.4885 | -4.0944
2002-09-25 | 14:16 | 0.00021973 | 283 | 21.5642 | #NUM! | 20.4928 | -4.1092
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 284 | 19.8428 | -2.9077 | 20.497 | -4.1239
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 285 | 19.8428 | -2.9077 | 20.5012 | -4.1387
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 286 | 20.9904 | #NUM! | 20.5053 | -4.1534
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 287 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5093 | -4.1682
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 288 | 20.9904 | #NUM! | 20.5133 | -4.1829
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 289 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5172 | -4.1977
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 290 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5211 | -4.2124
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 291 | 19.8428 | -2.9077 | 20.5249 | -4.2272
2002-09-25 | 14:16 | 0.00021973 | 292 | 21.5642 | #NUM! | 20.5287 | -4.2419
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 293 | 20.9904 | #NUM! | 20.5324 | -4.2567
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 294 | 20.4166 | -3.8521 | 20.536 | -4.2714
2002-09-25 | 14:16 | 0.00021973 | 295 | 21.5642 | #NUM! | 20.5396 | -4.2862
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 296 | 19.8428 | -2.9077 | 20.5432 | -4.3009
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 297 | 19.8428 | -2.9077 | 20.5467 | -4.3157
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 298 | 19.8428 | -2.9077 | 20.5501 | -4.3304
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 299 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5535 | -4.3452
2002-09-25 | 14:16 | 0.00012207 | 300 | 19.269 | -2.4308 | 20.5569 | -4.3599
2002-09-25 | 14:16 | 0.00021973 | 301 | 21.5642 | #NUM! | 20.5601 | -4.3747
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 302 | 20.9904 | #NUM! | 20.5634 | -4.3894
2002-09-25 | 14:16 | 0.00021973 | 303 | 21.5642 | #NUM! | 20.5666 | -4.4042
2002-09-25 | 14:16 | 0.00019531 | 304 | 20.9904 | #NUM! | 20.5697 | -4.4189
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 305 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5728 | -4.4337
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 306 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5759 | -4.4484
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 307 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5789 | -4.4632
2002-09-25 | 14:16 | 0.0001709 | 308 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5819 | -4.4779
2002-09-25 | 14:16 | 0.00014648 | 309 | 19.8428 | -2.9077 | 20.5848 | -4.4927
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 310 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5877 | -4.5074
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 311 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5905 | -4.5222
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 312 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5933 | -4.5369
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 313 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5961 | -4.5517
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 314 | 20.4166 | -3.8521 | 20.5988 | -4.5664
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 315 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6015 | -4.5812
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 316 | 20.9904 | #NUM! | 20.6041 | -4.596
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 317 | 20.9904 | #NUM! | 20.6067 | -4.6107
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 318 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6093 | -4.6255
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 319 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6118 | -4.6402
2002-09-25 | 14:17 | 0.00014648 | 320 | 19.8428 | -2.9077 | 20.6143 | -4.655
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 321 | 20.9904 | #NUM! | 20.6168 | -4.6697
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 322 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6192 | -4.6845
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 323 | 21.5642 | #NUM! | 20.6216 | -4.6992
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 324 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6239 | -4.714
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 325 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6262 | -4.7287
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 326 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6285 | -4.7435
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 327 | 20.9904 | #NUM! | 20.6307 | -4.7582
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 328 | 21.5642 | #NUM! | 20.6329 | -4.773
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 329 | 20.9904 | #NUM! | 20.6351 | -4.7877
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 330 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6373 | -4.8025
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 331 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6394 | -4.8172
2002-09-25 | 14:17 | 0.00024414 | 332 | 22.1379 | #NUM! | 20.6415 | -4.832
2002-09-25 | 14:17 | 0.00014648 | 333 | 19.8428 | -2.9077 | 20.6435 | -4.8467
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 334 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6455 | -4.8615
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 335 | 20.9904 | #NUM! | 20.6475 | -4.8762
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 336 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6495 | -4.891
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 337 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6514 | -4.9057
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 338 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6533 | -4.9205
2002-09-25 | 14:17 | 0.00012207 | 339 | 19.269 | -2.4308 | 20.6552 | -4.9352
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 340 | 20.9904 | #NUM! | 20.6571 | -4.95
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 341 | 20.9904 | #NUM! | 20.6589 | -4.9647
2002-09-25 | 14:17 | 9.7656e-05 | 342 | 18.6952 | -2.1092 | 20.6607 | -4.9795
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 343 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6625 | -4.9942
2002-09-25 | 14:17 | 0.00014648 | 344 | 19.8428 | -2.9077 | 20.6642 | -5.009
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 345 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6659 | -5.0237
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 346 | 20.9904 | #NUM! | 20.6676 | -5.0385
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 347 | 20.9904 | #NUM! | 20.6693 | -5.0532
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 348 | 21.5642 | #NUM! | 20.671 | -5.068
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 349 | 21.5642 | #NUM! | 20.6726 | -5.0827
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 350 | 21.5642 | #NUM! | 20.6742 | -5.0975
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 351 | 20.9904 | #NUM! | 20.6757 | -5.1123
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 352 | 21.5642 | #NUM! | 20.6773 | -5.127
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 353 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6788 | -5.1418
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 354 | 21.5642 | #NUM! | 20.6803 | -5.1565
2002-09-25 | 14:17 | 0.00024414 | 355 | 22.1379 | #NUM! | 20.6818 | -5.1713
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 356 | 20.9904 | #NUM! | 20.6833 | -5.186
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 357 | 20.9904 | #NUM! | 20.6847 | -5.2008
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 358 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6861 | -5.2155
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 359 | 21.5642 | #NUM! | 20.6875 | -5.2303
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 360 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6889 | -5.245
2002-09-25 | 14:17 | 0.00024414 | 361 | 22.1379 | #NUM! | 20.6903 | -5.2598
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 362 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6916 | -5.2745
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 363 | 21.5642 | #NUM! | 20.6929 | -5.2893
2002-09-25 | 14:17 | 0.00021973 | 364 | 21.5642 | #NUM! | 20.6942 | -5.304
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 365 | 20.4166 | -3.8521 | 20.6955 | -5.3188
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 366 | 20.9904 | #NUM! | 20.6968 | -5.3335
2002-09-25 | 14:17 | 0.0001709 | 367 | 20.4166 | -3.8521 | 20.698 | -5.3483
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 368 | 20.9904 | #NUM! | 20.6993 | -5.363
2002-09-25 | 14:17 | 0.00014648 | 369 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7005 | -5.3778
2002-09-25 | 14:17 | 0.00019531 | 370 | 20.9904 | #NUM! | 20.7016 | -5.3925
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 371 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7028 | -5.4073
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 372 | 20.4166 | -3.8521 | 20.704 | -5.422
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 373 | 20.9904 | #NUM! | 20.7051 | -5.4368
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 374 | 20.9904 | #NUM! | 20.7062 | -5.4515
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 375 | 21.5642 | #NUM! | 20.7073 | -5.4663
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 376 | 20.9904 | #NUM! | 20.7084 | -5.481
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 377 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7095 | -5.4958
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 378 | 20.9904 | #NUM! | 20.7106 | -5.5105
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 379 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7116 | -5.5253
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 380 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7126 | -5.54
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 381 | 21.5642 | #NUM! | 20.7136 | -5.5548
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 382 | 20.9904 | #NUM! | 20.7146 | -5.5695
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 383 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7156 | -5.5843
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 384 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7166 | -5.5991
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 385 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7175 | -5.6138
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 386 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7185 | -5.6286
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 387 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7194 | -5.6433
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 388 | 20.9904 | #NUM! | 20.7203 | -5.6581
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 389 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7212 | -5.6728
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 390 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7221 | -5.6876
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 391 | 20.4166 | -3.8521 | 20.723 | -5.7023
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 392 | 21.5642 | #NUM! | 20.7238 | -5.7171
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 393 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7247 | -5.7318
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 394 | 20.9904 | #NUM! | 20.7255 | -5.7466
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 395 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7263 | -5.7613
2002-09-25 | 14:18 | 0.00024414 | 396 | 22.1379 | #NUM! | 20.7272 | -5.7761
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 397 | 20.4166 | -3.8521 | 20.728 | -5.7908
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 398 | 20.9904 | #NUM! | 20.7287 | -5.8056
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 399 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7295 | -5.8203
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 400 | 20.9904 | #NUM! | 20.7303 | -5.8351
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 401 | 20.9904 | #NUM! | 20.731 | -5.8498
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 402 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7318 | -5.8646
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 403 | 20.9904 | #NUM! | 20.7325 | -5.8793
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 404 | 21.5642 | #NUM! | 20.7332 | -5.8941
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 405 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7339 | -5.9088
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 406 | 21.5642 | #NUM! | 20.7346 | -5.9236
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 407 | 21.5642 | #NUM! | 20.7353 | -5.9383
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 408 | 20.9904 | #NUM! | 20.736 | -5.9531
2002-09-25 | 14:18 | 0.00014648 | 409 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7367 | -5.9678
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 410 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7373 | -5.9826
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 411 | 20.4166 | -3.8521 | 20.738 | -5.9973
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 412 | 20.9904 | #NUM! | 20.7386 | -6.0121
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 413 | 21.5642 | #NUM! | 20.7393 | -6.0268
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 414 | 20.9904 | #NUM! | 20.7399 | -6.0416
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 415 | 20.9904 | #NUM! | 20.7405 | -6.0563
2002-09-25 | 14:18 | 0.00014648 | 416 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7411 | -6.0711
2002-09-25 | 14:18 | 0.00014648 | 417 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7417 | -6.0858
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 418 | 20.9904 | #NUM! | 20.7423 | -6.1006
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 419 | 20.9904 | #NUM! | 20.7429 | -6.1154
2002-09-25 | 14:18 | 0.00014648 | 420 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7434 | -6.1301
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 421 | 20.4166 | -3.8521 | 20.744 | -6.1449
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 422 | 20.9904 | #NUM! | 20.7445 | -6.1596
2002-09-25 | 14:18 | 0.00014648 | 423 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7451 | -6.1744
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 424 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7456 | -6.1891
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 425 | 20.9904 | #NUM! | 20.7461 | -6.2039
2002-09-25 | 14:18 | 0.0001709 | 426 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7467 | -6.2186
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 427 | 20.9904 | #NUM! | 20.7472 | -6.2334
2002-09-25 | 14:18 | 0.00021973 | 428 | 21.5642 | #NUM! | 20.7477 | -6.2481
2002-09-25 | 14:18 | 0.00019531 | 429 | 20.9904 | #NUM! | 20.7482 | -6.2629
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 430 | 21.5642 | #NUM! | 20.7487 | -6.2776
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 431 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7492 | -6.2924
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 432 | 21.5642 | #NUM! | 20.7496 | -6.3071
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 433 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7501 | -6.3219
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 434 | 20.9904 | #NUM! | 20.7506 | -6.3366
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 435 | 20.9904 | #NUM! | 20.751 | -6.3514
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 436 | 20.9904 | #NUM! | 20.7515 | -6.3661
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 437 | 20.9904 | #NUM! | 20.7519 | -6.3809
2002-09-25 | 14:19 | 0.00024414 | 438 | 22.1379 | #NUM! | 20.7524 | -6.3956
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 439 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7528 | -6.4104
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 440 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7532 | -6.4251
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 441 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7536 | -6.4399
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 442 | 19.8428 | -2.9077 | 20.754 | -6.4546
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 443 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7544 | -6.4694
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 444 | 20.9904 | #NUM! | 20.7548 | -6.4841
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 445 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7552 | -6.4989
2002-09-25 | 14:19 | 0.00012207 | 446 | 19.269 | -2.4308 | 20.7556 | -6.5136
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 447 | 20.4166 | -3.8521 | 20.756 | -6.5284
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 448 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7564 | -6.5431
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 449 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7568 | -6.5579
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 450 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7571 | -6.5726
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 451 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7575 | -6.5874
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 452 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7578 | -6.6022
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 453 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7582 | -6.6169
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 454 | 21.5642 | #NUM! | 20.7585 | -6.6317
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 455 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7589 | -6.6464
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 456 | 20.9904 | #NUM! | 20.7592 | -6.6612
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 457 | 20.9904 | #NUM! | 20.7595 | -6.6759
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 458 | 20.9904 | #NUM! | 20.7599 | -6.6907
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 459 | 20.9904 | #NUM! | 20.7602 | -6.7054
2002-09-25 | 14:19 | 0.00024414 | 460 | 22.1379 | #NUM! | 20.7605 | -6.7202
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 461 | 20.9904 | #NUM! | 20.7608 | -6.7349
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 462 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7611 | -6.7497
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 463 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7614 | -6.7644
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 464 | 21.5642 | #NUM! | 20.7617 | -6.7792
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 465 | 20.9904 | #NUM! | 20.762 | -6.7939
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 466 | 20.9904 | #NUM! | 20.7623 | -6.8087
2002-09-25 | 14:19 | 0.00014648 | 467 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7626 | -6.8234
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 468 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7629 | -6.8382
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 469 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7631 | -6.8529
2002-09-25 | 14:19 | 0.00024414 | 470 | 22.1379 | #NUM! | 20.7634 | -6.8677
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 471 | 20.9904 | #NUM! | 20.7637 | -6.8824
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 472 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7639 | -6.8972
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 473 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7642 | -6.9119
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 474 | 20.9904 | #NUM! | 20.7645 | -6.9267
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 475 | 20.9904 | #NUM! | 20.7647 | -6.9414
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 476 | 21.5642 | #NUM! | 20.765 | -6.9562
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 477 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7652 | -6.9709
2002-09-25 | 14:19 | 0.00024414 | 478 | 22.1379 | #NUM! | 20.7654 | -6.9857
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 479 | 20.9904 | #NUM! | 20.7657 | -7.0004
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 480 | 21.5642 | #NUM! | 20.7659 | -7.0152
2002-09-25 | 14:19 | 0.00024414 | 481 | 22.1379 | #NUM! | 20.7661 | -7.0299
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 482 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7664 | -7.0447
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 483 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7666 | -7.0594
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 484 | 21.5642 | #NUM! | 20.7668 | -7.0742
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 485 | 20.9904 | #NUM! | 20.767 | -7.0889
2002-09-25 | 14:19 | 0.0001709 | 486 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7673 | -7.1037
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 487 | 20.9904 | #NUM! | 20.7675 | -7.1185
2002-09-25 | 14:19 | 0.00019531 | 488 | 20.9904 | #NUM! | 20.7677 | -7.1332
2002-09-25 | 14:19 | 0.00021973 | 489 | 21.5642 | #NUM! | 20.7679 | -7.148
2002-09-25 | 14:20 | 0.00024414 | 490 | 22.1379 | #NUM! | 20.7681 | -7.1627
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 491 | 20.9904 | #NUM! | 20.7683 | -7.1775
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 492 | 20.9904 | #NUM! | 20.7685 | -7.1922
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 493 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7687 | -7.207
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 494 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7689 | -7.2217
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 495 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7691 | -7.2365
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 496 | 20.9904 | #NUM! | 20.7692 | -7.2512
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 497 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7694 | -7.266
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 498 | 20.9904 | #NUM! | 20.7696 | -7.2807
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 499 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7698 | -7.2955
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 500 | 20.4166 | -3.8521 | 20.77 | -7.3102
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 501 | 20.9904 | #NUM! | 20.7701 | -7.325
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 502 | 20.9904 | #NUM! | 20.7703 | -7.3397
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 503 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7705 | -7.3545
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 504 | 20.9904 | #NUM! | 20.7706 | -7.3692
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 505 | 20.9904 | #NUM! | 20.7708 | -7.384
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 506 | 20.9904 | #NUM! | 20.771 | -7.3987
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 507 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7711 | -7.4135
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 508 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7713 | -7.4282
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 509 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7714 | -7.443
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 510 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7716 | -7.4577
2002-09-25 | 14:20 | 0.00024414 | 511 | 22.1379 | #NUM! | 20.7717 | -7.4725
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 512 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7719 | -7.4872
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 513 | 20.4166 | -3.8521 | 20.772 | -7.502
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 514 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7721 | -7.5167
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 515 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7723 | -7.5315
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 516 | 20.9904 | #NUM! | 20.7724 | -7.5462
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 517 | 21.5642 | #NUM! | 20.7726 | -7.561
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 518 | 20.9904 | #NUM! | 20.7727 | -7.5757
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 519 | 20.9904 | #NUM! | 20.7728 | -7.5905
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 520 | 21.5642 | #NUM! | 20.773 | -7.6053
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 521 | 20.9904 | #NUM! | 20.7731 | -7.62
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 522 | 20.9904 | #NUM! | 20.7732 | -7.6348
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 523 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7733 | -7.6495
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 524 | 20.9904 | #NUM! | 20.7735 | -7.6643
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 525 | 21.5642 | #NUM! | 20.7736 | -7.679
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 526 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7737 | -7.6938
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 527 | 20.9904 | #NUM! | 20.7738 | -7.7085
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 528 | 21.5642 | #NUM! | 20.7739 | -7.7233
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 529 | 20.9904 | #NUM! | 20.774 | -7.738
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 530 | 20.9904 | #NUM! | 20.7742 | -7.7528
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 531 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7743 | -7.7675
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 532 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7744 | -7.7823
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 533 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7745 | -7.797
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 534 | 20.9904 | #NUM! | 20.7746 | -7.8118
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 535 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7747 | -7.8265
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 536 | 20.9904 | #NUM! | 20.7748 | -7.8413
2002-09-25 | 14:20 | 0.00019531 | 537 | 20.9904 | #NUM! | 20.7749 | -7.856
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 538 | 20.4166 | -3.8521 | 20.775 | -7.8708
2002-09-25 | 14:20 | 0.00024414 | 539 | 22.1379 | #NUM! | 20.7751 | -7.8855
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 540 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7752 | -7.9003
2002-09-25 | 14:20 | 0.00014648 | 541 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7753 | -7.915
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 542 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7754 | -7.9298
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 543 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7755 | -7.9445
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 544 | 21.5642 | #NUM! | 20.7756 | -7.9593
2002-09-25 | 14:20 | 0.0001709 | 545 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7757 | -7.974
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 546 | 21.5642 | #NUM! | 20.7758 | -7.9888
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 547 | 21.5642 | #NUM! | 20.7758 | -8.0035
2002-09-25 | 14:20 | 0.00024414 | 548 | 22.1379 | #NUM! | 20.7759 | -8.0183
2002-09-25 | 14:20 | 0.00021973 | 549 | 21.5642 | #NUM! | 20.776 | -8.033
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 550 | 21.5642 | #NUM! | 20.7761 | -8.0478
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 551 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7762 | -8.0625
2002-09-25 | 14:21 | 0.00012207 | 552 | 19.269 | -2.4308 | 20.7763 | -8.0773
2002-09-25 | 14:21 | 0.00014648 | 553 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7763 | -8.0921
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 554 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7764 | -8.1068
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 555 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7765 | -8.1216
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 556 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7766 | -8.1363
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 557 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7766 | -8.1511
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 558 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7767 | -8.1658
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 559 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7768 | -8.1806
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 560 | 20.9904 | #NUM! | 20.7769 | -8.1953
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 561 | 20.9904 | #NUM! | 20.7769 | -8.2101
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 562 | 20.9904 | #NUM! | 20.777 | -8.2248
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 563 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7771 | -8.2396
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 564 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7771 | -8.2543
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 565 | 21.5642 | #NUM! | 20.7772 | -8.2691
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 566 | 20.9904 | #NUM! | 20.7773 | -8.2838
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 567 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7773 | -8.2986
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 568 | 20.9904 | #NUM! | 20.7774 | -8.3133
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 569 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7775 | -8.3281
2002-09-25 | 14:21 | 0.00024414 | 570 | 22.1379 | #NUM! | 20.7775 | -8.3428
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 571 | 20.9904 | #NUM! | 20.7776 | -8.3576
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 572 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7777 | -8.3723
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 573 | 20.9904 | #NUM! | 20.7777 | -8.3871
2002-09-25 | 14:21 | 0.00024414 | 574 | 22.1379 | #NUM! | 20.7778 | -8.4018
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 575 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7778 | -8.4166
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 576 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7779 | -8.4313
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 577 | 21.5642 | #NUM! | 20.7779 | -8.4461
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 578 | 21.5642 | #NUM! | 20.778 | -8.4608
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 579 | 20.9904 | #NUM! | 20.7781 | -8.4756
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 580 | 20.9904 | #NUM! | 20.7781 | -8.4903
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 581 | 20.9904 | #NUM! | 20.7782 | -8.5051
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 582 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7782 | -8.5198
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 583 | 20.9904 | #NUM! | 20.7783 | -8.5346
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 584 | 21.5642 | #NUM! | 20.7783 | -8.5493
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 585 | 21.5642 | #NUM! | 20.7784 | -8.5641
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 586 | 20.9904 | #NUM! | 20.7784 | -8.5788
2002-09-25 | 14:21 | 0.00024414 | 587 | 22.1379 | #NUM! | 20.7785 | -8.5936
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 588 | 21.5642 | #NUM! | 20.7785 | -8.6084
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 589 | 20.9904 | #NUM! | 20.7786 | -8.6231
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 590 | 20.9904 | #NUM! | 20.7786 | -8.6379
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 591 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7786 | -8.6526
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 592 | 20.9904 | #NUM! | 20.7787 | -8.6674
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 593 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7787 | -8.6821
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 594 | 20.9904 | #NUM! | 20.7788 | -8.6969
2002-09-25 | 14:21 | 0.00026856 | 595 | 22.7117 | #NUM! | 20.7788 | -8.7116
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 596 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7789 | -8.7264
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 597 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7789 | -8.7411
2002-09-25 | 14:21 | 0.00026856 | 598 | 22.7117 | #NUM! | 20.7789 | -8.7559
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 599 | 21.5642 | #NUM! | 20.779 | -8.7706
2002-09-25 | 14:21 | 0.00014648 | 600 | 19.8428 | -2.9077 | 20.779 | -8.7854
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 601 | 21.5642 | #NUM! | 20.7791 | -8.8001
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 602 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7791 | -8.8149
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 603 | 20.9904 | #NUM! | 20.7791 | -8.8296
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 604 | 20.9904 | #NUM! | 20.7792 | -8.8444
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 605 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7792 | -8.8591
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 606 | 20.9904 | #NUM! | 20.7793 | -8.8739
2002-09-25 | 14:21 | 0.00021973 | 607 | 21.5642 | #NUM! | 20.7793 | -8.8886
2002-09-25 | 14:21 | 0.0001709 | 608 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7793 | -8.9034
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 609 | 20.9904 | #NUM! | 20.7794 | -8.9181
2002-09-25 | 14:21 | 0.00019531 | 610 | 20.9904 | #NUM! | 20.7794 | -8.9329
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 611 | 20.9904 | #NUM! | 20.7794 | -8.9476
2002-09-25 | 14:22 | 0.0001709 | 612 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7795 | -8.9624
2002-09-25 | 14:22 | 0.0001709 | 613 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7795 | -8.9771
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 614 | 20.9904 | #NUM! | 20.7795 | -8.9919
2002-09-25 | 14:22 | 0.0001709 | 615 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7796 | -9.0066
2002-09-25 | 14:22 | 0.00021973 | 616 | 21.5642 | #NUM! | 20.7796 | -9.0214
2002-09-25 | 14:22 | 0.00021973 | 617 | 21.5642 | #NUM! | 20.7796 | -9.0361
2002-09-25 | 14:22 | 0.0001709 | 618 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7797 | -9.0509
2002-09-25 | 14:22 | 0.00014648 | 619 | 19.8428 | -2.9077 | 20.7797 | -9.0656
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 620 | 20.9904 | #NUM! | 20.7797 | -9.0804
2002-09-25 | 14:22 | 0.00024414 | 621 | 22.1379 | #NUM! | 20.7797 | -9.0952
2002-09-25 | 14:22 | 0.00024414 | 622 | 22.1379 | #NUM! | 20.7798 | -9.1099
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 623 | 20.9904 | #NUM! | 20.7798 | -9.1247
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 624 | 20.9904 | #NUM! | 20.7798 | -9.1394
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 625 | 20.9904 | #NUM! | 20.7799 | -9.1542
2002-09-25 | 14:22 | 0.00019531 | 626 | 20.9904 | #NUM! | 20.7799 | -9.1689
2002-09-25 | 14:22 | 0.00021973 | 627 | 21.5642 | #NUM! | 20.7799 | -9.1837
2002-09-25 | 14:22 | 0.0001709 | 628 | 20.4166 | -3.8521 | 20.7799 | -9.1984
2002-09-25 | 14:22 | 0.00024414 | 629 | 22.1379 | #NUM! | 20.78 | -9.2132
END DATA

## AirStep2
VIRTUALBENCH-LOGGER 2.1 REPORT
NATIONAL INSTRUMENTS |  |  |  | Static Sen | 23502.2027
DATE CREATED | 14:52 | 2002-09-25 |  | Cal Intercept | 16.4001
|  |  |  | T(0) | 29 | C
USER | Scott Woodward |  |  | T(inf) | 20.9382 | C
|  |  |  | t(0) | 3 | seconds
START COMMENT |  |  |  | Sx | 2.5784
4.5 Ice Bath to 23 room temperature Air |  |  |  | Resolution | -0.57378 | C
END COMMENT |  |  |  | Tau from Γ(t) | 78.6836
|  |  |  | Γ(t) Intercept | -0.052938 | C
START DATA |  |  |  | Γ(t) Slope | -0.012709
Date | Time | Ch1(V) | Time (sec) | Temp Data | Γ(t) | Simulation | Regression Fit
2002-09-25 | 14:54 | 0.00068359 | 0 | 32.4661 | 0.35763 | 29 | -0.052938
2002-09-25 | 14:54 | 0.00065918 | 1 | 31.8923 | 0.30657 | 29 | -0.065647
2002-09-25 | 14:54 | 0.00073242 | 2 | 33.6136 | 0.45253 | 29 | -0.078356
2002-09-25 | 14:54 | 0.00070801 | 3 | 33.0398 | 0.4062 | 29 | -0.091065
2002-09-25 | 14:54 | 0.00068359 | 4 | 32.4661 | 0.35763 | 28.8982 | -0.10377
2002-09-25 | 14:54 | 0.00068359 | 5 | 32.4661 | 0.35763 | 28.7977 | -0.11648
2002-09-25 | 14:54 | 0.00065918 | 6 | 31.8923 | 0.30657 | 28.6984 | -0.12919
2002-09-25 | 14:54 | 0.00063477 | 7 | 31.3185 | 0.25277 | 28.6004 | -0.1419
2002-09-25 | 14:54 | 0.00063477 | 8 | 31.3185 | 0.25277 | 28.5036 | -0.15461
2002-09-25 | 14:54 | 0.00065918 | 9 | 31.8923 | 0.30657 | 28.4081 | -0.16732
2002-09-25 | 14:54 | 0.00058594 | 10 | 30.1709 | 0.13562 | 28.3138 | -0.18003
2002-09-25 | 14:54 | 0.00058594 | 11 | 30.1709 | 0.13562 | 28.2206 | -0.19274
2002-09-25 | 14:54 | 0.00056152 | 12 | 29.5971 | 0.071453 | 28.1287 | -0.20545
2002-09-25 | 14:54 | 0.00053711 | 13 | 29.0233 | 0.0028906 | 28.0379 | -0.21816
2002-09-25 | 14:54 | 0.00051269 | 14 | 28.4496 | -0.070721 | 27.9482 | -0.23087
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 15 | 26.7282 | -0.331 | 27.8597 | -0.24357
2002-09-25 | 14:54 | 0.00048828 | 16 | 27.8758 | -0.15019 | 27.7723 | -0.25628
2002-09-25 | 14:54 | 0.00048828 | 17 | 27.8758 | -0.15019 | 27.686 | -0.26899
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 18 | 26.7282 | -0.331 | 27.6007 | -0.2817
2002-09-25 | 14:54 | 0.00041504 | 19 | 26.1544 | -0.43536 | 27.5166 | -0.29441
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 20 | 26.7282 | -0.331 | 27.4335 | -0.30712
2002-09-25 | 14:54 | 0.00041504 | 21 | 26.1544 | -0.43536 | 27.3515 | -0.31983
2002-09-25 | 14:54 | 0.00041504 | 22 | 26.1544 | -0.43536 | 27.2705 | -0.33254
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 23 | 26.7282 | -0.331 | 27.1905 | -0.34525
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 24 | 26.7282 | -0.331 | 27.1116 | -0.35796
2002-09-25 | 14:54 | 0.00046387 | 25 | 27.302 | -0.23651 | 27.0336 | -0.37067
2002-09-25 | 14:54 | 0.00046387 | 26 | 27.302 | -0.23651 | 26.9566 | -0.38337
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 27 | 25.5806 | -0.5519 | 26.8806 | -0.39608
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 28 | 26.7282 | -0.331 | 26.8056 | -0.40879
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 29 | 26.7282 | -0.331 | 26.7315 | -0.4215
2002-09-25 | 14:54 | 0.00041504 | 30 | 26.1544 | -0.43536 | 26.6583 | -0.43421
2002-09-25 | 14:54 | 0.00046387 | 31 | 27.302 | -0.23651 | 26.5861 | -0.44692
2002-09-25 | 14:54 | 0.00046387 | 32 | 27.302 | -0.23651 | 26.5148 | -0.45963
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 33 | 25.5806 | -0.5519 | 26.4443 | -0.47234
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 34 | 25.5806 | -0.5519 | 26.3748 | -0.48505
2002-09-25 | 14:54 | 0.00041504 | 35 | 26.1544 | -0.43536 | 26.3061 | -0.49776
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 36 | 26.7282 | -0.331 | 26.2384 | -0.51047
2002-09-25 | 14:54 | 0.00043945 | 37 | 26.7282 | -0.331 | 26.1714 | -0.52318
2002-09-25 | 14:54 | 0.00041504 | 38 | 26.1544 | -0.43536 | 26.1053 | -0.53588
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 39 | 25.5806 | -0.5519 | 26.0401 | -0.54859
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 40 | 25.5806 | -0.5519 | 25.9756 | -0.5613
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 41 | 25.5806 | -0.5519 | 25.912 | -0.57401
2002-09-25 | 14:54 | 0.00039063 | 42 | 25.5806 | -0.5519 | 25.8492 | -0.58672
2002-09-25 | 14:55 | 0.00041504 | 43 | 26.1544 | -0.43536 | 25.7872 | -0.59943 | LINEST data fit of ln(error function) from 2.5 - 20 seconds
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 44 | 23.8593 | -1.0152 | 25.726 | -0.61214 |  |  | LINEST Output
2002-09-25 | 14:55 | 0.00041504 | 45 | 26.1544 | -0.43536 | 25.6655 | -0.62485 |  | slope | -0.012709 | -0.052938 | intercept
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 46 | 24.4331 | -0.83584 | 25.6058 | -0.63756 |  | Standard error for the slope | 0.0021784 | 0.30512 | Standard error for the intercept
2002-09-25 | 14:55 | 0.00036621 | 47 | 25.0069 | -0.68382 | 25.5469 | -0.65027 |  | R Square | 0.25586 | 0.63826 | Syx, Standard error for the y estimate
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 48 | 24.4331 | -0.83584 | 25.4887 | -0.66298 |  | The F statistic | 34.0387 | 99 | n, Degrees of freedom
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 49 | 24.4331 | -0.83584 | 25.4312 | -0.67568 |  | regression sum of squares | 13.8666 | 40.3305 | D, residual sum of squares
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 50 | 25.5806 | -0.5519 | 25.3744 | -0.68839
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 51 | 25.5806 | -0.5519 | 25.3184 | -0.7011 |  | t = -1/Slope = | 78.6836 | seconds
2002-09-25 | 14:55 | 0.00036621 | 52 | 25.0069 | -0.68382 | 25.2631 | -0.71381
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 53 | 23.8593 | -1.0152 | 25.2085 | -0.72652
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 54 | 25.5806 | -0.5519 | 25.1546 | -0.73923
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 55 | 24.4331 | -0.83584 | 25.1013 | -0.75194
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 56 | 25.5806 | -0.5519 | 25.0487 | -0.76465
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 57 | 25.5806 | -0.5519 | 24.9968 | -0.77736
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 58 | 23.8593 | -1.0152 | 24.9456 | -0.79007
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 59 | 24.4331 | -0.83584 | 24.895 | -0.80278
2002-09-25 | 14:55 | 0.00036621 | 60 | 25.0069 | -0.68382 | 24.845 | -0.81549
2002-09-25 | 14:55 | 0.00036621 | 61 | 25.0069 | -0.68382 | 24.7957 | -0.82819
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 62 | 24.4331 | -0.83584 | 24.7469 | -0.8409
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 63 | 25.5806 | -0.5519 | 24.6988 | -0.85361
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 64 | 24.4331 | -0.83584 | 24.6514 | -0.86632
2002-09-25 | 14:55 | 0.00036621 | 65 | 25.0069 | -0.68382 | 24.6045 | -0.87903
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 66 | 24.4331 | -0.83584 | 24.5582 | -0.89174
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 67 | 24.4331 | -0.83584 | 24.5124 | -0.90445
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 68 | 24.4331 | -0.83584 | 24.4673 | -0.91716
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 69 | 24.4331 | -0.83584 | 24.4227 | -0.92987
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 70 | 24.4331 | -0.83584 | 24.3787 | -0.94258
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 71 | 24.4331 | -0.83584 | 24.3353 | -0.95529
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 72 | 23.2855 | -1.2339 | 24.2924 | -0.96799
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 73 | 24.4331 | -0.83584 | 24.25 | -0.9807
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 74 | 24.4331 | -0.83584 | 24.2082 | -0.99341
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 75 | 23.8593 | -1.0152 | 24.1669 | -1.0061
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 76 | 23.2855 | -1.2339 | 24.1261 | -1.0188
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 77 | 23.2855 | -1.2339 | 24.0859 | -1.0315
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 78 | 24.4331 | -0.83584 | 24.0461 | -1.0442
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 79 | 23.2855 | -1.2339 | 24.0069 | -1.057
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 80 | 23.2855 | -1.2339 | 23.9681 | -1.0697
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 81 | 23.8593 | -1.0152 | 23.9299 | -1.0824
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 82 | 23.2855 | -1.2339 | 23.8921 | -1.0951
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 83 | 23.2855 | -1.2339 | 23.8548 | -1.1078
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 84 | 23.8593 | -1.0152 | 23.8179 | -1.1205
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 85 | 23.8593 | -1.0152 | 23.7816 | -1.1332
2002-09-25 | 14:55 | 0.00039063 | 86 | 25.5806 | -0.5519 | 23.7457 | -1.1459
2002-09-25 | 14:55 | 0.00026856 | 87 | 22.7117 | -1.5142 | 23.7102 | -1.1586
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 88 | 23.2855 | -1.2339 | 23.6752 | -1.1713
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 89 | 23.2855 | -1.2339 | 23.6406 | -1.184
2002-09-25 | 14:55 | 0.00026856 | 90 | 22.7117 | -1.5142 | 23.6065 | -1.1968
2002-09-25 | 14:55 | 0.0003418 | 91 | 24.4331 | -0.83584 | 23.5728 | -1.2095
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 92 | 23.2855 | -1.2339 | 23.5395 | -1.2222
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 93 | 23.8593 | -1.0152 | 23.5067 | -1.2349
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 94 | 23.8593 | -1.0152 | 23.4742 | -1.2476
2002-09-25 | 14:55 | 0.00026856 | 95 | 22.7117 | -1.5142 | 23.4422 | -1.2603
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 96 | 23.8593 | -1.0152 | 23.4106 | -1.273
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 97 | 23.2855 | -1.2339 | 23.3794 | -1.2857
2002-09-25 | 14:55 | 0.00026856 | 98 | 22.7117 | -1.5142 | 23.3485 | -1.2984
2002-09-25 | 14:55 | 0.00031738 | 99 | 23.8593 | -1.0152 | 23.3181 | -1.3111
2002-09-25 | 14:55 | 0.00026856 | 100 | 22.7117 | -1.5142 | 23.2881 | -1.3238
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 101 | 23.2855 | -1.2339 | 23.2584 | -1.3366
2002-09-25 | 14:55 | 0.00029297 | 102 | 23.2855 | -1.2339 | 23.2291 | -1.3493
2002-09-25 | 14:56 | 0.00031738 | 103 | 23.8593 | -1.0152 | 23.2001 | -1.362
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 104 | 23.2855 | -1.2339 | 23.1716 | -1.3747
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 105 | 23.2855 | -1.2339 | 23.1434 | -1.3874
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 106 | 22.7117 | -1.5142 | 23.1155 | -1.4001
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 107 | 23.2855 | -1.2339 | 23.088 | -1.4128
2002-09-25 | 14:56 | 0.00031738 | 108 | 23.8593 | -1.0152 | 23.0609 | -1.4255
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 109 | 22.1379 | -1.905 | 23.0341 | -1.4382
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 110 | 22.1379 | -1.905 | 23.0076 | -1.4509
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 111 | 22.7117 | -1.5142 | 22.9815 | -1.4637
2002-09-25 | 14:56 | 0.00031738 | 112 | 23.8593 | -1.0152 | 22.9557 | -1.4764
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 113 | 22.1379 | -1.905 | 22.9302 | -1.4891
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 114 | 21.5642 | -2.5556 | 22.905 | -1.5018
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 115 | 22.1379 | -1.905 | 22.8802 | -1.5145
2002-09-25 | 14:56 | 0.00031738 | 116 | 23.8593 | -1.0152 | 22.8557 | -1.5272
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 117 | 22.7117 | -1.5142 | 22.8315 | -1.5399
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 118 | 22.7117 | -1.5142 | 22.8075 | -1.5526
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 119 | 22.7117 | -1.5142 | 22.7839 | -1.5653
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 120 | 22.7117 | -1.5142 | 22.7606 | -1.578
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 121 | 22.7117 | -1.5142 | 22.7376 | -1.5907
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 122 | 21.5642 | -2.5556 | 22.7149 | -1.6035
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 123 | 22.1379 | -1.905 | 22.6925 | -1.6162
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 124 | 22.1379 | -1.905 | 22.6703 | -1.6289
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 125 | 23.2855 | -1.2339 | 22.6484 | -1.6416
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 126 | 22.1379 | -1.905 | 22.6268 | -1.6543
2002-09-25 | 14:56 | 0.00031738 | 127 | 23.8593 | -1.0152 | 22.6055 | -1.667
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 128 | 22.7117 | -1.5142 | 22.5844 | -1.6797
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 129 | 22.7117 | -1.5142 | 22.5637 | -1.6924
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 130 | 22.7117 | -1.5142 | 22.5431 | -1.7051
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 131 | 22.1379 | -1.905 | 22.5229 | -1.7178
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 132 | 23.2855 | -1.2339 | 22.5028 | -1.7305
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 133 | 22.7117 | -1.5142 | 22.4831 | -1.7433
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 134 | 23.2855 | -1.2339 | 22.4636 | -1.756
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 135 | 22.7117 | -1.5142 | 22.4443 | -1.7687
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 136 | 23.2855 | -1.2339 | 22.4253 | -1.7814
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 137 | 21.5642 | -2.5556 | 22.4065 | -1.7941
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 138 | 23.2855 | -1.2339 | 22.388 | -1.8068
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 139 | 22.1379 | -1.905 | 22.3697 | -1.8195
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 140 | 22.1379 | -1.905 | 22.3516 | -1.8322
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 141 | 22.1379 | -1.905 | 22.3337 | -1.8449
2002-09-25 | 14:56 | 0.00029297 | 142 | 23.2855 | -1.2339 | 22.3161 | -1.8576
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 143 | 22.1379 | -1.905 | 22.2987 | -1.8703
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 144 | 22.7117 | -1.5142 | 22.2815 | -1.8831
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 145 | 22.7117 | -1.5142 | 22.2646 | -1.8958
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 146 | 22.7117 | -1.5142 | 22.2478 | -1.9085
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 147 | 22.7117 | -1.5142 | 22.2313 | -1.9212
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 148 | 22.1379 | -1.905 | 22.2149 | -1.9339
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 149 | 22.1379 | -1.905 | 22.1988 | -1.9466
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 150 | 22.1379 | -1.905 | 22.1829 | -1.9593
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 151 | 21.5642 | -2.5556 | 22.1672 | -1.972
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 152 | 21.5642 | -2.5556 | 22.1517 | -1.9847
2002-09-25 | 14:56 | 0.00019531 | 153 | 20.9904 | -5.0403 | 22.1363 | -1.9974
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 154 | 21.5642 | -2.5556 | 22.1212 | -2.0101
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 155 | 22.7117 | -1.5142 | 22.1063 | -2.0229
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 156 | 22.1379 | -1.905 | 22.0915 | -2.0356
2002-09-25 | 14:56 | 0.00021973 | 157 | 21.5642 | -2.5556 | 22.077 | -2.0483
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 158 | 22.1379 | -1.905 | 22.0626 | -2.061
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 159 | 22.7117 | -1.5142 | 22.0484 | -2.0737
2002-09-25 | 14:56 | 0.00024414 | 160 | 22.1379 | -1.905 | 22.0344 | -2.0864
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 161 | 22.7117 | -1.5142 | 22.0205 | -2.0991
2002-09-25 | 14:56 | 0.00026856 | 162 | 22.7117 | -1.5142 | 22.0068 | -2.1118
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 163 | 20.9904 | -5.0403 | 21.9933 | -2.1245
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 164 | 21.5642 | -2.5556 | 21.98 | -2.1372
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 165 | 22.1379 | -1.905 | 21.9669 | -2.1499
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 166 | 21.5642 | -2.5556 | 21.9539 | -2.1627
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 167 | 21.5642 | -2.5556 | 21.941 | -2.1754
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 168 | 21.5642 | -2.5556 | 21.9284 | -2.1881
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 169 | 22.1379 | -1.905 | 21.9159 | -2.2008
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 170 | 22.1379 | -1.905 | 21.9035 | -2.2135
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 171 | 22.1379 | -1.905 | 21.8913 | -2.2262
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 172 | 21.5642 | -2.5556 | 21.8793 | -2.2389
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 173 | 22.1379 | -1.905 | 21.8674 | -2.2516
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 174 | 22.1379 | -1.905 | 21.8557 | -2.2643
2002-09-25 | 14:57 | 0.00026856 | 175 | 22.7117 | -1.5142 | 21.8441 | -2.277
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 176 | 22.1379 | -1.905 | 21.8327 | -2.2897
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 177 | 22.1379 | -1.905 | 21.8214 | -2.3025
2002-09-25 | 14:57 | 0.00026856 | 178 | 22.7117 | -1.5142 | 21.8102 | -2.3152
2002-09-25 | 14:57 | 0.00029297 | 179 | 23.2855 | -1.2339 | 21.7992 | -2.3279
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 180 | 22.1379 | -1.905 | 21.7883 | -2.3406
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 181 | 22.1379 | -1.905 | 21.7776 | -2.3533
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 182 | 22.1379 | -1.905 | 21.767 | -2.366
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 183 | 21.5642 | -2.5556 | 21.7565 | -2.3787
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 184 | 22.1379 | -1.905 | 21.7462 | -2.3914
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 185 | 21.5642 | -2.5556 | 21.736 | -2.4041
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 186 | 21.5642 | -2.5556 | 21.7259 | -2.4168
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 187 | 20.9904 | -5.0403 | 21.716 | -2.4295
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 188 | 21.5642 | -2.5556 | 21.7061 | -2.4423
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 189 | 22.1379 | -1.905 | 21.6964 | -2.455
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 190 | 21.5642 | -2.5556 | 21.6869 | -2.4677
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 191 | 21.5642 | -2.5556 | 21.6774 | -2.4804
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 192 | 22.1379 | -1.905 | 21.6681 | -2.4931
2002-09-25 | 14:57 | 0.0001709 | 193 | 20.4166 | #NUM! | 21.6589 | -2.5058
2002-09-25 | 14:57 | 0.00026856 | 194 | 22.7117 | -1.5142 | 21.6498 | -2.5185
2002-09-25 | 14:57 | 0.0001709 | 195 | 20.4166 | #NUM! | 21.6408 | -2.5312
2002-09-25 | 14:57 | 0.00026856 | 196 | 22.7117 | -1.5142 | 21.6319 | -2.5439
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 197 | 20.9904 | -5.0403 | 21.6231 | -2.5566
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 198 | 22.1379 | -1.905 | 21.6145 | -2.5693
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 199 | 22.1379 | -1.905 | 21.6059 | -2.5821
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 200 | 22.1379 | -1.905 | 21.5975 | -2.5948
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 201 | 22.1379 | -1.905 | 21.5892 | -2.6075
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 202 | 21.5642 | -2.5556 | 21.581 | -2.6202
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 203 | 22.1379 | -1.905 | 21.5728 | -2.6329
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 204 | 21.5642 | -2.5556 | 21.5648 | -2.6456
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 205 | 22.1379 | -1.905 | 21.5569 | -2.6583
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 206 | 20.9904 | -5.0403 | 21.5491 | -2.671
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 207 | 21.5642 | -2.5556 | 21.5414 | -2.6837
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 208 | 21.5642 | -2.5556 | 21.5338 | -2.6964
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 209 | 22.1379 | -1.905 | 21.5263 | -2.7091
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 210 | 21.5642 | -2.5556 | 21.5188 | -2.7219
2002-09-25 | 14:57 | 0.0001709 | 211 | 20.4166 | #NUM! | 21.5115 | -2.7346
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 212 | 21.5642 | -2.5556 | 21.5043 | -2.7473
2002-09-25 | 14:57 | 0.00026856 | 213 | 22.7117 | -1.5142 | 21.4971 | -2.76
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 214 | 20.9904 | -5.0403 | 21.49 | -2.7727
2002-09-25 | 14:57 | 0.00026856 | 215 | 22.7117 | -1.5142 | 21.4831 | -2.7854
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 216 | 20.9904 | -5.0403 | 21.4762 | -2.7981
2002-09-25 | 14:57 | 0.0001709 | 217 | 20.4166 | #NUM! | 21.4694 | -2.8108
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 218 | 22.1379 | -1.905 | 21.4627 | -2.8235
2002-09-25 | 14:57 | 0.00024414 | 219 | 22.1379 | -1.905 | 21.4561 | -2.8362
2002-09-25 | 14:57 | 0.00021973 | 220 | 21.5642 | -2.5556 | 21.4495 | -2.8489
2002-09-25 | 14:57 | 0.00019531 | 221 | 20.9904 | -5.0403 | 21.4431 | -2.8617
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 222 | 21.5642 | -2.5556 | 21.4367 | -2.8744
2002-09-25 | 14:58 | 0.0001709 | 223 | 20.4166 | #NUM! | 21.4304 | -2.8871
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 224 | 22.1379 | -1.905 | 21.4242 | -2.8998
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 225 | 21.5642 | -2.5556 | 21.4181 | -2.9125
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 226 | 21.5642 | -2.5556 | 21.412 | -2.9252
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 227 | 21.5642 | -2.5556 | 21.406 | -2.9379
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 228 | 22.1379 | -1.905 | 21.4001 | -2.9506
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 229 | 20.9904 | -5.0403 | 21.3943 | -2.9633
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 230 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3885 | -2.976
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 231 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3828 | -2.9887
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 232 | 20.9904 | -5.0403 | 21.3772 | -3.0015
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 233 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3717 | -3.0142
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 234 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3662 | -3.0269
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 235 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3608 | -3.0396
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 236 | 20.9904 | -5.0403 | 21.3554 | -3.0523
2002-09-25 | 14:58 | 0.0001709 | 237 | 20.4166 | #NUM! | 21.3502 | -3.065
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 238 | 21.5642 | -2.5556 | 21.345 | -3.0777
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 239 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3398 | -3.0904
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 240 | 20.9904 | -5.0403 | 21.3348 | -3.1031
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 241 | 20.9904 | -5.0403 | 21.3298 | -3.1158
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 242 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3248 | -3.1285
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 243 | 22.1379 | -1.905 | 21.3199 | -3.1413
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 244 | 21.5642 | -2.5556 | 21.3151 | -3.154
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 245 | 22.1379 | -1.905 | 21.3103 | -3.1667
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 246 | 20.9904 | -5.0403 | 21.3056 | -3.1794
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 247 | 20.9904 | -5.0403 | 21.301 | -3.1921
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 248 | 22.1379 | -1.905 | 21.2964 | -3.2048
2002-09-25 | 14:58 | 0.00026856 | 249 | 22.7117 | -1.5142 | 21.2919 | -3.2175
2002-09-25 | 14:58 | 0.00014648 | 250 | 19.8428 | #NUM! | 21.2874 | -3.2302
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 251 | 21.5642 | -2.5556 | 21.283 | -3.2429
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 252 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2787 | -3.2556
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 253 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2744 | -3.2683
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 254 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2701 | -3.2811
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 255 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2659 | -3.2938
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 256 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2618 | -3.3065
2002-09-25 | 14:58 | 0.0001709 | 257 | 20.4166 | #NUM! | 21.2577 | -3.3192
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 258 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2537 | -3.3319
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 259 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2497 | -3.3446
2002-09-25 | 14:58 | 0.00029297 | 260 | 23.2855 | -1.2339 | 21.2458 | -3.3573
2002-09-25 | 14:58 | 0.0001709 | 261 | 20.4166 | #NUM! | 21.2419 | -3.37
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 262 | 21.5642 | -2.5556 | 21.238 | -3.3827
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 263 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2343 | -3.3954
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 264 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2305 | -3.4081
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 265 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2268 | -3.4209
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 266 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2232 | -3.4336
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 267 | 21.5642 | -2.5556 | 21.2196 | -3.4463
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 268 | 21.5642 | -2.5556 | 21.216 | -3.459
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 269 | 22.1379 | -1.905 | 21.2125 | -3.4717
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 270 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2091 | -3.4844
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 271 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2056 | -3.4971
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 272 | 20.9904 | -5.0403 | 21.2023 | -3.5098
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 273 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1989 | -3.5225
2002-09-25 | 14:58 | 0.00014648 | 274 | 19.8428 | #NUM! | 21.1956 | -3.5352
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 275 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1924 | -3.5479
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 276 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1892 | -3.5607
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 277 | 21.5642 | -2.5556 | 21.186 | -3.5734
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 278 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1829 | -3.5861
2002-09-25 | 14:58 | 0.00024414 | 279 | 22.1379 | -1.905 | 21.1798 | -3.5988
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 280 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1767 | -3.6115
2002-09-25 | 14:58 | 0.00019531 | 281 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1737 | -3.6242
2002-09-25 | 14:58 | 0.00021973 | 282 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1707 | -3.6369
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 283 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1678 | -3.6496
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 284 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1649 | -3.6623
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 285 | 21.5642 | -2.5556 | 21.162 | -3.675
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 286 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1592 | -3.6877
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 287 | 20.4166 | #NUM! | 21.1564 | -3.7005
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 288 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1537 | -3.7132
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 289 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1509 | -3.7259
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 290 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1483 | -3.7386
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 291 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1456 | -3.7513
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 292 | 20.9904 | -5.0403 | 21.143 | -3.764
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 293 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1404 | -3.7767
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 294 | 20.4166 | #NUM! | 21.1378 | -3.7894
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 295 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1353 | -3.8021
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 296 | 20.4166 | #NUM! | 21.1328 | -3.8148
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 297 | 20.4166 | #NUM! | 21.1304 | -3.8275
2002-09-25 | 14:59 | 0.00026856 | 298 | 22.7117 | -1.5142 | 21.128 | -3.8403
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 299 | 20.4166 | #NUM! | 21.1256 | -3.853
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 300 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1232 | -3.8657
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 301 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1209 | -3.8784
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 302 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1185 | -3.8911
2002-09-25 | 14:59 | 0.00024414 | 303 | 22.1379 | -1.905 | 21.1163 | -3.9038
2002-09-25 | 14:59 | 0.00026856 | 304 | 22.7117 | -1.5142 | 21.114 | -3.9165
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 305 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1118 | -3.9292
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 306 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1096 | -3.9419
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 307 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1074 | -3.9546
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 308 | 20.4166 | #NUM! | 21.1053 | -3.9673
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 309 | 21.5642 | -2.5556 | 21.1032 | -3.9801
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 310 | 20.9904 | -5.0403 | 21.1011 | -3.9928
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 311 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0991 | -4.0055
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 312 | 20.9904 | -5.0403 | 21.097 | -4.0182
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 313 | 21.5642 | -2.5556 | 21.095 | -4.0309
2002-09-25 | 14:59 | 0.00014648 | 314 | 19.8428 | #NUM! | 21.093 | -4.0436
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 315 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0911 | -4.0563
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 316 | 20.4166 | #NUM! | 21.0892 | -4.069
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 317 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0872 | -4.0817
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 318 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0854 | -4.0944
2002-09-25 | 14:59 | 0.00024414 | 319 | 22.1379 | -1.905 | 21.0835 | -4.1071
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 320 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0817 | -4.1199
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 321 | 20.4166 | #NUM! | 21.0799 | -4.1326
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 322 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0781 | -4.1453
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 323 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0763 | -4.158
2002-09-25 | 14:59 | 0.00024414 | 324 | 22.1379 | -1.905 | 21.0746 | -4.1707
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 325 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0728 | -4.1834
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 326 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0711 | -4.1961
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 327 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0695 | -4.2088
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 328 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0678 | -4.2215
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 329 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0662 | -4.2342
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 330 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0645 | -4.2469
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 331 | 20.4166 | #NUM! | 21.063 | -4.2597
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 332 | 20.4166 | #NUM! | 21.0614 | -4.2724
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 333 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0598 | -4.2851
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 334 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0583 | -4.2978
2002-09-25 | 14:59 | 0.00024414 | 335 | 22.1379 | -1.905 | 21.0568 | -4.3105
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 336 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0553 | -4.3232
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 337 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0538 | -4.3359
2002-09-25 | 14:59 | 0.00021973 | 338 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0523 | -4.3486
2002-09-25 | 14:59 | 0.0001709 | 339 | 20.4166 | #NUM! | 21.0509 | -4.3613
2002-09-25 | 14:59 | 0.00019531 | 340 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0495 | -4.374
2002-09-25 | 14:59 | 0.00014648 | 341 | 19.8428 | #NUM! | 21.0481 | -4.3867
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 342 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0467 | -4.3995
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 343 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0453 | -4.4122
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 344 | 20.9904 | -5.0403 | 21.044 | -4.4249
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 345 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0426 | -4.4376
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 346 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0413 | -4.4503
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 347 | 21.5642 | -2.5556 | 21.04 | -4.463
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 348 | 22.1379 | -1.905 | 21.0387 | -4.4757
2002-09-25 | 15:00 | 0.00014648 | 349 | 19.8428 | #NUM! | 21.0374 | -4.4884
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 350 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0362 | -4.5011
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 351 | 21.5642 | -2.5556 | 21.035 | -4.5138
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 352 | 20.4166 | #NUM! | 21.0337 | -4.5265
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 353 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0325 | -4.5393
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 354 | 20.4166 | #NUM! | 21.0313 | -4.552
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 355 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0302 | -4.5647
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 356 | 20.9904 | -5.0403 | 21.029 | -4.5774
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 357 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0278 | -4.5901
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 358 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0267 | -4.6028
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 359 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0256 | -4.6155
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 360 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0245 | -4.6282
2002-09-25 | 15:00 | 0.00014648 | 361 | 19.8428 | #NUM! | 21.0234 | -4.6409
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 362 | 22.1379 | -1.905 | 21.0223 | -4.6536
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 363 | 20.4166 | #NUM! | 21.0213 | -4.6663
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 364 | 20.4166 | #NUM! | 21.0202 | -4.6791
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 365 | 20.4166 | #NUM! | 21.0192 | -4.6918
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 366 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0182 | -4.7045
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 367 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0172 | -4.7172
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 368 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0162 | -4.7299
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 369 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0152 | -4.7426
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 370 | 20.4166 | #NUM! | 21.0142 | -4.7553
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 371 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0132 | -4.768
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 372 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0123 | -4.7807
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 373 | 22.1379 | -1.905 | 21.0114 | -4.7934
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 374 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0104 | -4.8061
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 375 | 22.1379 | -1.905 | 21.0095 | -4.8189
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 376 | 20.4166 | #NUM! | 21.0086 | -4.8316
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 377 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0077 | -4.8443
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 378 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0069 | -4.857
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 379 | 20.4166 | #NUM! | 21.006 | -4.8697
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 380 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0051 | -4.8824
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 381 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0043 | -4.8951
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 382 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0034 | -4.9078
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 383 | 22.1379 | -1.905 | 21.0026 | -4.9205
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 384 | 20.9904 | -5.0403 | 21.0018 | -4.9332
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 385 | 20.9904 | -5.0403 | 21.001 | -4.9459
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 386 | 21.5642 | -2.5556 | 21.0002 | -4.9587
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 387 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9994 | -4.9714
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 388 | 22.1379 | -1.905 | 20.9987 | -4.9841
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 389 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9979 | -4.9968
2002-09-25 | 15:00 | 0.00026856 | 390 | 22.7117 | -1.5142 | 20.9971 | -5.0095
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 391 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9964 | -5.0222
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 392 | 20.4166 | #NUM! | 20.9957 | -5.0349
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 393 | 20.4166 | #NUM! | 20.9949 | -5.0476
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 394 | 20.4166 | #NUM! | 20.9942 | -5.0603
2002-09-25 | 15:00 | 0.00024414 | 395 | 22.1379 | -1.905 | 20.9935 | -5.073
2002-09-25 | 15:00 | 0.00012207 | 396 | 19.269 | #NUM! | 20.9928 | -5.0858
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 397 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9921 | -5.0985
2002-09-25 | 15:00 | 0.00021973 | 398 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9914 | -5.1112
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 399 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9908 | -5.1239
2002-09-25 | 15:00 | 0.00019531 | 400 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9901 | -5.1366
2002-09-25 | 15:00 | 0.00014648 | 401 | 19.8428 | #NUM! | 20.9895 | -5.1493
2002-09-25 | 15:00 | 0.0001709 | 402 | 20.4166 | #NUM! | 20.9888 | -5.162
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 403 | 20.4166 | #NUM! | 20.9882 | -5.1747
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 404 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9875 | -5.1874
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 405 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9869 | -5.2001
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 406 | 20.4166 | #NUM! | 20.9863 | -5.2128
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 407 | 20.4166 | #NUM! | 20.9857 | -5.2256
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 408 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9851 | -5.2383
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 409 | 22.1379 | -1.905 | 20.9845 | -5.251
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 410 | 22.1379 | -1.905 | 20.9839 | -5.2637
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 411 | 20.4166 | #NUM! | 20.9833 | -5.2764
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 412 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9828 | -5.2891
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 413 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9822 | -5.3018
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 414 | 20.4166 | #NUM! | 20.9816 | -5.3145
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 415 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9811 | -5.3272
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 416 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9806 | -5.3399
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 417 | 20.4166 | #NUM! | 20.98 | -5.3526
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 418 | 20.4166 | #NUM! | 20.9795 | -5.3654
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 419 | 21.5642 | -2.5556 | 20.979 | -5.3781
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 420 | 20.4166 | #NUM! | 20.9785 | -5.3908
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 421 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9779 | -5.4035
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 422 | 20.4166 | #NUM! | 20.9774 | -5.4162
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 423 | 21.5642 | -2.5556 | 20.977 | -5.4289
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 424 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9765 | -5.4416
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 425 | 21.5642 | -2.5556 | 20.976 | -5.4543
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 426 | 22.1379 | -1.905 | 20.9755 | -5.467
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 427 | 20.4166 | #NUM! | 20.975 | -5.4797
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 428 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9746 | -5.4924
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 429 | 22.1379 | -1.905 | 20.9741 | -5.5052
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 430 | 20.4166 | #NUM! | 20.9737 | -5.5179
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 431 | 22.1379 | -1.905 | 20.9732 | -5.5306
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 432 | 20.4166 | #NUM! | 20.9728 | -5.5433
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 433 | 22.1379 | -1.905 | 20.9723 | -5.556
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 434 | 20.4166 | #NUM! | 20.9719 | -5.5687
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 435 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9715 | -5.5814
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 436 | 20.4166 | #NUM! | 20.971 | -5.5941
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 437 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9706 | -5.6068
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 438 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9702 | -5.6195
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 439 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9698 | -5.6322
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 440 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9694 | -5.645
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 441 | 20.4166 | #NUM! | 20.969 | -5.6577
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 442 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9686 | -5.6704
2002-09-25 | 15:01 | 0.00014648 | 443 | 19.8428 | #NUM! | 20.9683 | -5.6831
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 444 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9679 | -5.6958
2002-09-25 | 15:01 | 0.00014648 | 445 | 19.8428 | #NUM! | 20.9675 | -5.7085
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 446 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9671 | -5.7212
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 447 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9668 | -5.7339
2002-09-25 | 15:01 | 0.00026856 | 448 | 22.7117 | -1.5142 | 20.9664 | -5.7466
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 449 | 22.1379 | -1.905 | 20.966 | -5.7593
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 450 | 20.4166 | #NUM! | 20.9657 | -5.772
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 451 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9653 | -5.7848
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 452 | 20.9904 | -5.0403 | 20.965 | -5.7975
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 453 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9647 | -5.8102
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 454 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9643 | -5.8229
2002-09-25 | 15:01 | 0.00024414 | 455 | 22.1379 | -1.905 | 20.964 | -5.8356
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 456 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9637 | -5.8483
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 457 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9634 | -5.861
2002-09-25 | 15:01 | 0.00019531 | 458 | 20.9904 | -5.0403 | 20.963 | -5.8737
2002-09-25 | 15:01 | 0.00021973 | 459 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9627 | -5.8864
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 460 | 20.4166 | #NUM! | 20.9624 | -5.8991
2002-09-25 | 15:01 | 0.0001709 | 461 | 20.4166 | #NUM! | 20.9621 | -5.9118
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 462 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9618 | -5.9246
2002-09-25 | 15:02 | 0.00014648 | 463 | 19.8428 | #NUM! | 20.9615 | -5.9373
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 464 | 20.4166 | #NUM! | 20.9612 | -5.95
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 465 | 20.4166 | #NUM! | 20.9609 | -5.9627
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414 | 466 | 22.1379 | -1.905 | 20.9606 | -5.9754
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 467 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9604 | -5.9881
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 468 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9601 | -6.0008
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 469 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9598 | -6.0135
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 470 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9595 | -6.0262
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 471 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9593 | -6.0389
2002-09-25 | 15:02 | 0.00014648 | 472 | 19.8428 | #NUM! | 20.959 | -6.0516
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 473 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9587 | -6.0644
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 474 | 20.4166 | #NUM! | 20.9585 | -6.0771
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414 | 475 | 22.1379 | -1.905 | 20.9582 | -6.0898
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 476 | 20.9904 | -5.0403 | 20.958 | -6.1025
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414 | 477 | 22.1379 | -1.905 | 20.9577 | -6.1152
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 478 | 20.4166 | #NUM! | 20.9575 | -6.1279
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 479 | 20.4166 | #NUM! | 20.9572 | -6.1406
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 480 | 20.4166 | #NUM! | 20.957 | -6.1533
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 481 | 20.4166 | #NUM! | 20.9567 | -6.166
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 482 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9565 | -6.1787
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 483 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9563 | -6.1914
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 484 | 21.5642 | -2.5556 | 20.956 | -6.2042
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 485 | 20.4166 | #NUM! | 20.9558 | -6.2169
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 486 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9556 | -6.2296
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 487 | 20.4166 | #NUM! | 20.9554 | -6.2423
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 488 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9552 | -6.255
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 489 | 20.9904 | -5.0403 | 20.955 | -6.2677
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 490 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9547 | -6.2804
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 491 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9545 | -6.2931
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 492 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9543 | -6.3058
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709 | 493 | 20.4166 | #NUM! | 20.9541 | -6.3185
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 494 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9539 | -6.3312
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 495 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9537 | -6.344
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 496 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9535 | -6.3567
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973 | 497 | 21.5642 | -2.5556 | 20.9533 | -6.3694
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531 | 498 | 20.9904 | -5.0403 | 20.9531 | -6.3821
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414 | 499 | 22.1379 | -1.905 | 20.953 | -6.3948
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:02 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:02 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00014648
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00014648
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00014648
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:03 | 0.00014648
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00029297
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00014648
2002-09-25 | 15:03 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:03 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:03 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00026856
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00026856
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00024414
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.0001709
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
2002-09-25 | 15:04 | 0.00019531
2002-09-25 | 15:04 | 0.00021973
END DATA